## Usuarios & Privilegios
Nombre del usuario | Usuario | Contrasena | Ver | Usuario
Fredman A. Méndez | Admin | Alyihad1020 | Sheet1 | Admin
Luis Guevara | TC1 | Metrocal2023 | Sheet2 | Admin
Ronald Zambrana | TC2 | Metrocal2023 | Sheet14 | Admin
Joel Estrella | TC3 | Metrocal2023 | Sheet4 | Admin
Pablo Morales | AT1 | 20Metroc@l23 | Sheet5 | Admin
Maynor Bermudez | AT2 | 20Metroc@l23 | Sheet6 | Admin
|  |  | Sheet7 | Admin
|  |  | Sheet8 | Admin
|  |  | Sheet9 | Admin
|  |  | Sheet10 | Admin
|  |  | Sheet11 | Admin
|  |  | Sheet12 | Admin
|  |  | Sheet13 | Admin
|  |  | Sheet14 | TC1
|  |  | Sheet14 | TC2
|  |  | Sheet14 | TC3
|  |  | Sheet2 | AT1
|  |  | Sheet14 | AT1
|  |  | Sheet4 | AT1
|  |  | Sheet5 | AT1
|  |  | Sheet6 | AT1
|  |  | Sheet7 | AT1
|  |  | Sheet8 | AT1
|  |  | Sheet9 | AT1
|  |  | Sheet10 | AT1
|  |  | Sheet11 | AT1
|  |  | Sheet13 | AT1

## Home
Técnico en Calibración
Asistente Técnico
Director Técnico

## NI-R01-MCIT-P-01
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Empresa | Agencia Aduanera GRH S,A. | [6 empty] | Fecha | 2023-02-08
Lugar de calibración |  | Laboratorio #2, Metrocal | [5 empty] | NI-CS- | NI-CS-0062-23
2. INFORMACIÓN EQUIPO
Descripción dispositivo |  |  | Manómetro |  |  | Unidad |  | psi
Fabricante/Marca |  |  | Ashcroft |  |  | Modelo |  | asdfadfdfdssd
No de serie |  |  | asdfart547657 |  |  | Código |  | SAJHJLF54564+SD
Rango de medida |  |  | 0 psi a 100 psi |  |  | Res. de escala |  | 1
Resolución |  |  | 0.5 |  |  | Dif. de altura (m) |  | 0
Clase de exactitud | [5 empty] | Analógico |  |  | Digital
Posición del Manómetro |  |  | Horizontal |  | Vertical | Tipo de Manómetro
3. CONDICIONES AMBIENTALES
|  | T. A. (ºC): | H R (%): |  |  |  |  | P. A.(hPa):
Ciclo 1 | Iniciales | 10 | 12 | Equipo utilizado: |  | Ciclo 1 | Iniciales | 10 | Equipo utilizado:
| Finales | 11 | 13 | NI-MCPPT-01 |  |  | Finales | 11 | NI-MCPPT-06
Ciclo 2 | Iniciales | 11 | 13 |  |  | Ciclo 2 | Iniciales | 10
| Finales | 15 | 16 |  |  |  | Finales | 12
Ciclo 3 | Iniciales | 11 | 10 |  |  | Ciclo 3 | Iniciales | 40
| Finales | 59 | 9 |  |  |  | Finales | 12
4. RESULTADOS PREVIOS
Precargas |  |  | Valor nominal |  |  |  | Observaciones
Precarga #1
Precarga #2
5. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Ciclo 1 ( ) |  |  |  | Ciclo 2 ( ) |  |  |  | Ciclo 3 ( )
Ascendente |  | Descendente |  | Ascendente |  | Descendente |  | Ascendente |  | Descendente
Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo
10.01 | 10 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10
20.02 | 20 | 20.02 | 20 | 20.02 | 20 | 20.02 | 20 | 20.02 | 20 | 20.02 | 20
30.01 | 30 | 30.01 | 30 | 30.01 | 30 | 30.01 | 30 | 30.01 | 30 | 30.01 | 30
40.02 | 40 | 40.02 | 40 | 40.02 | 40 | 40.02 | 40 | 40.02 | 40 | 40.02 | 40
50.02 | 50 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50
60.01 | 60 | 60.01 | 60 | 60.01 | 60 | 60.01 | 60 | 60.01 | 60 | 60.01 | 60
70.02 | 70 | 70.02 | 70 | 70.02 | 70 | 70.02 | 70 | 70.02 | 70 | 70.02 | 70
80.02 | 80 | 80.02 | 80 | 80.02 | 80 | 80.02 | 80 | 80.02 | 80 | 80.02 | 80
90.02 | 90 | 90.02 | 90 | 90.02 | 90 | 90.02 | 90 | 90.02 | 90 | 90.02 | 90
100.02 | 100 | 100.02 | 100 | 100.02 | 100 | 100.02 | 100 | 100.02 | 100 | 100.02 | 100
6. DESCRIPCIÓN DEL METODO. | [5 empty] | NI-MCIT-P-01
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES UTILIZADOS
NI-MCPP- |  |  | NI-MCPP- |  |  | Agua |  |  | Aire
8. OBSERVACIONES
9. REALIZADO POR |  |  |  |  | REVISADO Y APROBADO
Firma: |  |  |  |  | Firma:
10. NÚMERO DE CERTIFICADO |  |  |  | EMITIÓ |  |  |  | FECHA
NI-MC-P-XXXX-2024 |  |  |  | Firma:

## General
Hoja de cálculo | Detalles | Certificado Presión | Detalles | Condiciones ambientales | Detalles | Cliente | Detalles |  |  | Temp (º C) | %HR | Presión
Código | NI-R02-MCIT-P-01 | Identificación del certificado | NI-MC-P-XXXX-2024 | Lugar de calibración | lab. Metrocal | Solicitante | Agencia Aduanera GRH S,A. | Ciclo 1 | Iniciales | 10 | 12 | 10
Versión |  | Código de servicio | NI-CS-0062-23 | Higrotermometro código | NI-MCPPT-01 | Dirección del solicitante | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este. |  | Finales | 11 | 13 | 11
Fecha de revisión |  | Fecha de calibración | 2023-02-08 | Higrotermometro marca | Fluke 971 | Dirección de calibración | Laboratorio Metrocal (Metrología Consultores S.A) | Ciclo 2 | Iniciales | 11 | 13 | 10
Fecha de validación |  | Código de identificación | SAJHJLF54564+SD | Temperatura ambiental inicial, °C | 10.6667 | Lugar de calibración | Laboratorio #2, Metrocal |  | Finales | 15 | 16 | 12
Fecha de aprobación |  | Objeto de calibración | Manómetro | Temperatura ambiental final, °C | 28.3333 |  |  | Ciclo 3 | Iniciales | 11 | 10 | 40
Aprobada por |  | Tipo de Indicador | Analógico | Promedio temperaturas, °C | 19.5 |  |  |  | Finales | 59 | 9 | 12
Director técnico |  | Clase de exactitud | 0,50 % | Exactitud med. temp. ambiental ± 0C | 0.3
Director calidad | Ing. Fredman A. Méndez M. | Fabricante / Marca | Ashcroft | Resolución temperatura higrotm. 0C | 0.1 |  |  | Iniciales |  | 10.6667 | 11.6667 | 20
|  | Modelo | asdfadfdfdssd | Humedad relativa inicial, % | 11.6667 |  |  | Finales |  | 28.3333 | 12.6667 | 11.6667
|  | Serie | asdfart547657 | Humedad relativa final, % | 12.6667
| Fórmulas de búsqueda | Rango de medida min. | 0 | Promedio humedad relativa, % | 12.1667
|  | Rango de medida max. | 100 | Exactitud medición HR ± % | 1.3
| Celdas fuente listas despl. | Resolución | 0.5 | Resolución higrotermometro HR % | 0.1
|  | Unidad de escala | psi | Presión barométrica inicial, hPa | 1001
| Resultados de cálculos | Incertidumbre fabricante ± |  | Presión barométrica final, hPa | 1001
|  | Rango de medida total | 0 psi a 100 psi | Promedio presión barométrica, hPa | 1001
| Celda condicional |  |  | Exactitud medición PB ± | 10
0
1
2
3
4
Manómetro
Vacuómetro
Manovacuómetro
Analógico
Digital
lab. Metrocal
in situ
Una oficina o un laboratorio cerrados con ventanas
Lugares sin ventanas en el centro de un edificio
Talleres abiertos, salas de fábricas
Sí
[13 empty] | No | No Aplica (N/A)
No aplica
Factores de conversión
[13 empty] | bar | El factor de conversión al SI corresponde a 1 kg/m² = 0,009 806 65 kPa
[13 empty] | psi | El factor de conversión al SI corresponde a 1 kgf/cm² = 98,0665 kPa
[13 empty] | Pa | El factor de conversión al SI corresponde a 1 lbf/ft² = 0,047 880 3 kPa
[13 empty] | kPa | El factor de conversión al SI corresponde a 1 lbf/in² = 0,047 880 3 kPa
[13 empty] | hPa | El factor de conversión al SI corresponde a 1 tonf/ft² = 107,252 kPa
[13 empty] | MPa | El factor de conversión al SI corresponde a 1 tonf/in² = 15 444,3 kPa
[13 empty] | kgf/cm² | El factor de conversión al SI corresponde a 1 mbar = 0,1 kPa
[13 empty] | inHg (0°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 bar = 100 kPa
[13 empty] | mmHg (0°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 hbar = 10 000 kPa
[13 empty] | cmHg (0°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 psi = 6,894 757 kPa
[13 empty] | mmH₂O (4°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 inH₂O = 0,249 089 kPa
[13 empty] | cmH₂O (4°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 ftH₂O = 2,989 07 kPa
[13 empty] | inH₂O (4°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 inHg = 3,386 39 kPa
[13 empty] | atm | El factor de conversión al SI corresponde a 1 mmHg = 0,133322 kPa
[13 empty] | mH₂O (4°C) | El factor de conversión al SI corresponde a 1 cmHg = 1,33322 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 MPa = 1000 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 Pa = 0,001 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 hPa = 0,01 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 mPa = 0,000001 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 pdl/ft² = 0,001 488 16 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 N/mm² = 1000 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 atm = 101,325 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 torr = 0,133 322 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 mmH₂O = 0,0098 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 cmH₂O = 0,098 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 mH₂O = 9,8 kPa

## Calibración
| Datos del equipo calibración |  |  |  |  | Datos del patrón |  |  |  | Diferencia de altura |  |  |  | Densidad de aire [kg/m3] |  |  |  | Determinación influencia de temp.ambiente a patrones y control CMC | [9 empty] | Interpolación corrección patrón 1 |  |  |  | [Todo en psi]
| Tipo de Indicador |  |  | Analógico |  | 1er. Patrón utilizado |  | NI-MCPP-05 |  | Patrón utilizado |  | NI-MCPD-01 |  | ra | 1.1906 |  |  | Todo en [psi] | Rango calibrado Certificado |  | Rango funcionam.optimo | [20 empty] | Calculo de la densidad del aire con otra formula
| Division de escala |  |  | 0.5 |  | Resolución 1 er. patrón |  | 0.01 |  | Diferencia de altura (m) |  | 0 |  | u(t) | 5.0999 |  | # | Patrón | Cert. pmin | Cert. pmax | Comp. tmin | Comp. tmax | k [FS/°C] |  |  |  |  | Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Rango de medida min. |  |  | 0 |  | 2 do. Patrón utilizado |  |  |  | Fluido utilizado |  | Agua |  | u(hr) | 0.28868 |  | 1 | NI-MCPP-01 | -12 | 200 | 15 | 35 | 0.005 |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Rango de medida max. |  |  | 100 |  | Resolución 2do. patrón |  |  |  | Division de escala (m) |  | 1 |  | u(pa) | 0 |  | 2 | NI-MCPP-02 | 0 | 5000 | 15 | 35 | 0.005 |  |  |  |  | x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | La indicación de la presión de referencia y del equipo corresponden al promedio de 4 mediciones en 2 ciclos ascendentes y descendentes.
| Clase equipo a calibrar |  |  | 0.5% | [9 empty] | u(ra) | 0.31267 |  | 3 | NI-MCPP-05 | -12 | 300 | -10 | 50 | 0.005 |  |  |  |  | y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1914 |  | La indicación de la presión de referencia y del equipo corresponden al promedio de 6 mediciones en 3 ciclos ascendentes y descendentes.
| Unidad de medida |  | 1 | psi | [13 empty] | *Comp. - compensado | [9 empty] | x2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9
|  |  | Decim.: | 1 | [23 empty] | y2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de ciclos |  |  | 2 | [5 empty] | Analógico: | Digital: | [27 empty] | k1= | 0.34844 | (kg/m3)*ªC/hPa
|  | Todo en [psi] |  | Ciclos de calibración: |  | 3 |  | Puntos de calibración: |  | 8 | 0 | [16 empty] | y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k2= | -0.00252 | (kg/m3)
|  | Ciclo 1 |  |  |  | Ciclo 2 |  |  |  | Ciclo 3 | [28 empty] | k3= | 0.020582 | (kg/m3)*ªC
| Serie | Ascendente 1 |  | Descendente 2 |  | Ascendente 3 |  | Descendente 4 |  | Ascendente 5 |  | Descendente 6 |  |  |  |  | Todo en [psi] |  | Interpolación |  |  |  | Interp. | Interp.
| # | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Histéresis | Desviación estándar | % de intervalo | # | Promedio Patrón | Corrección patrón | Patrón corregido | Promedio equipo | Corrección de medición | Incertid. patrón | Deriva patrón | Exactitud cond.termicas 1er. Patron | Exactitud cond.termicas 2do. Patron |  | Interpolación incertidumbre patrón 1 | 4 4: [Todo en psi]
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40825 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0.053 | 0.00083472 | 0
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8165 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0.053 | 0.0016694 | 0 |  |  | Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2247 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0.053 | 0.0025042 | 0 |  |  | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.633 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0.053 | 0.0033389 | 0 |  |  | x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.0412 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0.053 | 0.0041736 | 0 |  |  | y1 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.4495 | 0.5 | 6 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0.053 | 0.0050083 | 0 |  |  | x2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.8577 | 0.5 | 7 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0.053 | 0.0058431 | 0 |  |  | y2 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.266 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0.053 | 0.0066778 | 0 |  |  | y | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.6742 | 0.5 | 9 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0.053 | 0.0075125 | 0
0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.0825 | 0.5 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0.053 | 0.0083472 | 0
| 11 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 11 | [7 empty] | 0 |  |  | Interpolación deriva patrón 1 | 4 4: [Todo en psi]
| 12 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 12 | [7 empty] | 0
| 13 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 13 | [7 empty] | 0 |  |  | Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 14 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 14 | [7 empty] | 0 |  |  | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 15 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 15 | [7 empty] | 0 |  |  | x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | x2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9
[28 empty] | y2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[18 empty] | Interpolación corrección y deriva patrón 1 |  |  | [Todo en psi] |  | Interpolación corrección y deriva patrón 2 |  |  | [Todo en psi] |  | y | 0.00083472 | 0.0016694 | 0.0025042 | 0.0033389 | 0.0041736 | 0.0050083 | 0.0058431 | 0.0066778 | 0.0075125 | 0.0083472
|  | Tabla de resultados de la calibración | [9 empty] | Tabla de transformaciones unidades | [5 empty] | Patrón | NI-MCPP-05 |  |  |  |  | Patrón | 0
|  | Presión de referencia | Indicación del instrumento | Corrección | Incertidumbre expandida k=2 | Presión de referencia | Indicación del instrumento | Corrección | Incertidumbre expandida k=2 | CMC |  | Unidad | 1 psi | psi | bar | kPa | # | Presión de calibración | Correccion Certificado | Incertidumbre certificado U95 | Deriva patrón |  | # | Presión de calibración | Correccion Certificado | Incertidumbre certificado U95 | Deriva patrón | Interpolación corrección patrón 2 | 4 4: [Todo en psi]
|  | psi | psi | psi | psi | kPa | kPa | kPa | kPa | psi |  | psi | 1 | 1 | 0.068948 | 6.8948 | 1 | 0 | 0 | 0.053 | 0 |  | 1
| 1 | 1 |  |  | 0.82721 | 6.8948 |  |  | 5.7034 |  |  | bar | 0.068948 | 0.068948 | 1 | 100 | 2 | 59.9 | 0 | 0.053 | 0.05 |  | 2 |  |  |  |  | Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 2 | 2 |  |  | 1.6264 | 13.7895 |  |  | 11.2137 |  |  | Pa | 6894.7573 | 6894.7573 | 1e-05 | 0.001 | 3 | 79.91 | 0 | 0.0696 | 0.01 |  | 3 |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 3 | 3 |  |  | 2.4012 | 20.6843 |  |  | 16.5556 |  |  | kPa | 6.8948 | 6.8948 | 0.01 | 1 | 4 | 100.06 | -0.0087 | 0.0754 | 0.0187 |  | 4 |  |  |  |  | x1
| 4 | 4 |  |  | 3.1835 | 27.579 |  |  | 21.9492 |  |  | hPa | 68.948 | 68.948 | 0.001 | 0.01 | 5 | 159.97 | -0.0044 | 0.0754 | 0.0444 |  | 5 |  |  |  |  | y1
| 5 | 5 |  |  | 3.9688 | 34.4738 |  |  | 27.3639 |  |  | MPa | 0.0068948 | 0.0068948 | 10 | 1000 | 6 | 199.99 | -0.0116 | 0.132 | 0.1016 |  | 6 |  |  |  |  | x2
| 6 | 6 |  |  | 4.7557 | 41.3685 |  |  | 32.7892 |  |  | kgf/cm² | 0.07031 | 0.07031 | 0.98067 | 98.0665 | 7 | 299.91 | -0.0247 | 0.1088 | 0.0947 |  | 7 |  |  |  |  | y2
| 7 | 7 |  |  | 5.5434 | 48.2633 |  |  | 38.2207 |  |  | inHg (0°C) | 2.036 | 2.036 | 0.033864 | 3.3864 | 8 | 399.95 | -0.058 | 0.2176 | 0.138 |  | 8 |  |  |  |  | y
| 8 | 8 |  |  | 6.3318 | 55.1581 |  |  | 43.656 |  |  | mmHg (0°C) | 51.7149 | 51.7149 | 0.001333 | 0.13332 | 9 | 499.87 | -0.0725 | 0.2321 | 0.1225 |  | 9
| 9 | 9 |  |  | 7.1205 | 62.0528 |  |  | 49.0939 |  |  | cmHg (0°C) | 5.171 | 5.171 | 0.01333 | 1.3332 | 10 | 599.77 | -0.1015 | 0.2901 | 0.1715 |  | 10
| 10 | 10 |  |  | 7.9094 | 68.9476 |  |  | 54.5335 |  |  | mmH₂O (4°C) | 703.0696 | 703.0696 | 9.8e-05 | 0.0098 | 11 | 699.79 | -0.1595 | 0.2176 | 0.1895 |  | 11 |  |  |  |  | Interpolación incertidumbre patrón 2 | 4 4: [Todo en psi]
| 11 | [10 empty] | cmH₂O (4°C) | 70.307 | 70.307 | 0.00098 | 0.098 | 12 | 799.68 | -0.2031 | 0.2611 | 0.2731 |  | 12
| 12 | [10 empty] | inH₂O (4°C) | 27.6799 | 27.6799 | 0.0025 | 0.24909 | 13 | 899.75 | -0.2031 | 0.2466 | 0.2331 |  | 13 |  |  |  |  | Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 13 | [10 empty] | atm | 0.06805 | 0.06805 | 1.0132 | 101.325 | 14 | 899.74 | -0.2176 | 0.2466 | 0.2076 |  | 14 |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 14 | [10 empty] | mH₂O (4°C) | 0.70306 | 0.70306 | 0.0981 | 9.81 | 15 | 799.66 | -0.2176 | 0.2611 | 0.2676 |  | 15 |  |  |  |  | x1
| 15 | [16 empty] | Número puntos de calib. |  | 15 |  |  |  | Número puntos de calib. |  | 15 |  | y1
[18 empty] | R2= | 0.94722 | 0.84154 | 1 |  |  | R2= | 0 | 0 | 0 | x2
y2
[12 empty] | https://www.convert-me.com/en/convert/pressure/ | [15 empty] | y
[28 empty] | Interpolación deriva patrón 2 | 4 4: [Todo en psi]
[28 empty] | Punto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[28 empty] | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
x1
y1
x2
y2
y
Sí
No
Aire
Agua

## kU(E)
Presupuesto de incertidumbre expandida | [18 empty] | Diferencia de altura entre referencia y equipo | [8 empty] | Pa | Unidad | kPa | Pa
Parámetro | Símbolo | Unidad | Valor | [15 empty] | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | 484.5117 | psi | 6.8948 | 6894.757
Dif. temps. entre ambiente y patrón | DT | °C | 0 | [25 empty] | bar | 100 | 100000
Tiempo ambientación | tamb. | min | 30 | [15 empty] | Diferencia de altura entre referencia y equipo | [7 empty] | Todo en [psi] |  | Pa | 0.001 | 1
[19 empty] | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | kPa | 1 | 1000
Componentes incertidumbre combinada todos los puntos calibración |  |  |  |  | 1.0psi | 2.0psi | 3.0psi | 4.0psi | 5.0psi | 6.0psi | 7.0psi | 8.0psi | 9.0psi | 10.0psi | [14 empty] | hPa | 0.01 | 10
Fuente de incertidumbre | Símbolo | Distrib. | Divisor | Coef. ci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [14 empty] | MPa | 1000 | 1000000
Resolución del patrón | u(dPatrd) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | [14 empty] | kgf/cm² | 98.0665 | 98066.5
Incertidumbre calibración del patron | u(dPatrref.) | Normal | 2 | 1 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | [14 empty] | inHg (0°C) | 3.3864 | 3386.39
Interpolación corrección del patrón | u(dPatrint.) | Triangular | 2.4495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | mmHg (0°C) | 0.13332 | 133.322
Deriva patrón | u(dPatrder.) | Rectang. | 1.7321 | 1 | 0.00048193 | 0.00096386 | 0.0014458 | 0.0019277 | 0.0024096 | 0.0028916 | 0.0033735 | 0.0038554 | 0.0043374 | 0.0048193 | [14 empty] | cmHg (0°C) | 1.3332 | 1333.22
Influencia ambiental patron | u(dPatrt) | Rectang. | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | mmH₂O (4°C) | 0.0098 | 9.8
Diferencia de altura entre referencia y equipo | u(dh) | Normal | 1 | 1 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | [14 empty] | cmH₂O (4°C) | 0.098 | 98
Resolución del instrumento | u(δInstd) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | [14 empty] | inH₂O (4°C) | 0.24909 | 249.089
Repetibilidad del instrumento | u(δInstrep) | Rectang. | 2.4495 | 1 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667 | [14 empty] | atm | 101.325 | 101325
Histéresis del instrumento | u(δInsthist) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 0.57735 | 0.86603 | 1.1547 | 1.4434 | 1.7321 | 2.0207 | 2.3094 | 2.5981 | 2.8868 | [14 empty] | mH₂O (4°C) | 9.81 | 9810
Influencia temperatura instrumeto | u(δInstt) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
Total | Raíz de la | suma cuadr. | Todo en [psi] |  | 0.37095 | 0.68625 | 1.0132 | 1.3432 | 1.6746 | 2.0066 | 2.339 | 2.6716 | 3.0044 | 3.3373
Componentes incertidumbre combinada todos los puntos calibración |  |  |  |  | 1.0psi | 2.0psi | 3.0psi | 4.0psi | 5.0psi | 6.0psi | 7.0psi | 8.0psi | 9.0psi | 10.0psi
Fuente de incertidumbre | Símbolo | Distrib. | Divisor | Coef. ci | p1 (%) | p2 (%) | p3 (%) | p4 (%) | p5 (%) | p6 (%) | p7 (%) | p8 (%) | p9 (%) | p10 (%)
Resolución del patrón | u(dPatrd) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0.4108% | 0.2492% | 0.1788% | 0.1394% | 0.1143% | 0.09681% | 0.08397% | 0.07414% | 0.06637% | 0.06008%
Incertidumbre calibración del patron | u(dPatrref.) | Normal | 2 | 1 | 3.771% | 2.287% | 1.642% | 1.28% | 1.049% | 0.8887% | 0.7709% | 0.6806% | 0.6093% | 0.5515%
Interpolación corrección del patrón | u(dPatrint.) | Triangular | 2.4495 | 1 | bar: 1 to 10
Deriva patrón | u(dPatrder.) | Rectang. | 1.7321 | 1 | 0.06858% | 0.0832% | 0.08956% | 0.09312% | 0.09539% | 0.09697% | 0.09813% | 0.09902% | 0.09973% | 0.1003%
Influencia ambiental patron | u(dPatrt) | Rectang. | 1.7321 | 1 | bar: 1 to 10
Diferencia de altura entre referencia y equipo | u(dh) | Normal | 1 | 1 | 10% | 6.066% | 4.353% | 3.395% | 2.782% | 2.357% | 2.044% | 1.805% | 1.616% | 1.462%
Resolución del instrumento | u(δInstd) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 20.54% | 12.46% | 8.941% | 6.972% | 5.714% | 4.841% | 4.199% | 3.707% | 3.319% | 3.004%
Repetibilidad del instrumento | u(δInstrep) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 23.72% | 28.77% | 30.97% | 32.2% | 32.99% | 33.54% | 33.94% | 34.25% | 34.49% | 34.69%
Histéresis del instrumento | u(δInsthist) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 41.08% | 49.83% | 53.65% | 55.78% | 57.14% | 58.09% | 58.78% | 59.31% | 59.74% | 60.08%
Influencia temperatura instrumeto | u(δInstt) | Rectang. | 1.7321 | 1 | 0.4108% | 0.2492% | 0.1788% | 0.1394% | 0.1143% | 0.09681% | 0.08397% | 0.07414% | 0.06637% | 0.06008%
Contribuciones incert. combinada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cálculo grados efectivos de libertad
Descripción | Variable |  | Formula | Valor
Cantidad mediciones | n |  | - | 6
Grados libertad | vi |  | n-1 | 5
Incertidumbre estandar | ui(y)=u(δIrep)+u(δInsthist) |  | s(xi)/Ön |  | 0.0015432 | 0.024691 | 0.125 | 0.39506 | 0.96451 | 2 | 3.7052 | 6.321 | 10.125 | 15.4321
Incertidumbre combinada punto 1 | uc4(y) |  |  | 0.018934 | u14/vi | u24/vi | u34/vi | u44/vi | u54/vi | u64/vi | u74/vi | u84/vi | u94/vi | u104/vi
Incertidumbre combinada punto 2 | uc4(y) |  |  | 0.22178 | 0.0015432 | 0.024691 | 0.125 | 0.39506 | 0.96451 | 2 | 3.7052 | 6.321 | 10.125 | 15.4321
Incertidumbre combinada punto 3 | uc4(y) |  |  | 1.0537
Incertidumbre combinada punto 4 | uc4(y) |  |  | 3.2554
Incertidumbre combinada punto 5 | uc4(y) |  |  | 7.864
Incertidumbre combinada punto 6 | uc4(y) |  |  | 16.2127
Incertidumbre combinada punto 7 | uc4(y) |  |  | 29.9313
Incertidumbre combinada punto 8 | uc4(y) |  |  | 50.9456
Incertidumbre combinada punto 9 | uc4(y) |  |  | 81.4779
Incertidumbre combinada punto 10 | uc4(y) |  |  | 124.0467 | bar: u14/vi
Grados efectivos de libertad punto 1 | veff |  |  | 12.2694 | u14/vi: 2.23
Grados efectivos de libertad punto 2 | veff |  |  | 8.9821 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 3 | veff |  |  | 8.4295 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 4 | veff |  |  | 8.2402 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 5 | veff |  |  | 8.1533 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 6 | veff |  |  | 8.1063 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 7 | veff |  |  | 8.0781 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 8 | veff |  |  | 8.0597 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 9 | veff |  |  | 8.0472 | u14/vi: 2.37
Grados efectivos de libertad punto 10 | veff |  |  | 8.0382 | u14/vi: 2.37
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2

## Datos Etiquetas
Equipo | Fecha de Calibración | Identificación del Equipo | Código del Certificado
Manómetro | 2023-02-08 | SAJHJLF54564+SD | NI-MC-P-XXXX-2024

## DA Unid-kPa (5 ptos)
Identificación del certificado: | [12 empty] | NI-MC-P-XXXX-2024
Código de servicio: | [12 empty] | NI-CS-0062-23
Fecha de calibración: | [12 empty] | 2023-02-08
Fecha de emisión del certificado: | [12 empty] | 2024-03-12 10:39
Objeto de calibración: | [12 empty] | Manómetro
Fabricante/Marca: | [12 empty] | Ashcroft
Serie: | [12 empty] | asdfart547657
Modelo: | [12 empty] | asdfadfdfdssd
Rango de medida: | [12 empty] | 0 psi a 100 psi
Resolución: | [12 empty] | 0.5 |  | psi
Código de identificación: | [12 empty] | SAJHJLF54564+SD
Solicitante: | [12 empty] | Agencia Aduanera GRH S,A.
Dirección del solicitante: | [12 empty] | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este.
Lugar de calibración: | [12 empty] | Laboratorio #2, Metrocal
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
|  |  | Presión de referencia |  | Indicación del equipo | [5 empty] | Corrección | [5 empty] | Incertidumbre expandida K = 2
|  |  | psi |  | psi | [5 empty] | psi | [5 empty] | psi
|  |  | 1 | [13 empty] | 0.82721
|  |  | 2 | [13 empty] | 1.6264
|  |  | 3 | [13 empty] | 2.4012
|  |  | 4 | [13 empty] | 3.1835
|  |  | 5 | [13 empty] | 3.9688
Resultados en Unidad del Sistema Internacional de Unidades
Tabla de resultados de la calibración
|  |  | Presión de referencia |  | Indicación del equipo | [5 empty] | Corrección | [5 empty] | Incertidumbre expandida K = 2
|  |  | kPa |  | kPa | [5 empty] | kPa | [5 empty] | kPa
|  |  | 6.8948 | [13 empty] | 5.7034
|  |  | 13.7895 | [13 empty] | 11.2137
|  |  | 20.6843 | [13 empty] | 16.5556
|  |  | 27.579 | [13 empty] | 21.9492
|  |  | 34.4738 | [13 empty] | 27.3639
Condiciones ambientales |  |  |  |  | Higrotermómetro |  |  |  | NI-MCPPT-01 |  |  |  |  | Presión atmosférica
| Temperatura: |  |  | 19.5 | °C ± | 0.3 | °C | [7 empty] | Presión (kPa): |  |  |  | 1001 |  | ± | 10
| Humedad relativa: |  |  | 12.1667 | % ± | 1.3 | %
Identificación del certificado: | [12 empty] | NI-MC-P-XXXX-2024
Método de calibración
Las pruebas se realizaron según NI-MCIT-P-01 Instrucción para calibración de instrumentos de presión.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de al menos 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de las condiciones durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Descripción de patrones utilizados
Equipo | [5 empty] | Código |  |  | Certificado |  |  |  |  | Trazabilidad | [5 empty] | Próxima Calibración
Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPP-01 | NI-MCPP-01 | NI-MCPP-01 | 20190819-28-40 | SCM | 2018-09-25 | 20170925-97-1 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2022-08-22 | 20170925-97-1 | SCM | 2018-09-25
Calibrador de proceso | [5 empty] | NI-MCPVE-16 |  |  | 20180625-48-1-2 |  |  |  |  | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2022-06-26
Higrotermómetro | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPPT-05 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20190513-102-2 | SCM | 2018-10-20 | 201710-18-97-7 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2022-05-15 | 201710-18-97-7 | SCM | 2018-10-20
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos la indicación del equipo.
La indicación de la presión de referencia y del equipo corresponden al promedio de 6 mediciones en 3 ciclos ascendentes y descendentes.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
El factor de conversión al SI corresponde a 1 psi = 6,894 757 kPa
De acuerdo a lo establecido en NTON 07-004-01 Norma Metrológica del Sistema Internacional de Unidades (SI).
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## FA Unid-kPa (5 ptos)
Identificación del certificado: | [12 empty] | NI-MC-P-XXXX-2024
Código de servicio: | [12 empty] | NI-CS-0062-23
Fecha de calibración: | [12 empty] | 2023-02-08
Fecha de emisión del certificado: | [12 empty] | 2024-03-12 10:39
Objeto de calibración: | [12 empty] | Manómetro
Fabricante/Marca: | [12 empty] | Ashcroft
Serie: | [12 empty] | asdfart547657
Modelo: | [12 empty] | asdfadfdfdssd
Rango de medida: | [12 empty] | 0 psi a 100 psi
Resolución: | [12 empty] | 0.5 |  | psi
Código de identificación: | [12 empty] | SAJHJLF54564+SD
Solicitante: | [12 empty] | Agencia Aduanera GRH S,A.
Dirección del solicitante: | [12 empty] | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este.
Lugar de calibración: | [12 empty] | Laboratorio #2, Metrocal
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
|  |  | Presión de referencia |  | Indicación del equipo | [5 empty] | Corrección | [5 empty] | Incertidumbre expandida K = 2
|  |  | psi |  | psi | [5 empty] | psi | [5 empty] | psi
|  |  | 1 | [13 empty] | 0.82721
|  |  | 2 | [13 empty] | 1.6264
|  |  | 3 | [13 empty] | 2.4012
|  |  | 4 | [13 empty] | 3.1835
|  |  | 5 | [13 empty] | 3.9688
Resultados en Unidad del Sistema Internacional de Unidades
Tabla de resultados de la calibración
|  |  | Presión de referencia |  | Indicación del equipo | [5 empty] | Corrección | [5 empty] | Incertidumbre expandida K = 2
|  |  | kPa |  | kPa | [5 empty] | kPa | [5 empty] | kPa
|  |  | 6.8948 | [13 empty] | 5.7034
|  |  | 13.7895 | [13 empty] | 11.2137
|  |  | 20.6843 | [13 empty] | 16.5556
|  |  | 27.579 | [13 empty] | 21.9492
|  |  | 34.4738 | [13 empty] | 27.3639
Condiciones ambientales |  |  |  |  | Higrotermómetro |  |  |  | NI-MCPPT-01 |  |  |  |  | Presión atmosférica
| Temperatura: |  |  | 19.5 | °C ± | 0.3 | °C | [7 empty] | Presión (kPa): |  |  |  | 1001 |  | ± | 10
| Humedad relativa: |  |  | 12.1667 | % ± | 1.3 | %
Identificación del certificado: | [12 empty] | NI-MC-P-XXXX-2024
Método de calibración
Las pruebas se realizaron según NI-MCIT-P-01 Instrucción para calibración de instrumentos de presión.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de al menos 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de las condiciones durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Descripción de patrones utilizados
Equipo | [5 empty] | Código |  |  | Certificado |  |  |  |  | Trazabilidad | [5 empty] | Próxima Calibración
Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPP-01 | NI-MCPP-01 | NI-MCPP-01 | 20190819-28-40 | SCM | 2018-09-25 | 20170925-97-1 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2020-09-22 | 20170925-97-1 | SCM | 2018-09-25
Calibrador de proceso | [5 empty] | NI-MCPVE-16 |  |  | 20180625-48-1-2 |  |  |  |  | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2020-06-26
Higrotermómetro | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPPT-02 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20190513-102-7 | SCM | 2018-10-20 | 201710-18-97-7 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2021-05-15 | 201710-18-97-7 | SCM | 2018-10-20
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos la indicación del equipo.
La indicación de la presión de referencia y del equipo corresponden al promedio de 6 mediciones en 3 ciclos ascendentes y descendentes.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
El factor de conversión al SI corresponde a 1 psi = 6,894 757 kPa
De acuerdo a lo establecido en NTON 07-004-01 Norma Metrológica del Sistema Internacional de Unidades (SI).
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## CMC Presión
CMC's Instrumentos de Presión
CMC's Presión |  |  |  | Rango |  | Incertidumbre |  |  | Todo en [kPa] | [6 empty] | CMC's de presión en el alcance acreditado según anexo técnico
min (kPa) | max (kPa) | CMC (kPa) |  | min. | max. | min. | max. | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 |  |  |  | f(kPa)= 6,9350E-03*(kPa) + 7,2933E-01 |  |  |  |  | -82,74 kPa a 0 kPa
-82.74 | -0.06 | 0,16 a 0,44 | f(kPa)= 6,9350E-03*(kPa) + 7,2933E-01 | -82.74 | -0.06 | 0.16 | 0.44 | 0.72933 | 0.006935 | [6 empty] | f(kPa)= 3,4982E-04*(kPa) + 1,9987E-01 |  |  |  |  | 0 kPa a 699,75 kPa
|  | Valor Nominal | Expresada como función | 0.01 | 699.75 | 0.17 | 0.39 | 0.19987 | 0.00034982 | [6 empty] | f(kPa)=5,128E-04 * (kPa) + 3,112E+01 |  |  |  |  | 700 kPa a 7 000 kPa
|  |  |  | 700 | 7000 | 26.87 | 32.91 | 31.12 | 0.0005128 | [6 empty] | f(kPa)= 2,3412E-04*(kPa) + 9,0003E+00 |  |  |  |  | 7001 kPa a 34 500 kPa
CMC's Presión |  |  |  | 7001 | 34500 | 7.43 | 17.08 | 9.0003 | 0.00023412
min (kPa) | max (kPa) | CMC (kPa)
0.01 | 699.75 | 0,17 a 0,39 | f(kPa)= 3,4982E-04*(kPa) + 1,9987E-01
|  | Valor Nominal | Expresada como función
CMC's Presión |  |  |  | Todo en [kPa] |  | f(kPa) = 6,9350E-03*(kPa) + 7,2933E-01 |  |  |  |  | Todo en [kPa] |  | f(kPa) = 3,4982E-04*(kPa) + 1,9987E-01 |  |  | Todo en [kPa] |  | f(kPa) = 5,128E-04 * (kPa) + 3,112E+01 |  |  |  | Todo en [kPa] |  | f(kPa)= 2,3412E-04*(kPa) + 9,0003E+00
min (kPa) | max (kPa) | CMC (kPa) |  | Punto # | Pref | U95=kun(E) | CMC | CMC min |  |  | Punto # | Pref | U95=kun(E) | CMC | CMC min | Punto # | Pref | U95=kun(E) | CMC | CMC min |  | Punto # | Pref | U95=kun(E) | CMC | CMC min
700 | 7000 | 27 a 33 | f(kPa)=5,128E-04 * (kPa) + 3,112E+01 | Punto 1 | 6.8948 | 5.7034 | 0.20228 | 0.17 |  |  | Punto 1 | 6.8948 | 5.7034 | 0.20228 | 0.17 | Punto 1 | 6.8948 | 5.7034 | 31.1235 | 26.87 |  | Punto 1 | 6.8948 | 5.7034 | 31.1235 | 7.43
|  | Valor Nominal | Expresada como función | Punto 2 | 13.7895 | 11.2137 | 0.20469 | 0.17 |  |  | Punto 2 | 13.7895 | 11.2137 | 0.20469 | 0.17 | Punto 2 | 13.7895 | 11.2137 | 31.1271 | 26.87 |  | Punto 2 | 13.7895 | 11.2137 | 31.1271 | 7.43
|  |  |  | Punto 3 | 20.6843 | 16.5556 | 0.20711 | 0.17 |  |  | Punto 3 | 20.6843 | 16.5556 | 0.20711 | 0.17 | Punto 3 | 20.6843 | 16.5556 | 31.1306 | 26.87 |  | Punto 3 | 20.6843 | 16.5556 | 31.1306 | 7.43
CMC's Presión |  |  |  | Punto 4 | 27.579 | 21.9492 | 0.20952 | 0.17 |  |  | Punto 4 | 27.579 | 21.9492 | 0.20952 | 0.17 | Punto 4 | 27.579 | 21.9492 | 31.1341 | 26.87 |  | Punto 4 | 27.579 | 21.9492 | 31.1341 | 7.43
min (kPa) | max (kPa) | CMC (kPa) |  | Punto 5 | 34.4738 | 27.3639 | 0.21193 | 0.17 |  |  | Punto 5 | 34.4738 | 27.3639 | 0.21193 | 0.17 | Punto 5 | 34.4738 | 27.3639 | 31.1377 | 26.87 |  | Punto 5 | 34.4738 | 27.3639 | 31.1377 | 7.43
7001 | 34500 | 7 a 17 | f(kPa)= 2,3412E-04*(kPa) + 9,0003E+00 | Punto 6 | 41.3685 | 32.7892 | 0.21434 | 0.17 |  |  | Punto 6 | 41.3685 | 32.7892 | 0.21434 | 0.17 | Punto 6 | 41.3685 | 32.7892 | 31.1412 | 26.87 |  | Punto 6 | 41.3685 | 32.7892 | 31.1412 | 7.43
|  | Valor Nominal | Expresada como función | Punto 7 | 48.2633 | 38.2207 | 0.21675 | 0.17 |  |  | Punto 7 | 48.2633 | 38.2207 | 0.21675 | 0.17 | Punto 7 | 48.2633 | 38.2207 | 31.1447 | 26.87 |  | Punto 7 | 48.2633 | 38.2207 | 31.1447 | 7.43
|  |  |  | Punto 8 | 55.1581 | 43.656 | 0.21917 | 0.17 |  |  | Punto 8 | 55.1581 | 43.656 | 0.21917 | 0.17 | Punto 8 | 55.1581 | 43.656 | 31.1483 | 26.87 |  | Punto 8 | 55.1581 | 43.656 | 31.1483 | 7.43
|  |  |  | Punto 9 | 62.0528 | 49.0939 | 0.22158 | 0.17 |  |  | Punto 9 | 62.0528 | 49.0939 | 0.22158 | 0.17 | Punto 9 | 62.0528 | 49.0939 | 31.1518 | 26.87 |  | Punto 9 | 62.0528 | 49.0939 | 31.1518 | 7.43
|  |  |  | Punto 10 | 68.9476 | 54.5335 | 0.22399 | 0.17 |  |  | Punto 10 | 68.9476 | 54.5335 | 0.22399 | 0.17 | Punto 10 | 68.9476 | 54.5335 | 31.1554 | 26.87 |  | Punto 10 | 68.9476 | 54.5335 | 31.1554 | 7.43
|  |  |  | CMC's Presión | [6 empty] | CMC's Presión |  |  |  |  | CMC's Presión | [5 empty] | CMC's Presión
|  |  |  | min (kPa) | max (kPa) | [5 empty] | min (kPa) | max (kPa) |  |  |  | min (kPa) | max (kPa) |  |  |  |  | min (kPa) | max (kPa)
|  |  |  | -82.74 | -0.06 | [5 empty] | 0.01 | 699.75 |  |  |  | 700 | 7000 |  |  |  |  | 7001 | 34500

## Trazabilidad
Trazabilidad de los patrones utilizados
Descripción de patrones utilizados
Equipo | [5 empty] | Código |  |  | Certificado |  |  |  |  | Trazabilidad | [5 empty] | Próxima Calibración
Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPP-01 | NI-MCPP-01 | NI-MCPP-01 | SCM-00039462 | SCM | 2018-09-25 | 20170925-97-1 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2025-09-26 | 20170925-97-1 | SCM | 2018-09-25
Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPP-02 | NI-MCPP-02 | NI-MCPP-02 | SCM-00039463 | SCM | 2018-09-26 | 20170925-97-2 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2023-09-26 | 20170925-97-2 | SCM | 2018-09-26
Manómetro digital | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20181106-28-1 | SCM | 2018-10-19 | 201710-18-97-6 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2020-09-09 | 201710-18-97-6 | SCM | 2018-10-19
Cinta métrica | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPD-05 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20191129-110-43 | SCM | 2018-10-20 | 201710-18-97-7 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2021-12-12 | 201710-18-97-7 | SCM | 2018-10-20
Higrotermometro | [5 empty] | NI-MCPPT-01 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20181106-28-2 | SCM | 2018-10-21 | 201710-18-97-8 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2020-11-23 | 201710-18-97-8 | SCM | 2018-10-21
Higrotermometro | [5 empty] | NI-MCPPT-02 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | SCM-00039468 | SCM | 2018-10-21 | 201710-18-97-8 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2023-10-05 | 201710-18-97-8 | SCM | 2018-10-21
Higrotermometro | [5 empty] | NI-MCPPT-04 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20190513-102-3 | SCM | 2018-10-21 | 201710-18-97-8 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2021-05-15 | 201710-18-97-8 | SCM | 2018-10-21
Higrotermometro | [5 empty] | NI-MCPPT-05 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | SCM-00039467 | SCM | 2018-10-21 | 201710-18-97-8 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2023-10-05 | 201710-18-97-8 | SCM | 2018-10-21
Barómetro-Termohigrometro | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | Módulo de presión | NI-MCPPT-06 | NI-MCPP-04 | NI-MCPP-04 | 20190513-102-6 | SCM | 2018-10-21 | 201710-18-97-8 | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2022-11-14 | 201710-18-97-8 | SCM | 2018-10-21
Calibrador de proceso | [5 empty] | NI-MCPVE-16 |  |  | 20180625-48-1-2 |  |  |  |  | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | SCM | 2022-06-26

## BD Patron
Higrotermómetro
[7 empty] | Fabricante |  | Certificado |  | Fecha Calibración | Laboratorio/Certificado
| # | Código | Marca | t max 0C | Resolución t 0C | Resolución RH % | Exactitud ± <450C | Exactitud ± % HR | Exactitud± <450C | Exactitud ±% HR
| 1 | NI-MCPPT-01 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 2018-11-23 | SCM Metrología y Laboratorios 20181106-28-2
| 2 | NI-MCPPT-02 | Testo 608-H1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.4 | 1.3 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039468
| 3 | NI-MCPPT-04 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.27 | 1.3 | 2019-05-15 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-3
| 4 | NI-MCPPT-05 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039467
| 5 | NI-MCPPT-06 | Extech | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 0.42 | 1.3 | 2019-05-15 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-6
|  | Patrones | Todo en [oC] y en [psi] |  | FS = fondo de escala
[7 empty] | Funcionamiento |  | Intervalo de medida fabrica |  | Intervalo de medida cert. |  | Resolución |  | Exactitud ± FS [%] |  |  |  | Rango optimo
| # | Código Patrón | Nombre | Marca | Modelo | Tipo de equipo | t min. funcionamiento | t max. funcionamiento | p min. [psi] | p max. [psi] | min. | max. | Resolución [kPa] | Resolución [psi] | Vacío | Presión positiva | Coeficiente temp. % de medición [FS/°C] | t min. compensada | t max. compensada | Fecha calib. | Laboratorio | Certificado
| 1 | NI-MCPP-01 | Módulo de presión doble | Fluke | 700PD7 | Aire seco o gas no corrosivo | -10 | 50 | -15 | 200 | -12 | 200 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 15 | 35 | 2022-09-26 | SCM Metrología y Laboratorios | SCM-00039462
| 2 | NI-MCPP-02 | Módulo de presión del manómetro | Fluke | 700P31 | Aire seco o gas no corrosivo | -10 | 50 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 7 | 1 | - | 0.05 | 0.005 | 15 | 35 | 2022-09-26 | SCM Metrología y Laboratorios | SCM-00039463
| 3 | NI-MCPP-05 | Calibrador de manómetro de Precisión | Additel | DT681-02-CP300PSI-N | Aire seco o gas no corrosivo | -10 | 50 | -15 | 300 | -12 | 300 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | -10 | 50 | 2022-09-26 | SCM Metrología y Laboratorios | SCM-00039464
| 4 | NI-MCPVE-01 | Calibrador de procesos documentador | Fluke | 744 | Dispositivo digital multiuso. | -10 | 50 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 50 | 2017-12-12 | Elvatron | #CC-SST-118-40ED
Nota: Con la temperatura minima de funcionamiento = -10° C, los patrones tienen la exactitud de 1%. No se usa en las calibraciones
Nota: cuando cambian los datos de los certificados, debe revisar todas las gráficas, para que entre todo el rango de los puntos de calibración.
|  | Datos certificados patrones |  | Certificado actual |  |  | Certificado anterior |  | Todo en [psi] | [8 empty] | Azul - actual, verde - anterior
| # | Código Patrón | Nombre | p calibr.act | Correccion.act | Certif.act U95 | p calibr.ant | Correccion.ant | Certif.ant U95 | Deriva
1 | 1 | NI-MCPP-01 | Módulo de presión doble | -12.016 | -0.016 | 0.015 | -11.999 | 0.001 | 0.021 | 0.017
| 2 | NI-MCPP-01 |  | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.001
| 3 | NI-MCPP-01 |  | 20.016 | 0.006 | 0.018 | 19.999 | -0.001 | 0.021 | 0.007
| 4 | NI-MCPP-01 |  | 50.016 | 0.011 | 0.016 | 49.998 | -0.002 | 0.021 | 0.013
| 5 | NI-MCPP-01 |  | 100.008 | 0.008 | 0.014 | 99.997 | -0.003 | 0.021 | 0.011
| 6 | NI-MCPP-01 |  | 150.004 | -0.001 | 0.017 | 149.996 | -0.004 | 0.022 | 0.003
| 7 | NI-MCPP-01 |  | 200.001 | 0.001 | 0.017 | 199.994 | -0.006 | 0.022 | 0.007
| 8 | NI-MCPP-01 |  | 199.987 | -0.013 | 0.014 | 199.983 | -0.017 | 0.022 | 0.004
| 9 | NI-MCPP-01 |  | 149.984 | -0.016 | 0.014 | 149.988 | -0.012 | 0.021 | 0.004
| 10 | NI-MCPP-01 |  | 99.992 | -0.008 | 0.015 | 99.992 | -0.008 | 0.021 | 0
| 11 | NI-MCPP-01 |  | 49.996 | -0.004 | 0.015 | 49.993 | -0.007 | 0.022 | 0.003
| 12 | NI-MCPP-01 |  | 20.002 | 0.002 | 0.013 | 19.997 | -0.003 | 0.022 | 0.005
| 13 | NI-MCPP-01 |  | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | -0.008 | 0.022 | 0.01
| 14 | NI-MCPP-01 |  | -12.004 | 0.004 | 0.013 | -11.999 | 0.001 | 0.021 | 0.003
| 15 | NI-MCPP-01
| 16 | NI-MCPP-01
| 17 | NI-MCPP-01
| 18 | NI-MCPP-01
2 | 1 | NI-MCPP-02 | Módulo de presión | -0.12 | -0.12 | 0.59 | 0 | 0 | 0.68 | 0.12
| 2 | NI-MCPP-02 | del manómetro | 99.99 | -0.01 | 0.78 | 99.77 | -0.23 | 0.72 | 0.22
| 3 | NI-MCPP-02 |  | 999.91 | -0.09 | 0.83 | 999.36 | -0.64 | 0.72 | 0.55
| 4 | NI-MCPP-02 |  | 1999.51 | -0.49 | 0.61 | 1999.19 | -0.81 | 0.7 | 0.32
| 5 | NI-MCPP-02 |  | 2998.52 | -1.48 | 0.69 | 2999.48 | -0.52 | 0.7 | 0.96
| 6 | NI-MCPP-02 |  | 3999 | -1 | 0.78 | 3999.15 | -0.85 | 0.68 | 0.15
| 7 | NI-MCPP-02 |  | 4999.43 | -0.57 | 0.68 | 4999.74 | -0.26 | 0.68 | 0.31
| 8 | NI-MCPP-02 |  | 4998.91 | -1.09 | 0.7 | 4999.83 | -0.17 | 0.68 | 0.92
| 9 | NI-MCPP-02 |  | 3998.51 | -1.49 | 0.69 | 3999.1 | -0.9 | 0.68 | 0.59
| 10 | NI-MCPP-02 |  | 2998.85 | -1.15 | 0.68 | 2999.5 | -0.5 | 0.69 | 0.65
| 11 | NI-MCPP-02 |  | 1998.73 | -1.27 | 0.64 | 1999.58 | -0.42 | 0.76 | 0.85
| 12 | NI-MCPP-02 |  | 1000.08 | 0.08 | 0.6 | 999.9 | -0.1 | 0.75 | 0.18
| 13 | NI-MCPP-02 |  | 99.95 | -0.05 | 0.64 | 100.47 | 0.47 | 0.72 | 0.52
| 14 | NI-MCPP-02 |  | -0.08 | -0.08 | 0.59 | -0.01 | -0.01 | 0.68 | 0.07
| 15 | NI-MCPP-02
| 16 | NI-MCPP-02
| 17 | NI-MCPP-02
3 | 1 | NI-MCPP-05 | Calibrador de manómetro | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.28 | 0
| 2 | NI-MCPP-05 | de precisión | 59.9 | 0 | 0.053 | 60.05 | 0.05 | 0.28 | 0.05
| 3 | NI-MCPP-05 |  | 79.91 | 0 | 0.0696 | 80.01 | 0.01 | 0.29 | 0.01
| 4 | NI-MCPP-05 |  | 100.06 | -0.0087 | 0.0754 | 99.09 | 0.01 | 0.28 | 0.0187
| 5 | NI-MCPP-05 |  | 159.97 | -0.0044 | 0.0754 | 160.04 | 0.04 | 0.28 | 0.0444
| 6 | NI-MCPP-05 |  | 199.99 | -0.0116 | 0.132 | 200.1 | 0.09 | 0.28 | 0.1016
| 7 | NI-MCPP-05 |  | 299.91 | -0.0247 | 0.1088 | 300.07 | 0.07 | 0.3 | 0.0947
| 8 | NI-MCPP-05 |  | 399.95 | -0.058 | 0.2176 | 400.08 | 0.08 | 0.28 | 0.138
| 9 | NI-MCPP-05 |  | 499.87 | -0.0725 | 0.2321 | 500.05 | 0.05 | 0.28 | 0.1225
| 10 | NI-MCPP-05 |  | 599.77 | -0.1015 | 0.2901 | 600.06 | 0.07 | 0.28 | 0.1715
| 11 | NI-MCPP-05 |  | 699.79 | -0.1595 | 0.2176 | 700.08 | 0.03 | 0.28 | 0.1895
| 12 | NI-MCPP-05 |  | 799.68 | -0.2031 | 0.2611 | 800.07 | 0.07 | 0.3 | 0.2731
| 13 | NI-MCPP-05 |  | 899.75 | -0.2031 | 0.2466 | 900.03 | 0.03 | 0.28 | 0.2331
| 14 | NI-MCPP-05 |  | 899.74 | -0.2176 | 0.2466 | 900.04 | -0.01 | 0.29 | 0.2076
| 15 | NI-MCPP-05 |  | 799.66 | -0.2176 | 0.2611 | 800.05 | 0.05 | 0.29 | 0.2676
| 16 | NI-MCPP-05 |  | 699.76 | -0.1885 | 0.1885 | 700.07 | 0.02 | 0.35 | 0.2085
| 17 | NI-MCPP-05 |  | 599.75 | -0.1305 | 0.2466 | 600.05 | 0.05 | 0.28 | 0.1805
| 18 | NI-MCPP-05 |  | 499.84 | -0.1015 | 0.2756 | 500.07 | 0.02 | 0.28 | 0.1215
| 19 | NI-MCPP-05 |  | 399.95 | -0.058 | 0.2901 | 400.09 | 0.04 | 0.29 | 0.098
| 20 | NI-MCPP-05 |  | 299.91 | -0.029 | 0.2756 | 300.1 | 0.05 | 0.28 | 0.079
| 21 | NI-MCPP-05 |  | 199.99 | -0.0145 | 0.2611 | 200.09 | 0.09 | 0.28 | 0.1045
| 22 | NI-MCPP-05 |  | 159.97 | 0 | 0.3046 | 160.07 | 0.07 | 0.28 | 0.07
| 23 | NI-MCPP-05 |  | 100.09 | 0.0145 | 0.3336 | 100.11 | 0.11 | 0.28 | 0.0955
| 24 | NI-MCPP-05 |  | 79.93 | 0.0145 | 0.3336 | 80.06 | 0.06 | 0.28 | 0.0455
| 25 | NI-MCPP-05 |  | 59.92 | 0.029 | 0.3481 | 60.05 | 0.05 | 0.28 | 0.021
| 26 | NI-MCPP-05 |  | 0.03 | 0.03 | 0.053 | 0.03 | -0.12 | 0.015 | 0.15
Factores de conversión
El factor de conversión al SI corresponde a 1 kg/m² = 0,009 806 65 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 kg/cm² = 98,0665 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 lbf/ft² = 0,047 880 3 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 lbf/in² = 0,047 880 3 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 tonf/ft² = 107,252 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 tonf/in² = 15 444,3 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 mbar = 0,1 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 bar = 100 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 hbar = 10 000 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 psi = 6,894 757 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 inH2O = 0,249 089 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 ftH2O = 2,989 07 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 inHg = 3,386 39 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 mmHg = 0,133322 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 cmHg = 3,3864 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 MPa = 1000 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 Pa = 0,001 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 hPa = 0,01 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 mPa = 0,000005 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 pdl/ft² = 0,001 488 16 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 N/mm² = 1000 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 atm = 101,325 kPa
El factor de conversión al SI corresponde a 1 torr = 0,133 322 kPa

## BD Clientes
METROLOGÍA CONSULTORES DE NICARAGUA, S.A.
Base de datos de clientes
Clave | Cliente | Dirección de la empresa
1 | A&T Nicaragua S.A. | Coyotepe, 800 m norte
2 | Aalfs Uno S.A. | km 105 Carretera Panamericana Sebaco, Matagalpa, Nicaragua
3 | ABASA Coca-Cola | km 126,5 ruta al Atlántico, Rio Hondo, Zacapa - Guatemala
4 | Aceitera EL Real S.A. | Rotonda Los Encuentros, 300 m sur
5 | ACI-ACN | Lotería Nacional, 300 m oeste. Entrada a Edificio Agricorp
6 | Acopio y Procesadora de Leche San Antonio/Sarawas | Carretera a Siuna KM 265 a 200 varas del puente del río wapi Mulukukú RACCN
7 | ACQUASU S.A. de CV | km 4,5 Carretera Norte
8 | Agencia Aduanera GRH S,A. | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este.
9 | Agricola el Cardon S.A. | Chinandega el Realejo - Carrtera a Corinto, trocha cañera el Ensayo 5 km
10 | Agricola Nicavista | Ciudad Rama, Atlántico Sur, Nicaragua
11 | Agricola El Rosario, S.A. | El Realejo, km. 145 carretera Chinandega - Corinto, luego 10 km. hacia adentro, hasta llegar a la finca.
12 | AgroBioTek Nicaragua S.A | Reparto El Carmen, Hyundai Montoya 200 m Este, Managua
13 | Agroexport S,A. | Gasolinera Puma Las Marias 700 m Carretera al Tuma.
14 | Beneficio de Café Talia | km 121 Carretera Sebaco-Matagalpa, frente a portones de SOLCAFE
15 | Agroindustrial Nicaraguense de Tabacos S.A. | Condega - Estelí
16 | Agropecuaria Raminsa S.A. | Plaza España, Edificio Malaga Módulo E8
17 | AIVEPET Inspecciones Nicaragua, S.A | Reparto Las Palmas, del Banpro 2 cuadras al Norte, 1 Cuadra al Oeste y 0.5 cuadras al Sur, Casa #123, Managua, Nicaragua.
18 | Aje Nicaragua S.A. | km 3,5 Carretera Norte
19 | Albanisa | Terminal Benjamín Zeledon Corinto.
20 | Alejandro Alonso | Managua, Nicaragua
21 | Alfa Industrial, S.A | De los semáforos de los rieles de Sabana Grande 2.1 km al sur 600 metros. Managua, Nicaragua
22 | Alinsa | Km 24.5 Carretera a Tipitapa-Masaya. Nave 24C
23 | Almidones de Centroamerica, S.A | km 78,6 Carretera Managua-León
24 | Alpla Nicaragua S.A. | Carretera 4,5 Carretera Norte
25 | Alta Research | Sinsa Altamira, 100 m al sur, 100 m este
26 | Alternative Manufacturing S.A. | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
27 | Annic II, S.A. | km 45,5 Carretera San Marcos-Masatepe, Parque Industrial Las Palmeras
28 | Anatomic Solutions | Edificio Discover II, 2do piso, Módulo 2D, Villa Fontana, Managua Nicaragua.
29 | Altamar Seafood, S.A | Km 9.5 Carretera Nueva a León, frente a Camas Karen
30 | Apen | Instalaciones del Aereopuerto Internacional Augusto C. Sandino. / km 10,5 Carretera Norte, portón 5 de aduana aérea.
31 | Asfaltos Industriales S.A. | Sabana Grande, del puente Villa Sol 500 m al Sur-Oeste
32 | Astaldi S.P.A. | Semáforos Club Terraza 150 m oeste, casa #38
33 | ASTALDI SPA - PROYECTO Pantasma Wiwili TI | km 265 Pantasma Wiwili
34 | ATB TRADING | km 11,5 Carretera Masaya, contiguo Bayer
35 | Avicasa | Kilómetro 27.5 carretera vieja Tipitapa-San Benito
36 | B2GOLD CORP, Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. | Mina La Libertad Chontales
37 | BAIT & SEAFOOD | Tiscapa. Barrio Largaespada. Busto José Martí 3 C al Este y 1 C al Norte.
38 | Banco de Sangre | Reparto Belmonte 7 Sur, Contiguo a La Cruz Roja
39 | Básculas Ramón Nicoya | Km 18 carretera nueva a León. Ciudad El Doral casa D-55
40 | Básculas Rodriguez | Km 130 Chinandega
41 | Bayer S.A. | km 11,5 Carretera a Masaya
42 | BENCAFE | km 107 Carretera a Matagalpa-Sebaco, Frente al Campo de Baseball–Villa Chaguitillo
43 | Benediciadora de café La Providencia S.A. | km 120 Carretera Sebaco-Matagalpa
44 | Beneficiadora OLAM | km 122,5 Carretera Managua, Matagalpa Entrada a Tejerina 500 m al norte
45 | Beneficio Don Will S.A. | km 114,5 Carretera Sébaco - Matagalpa
46 | Beneficio Las Nubes Inrocasa | km 122,5 Carretera Matagalpa-Managua, del puente Waswali 100 m Norte, 200 m Oeste
47 | Farmacos Bioequivalentes, S.A | km 11.4 carretera Masaya, entrada de Esquipulas 150 m al este.
48 | Biwater International, LTD. | Subasta, 1 200 m noroeste
49 | Bluefields Technologies, S.A | Portón principal Claro Villa Fontana 1 1/2 C al norte, Casa #259
50 | Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A. | km 8,5 Carretera Masaya, 100 m Oeste, Managua
51 | Bolsa de comercio S.A
52 | Borinquen, S.A | Km 179, carretera a Muy Muy, El Plomo, San Ramón, Matagalpa
53 | Brands of The World in America S.A. | Km 45 carretera al Pacifico La Boquita, Diriamba, Carazo
54 | Brito Real Estate S.A. | km 10 Carretera Tola-Las Salinas, Rivas
55 | Burke Agro de Nicaragua S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
56 | Café Soluble S.A. (Laboratorio Cereales) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
57 | Café Soluble S.A. (Laboratorio Soluble) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
58 | Café Soluble S.A. (Planta) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
59 | Cafetalera Castellon S.A. | Km 107 carretera a Matagalpa. Entrada a Chagüitillo 1,5 Km al norte. Matagalpa, Nicaragua.
60 | Cafetalera La Bastilla S.A. | Jinotega, Banpro 100 m Este
61 | Camanica Zona Franca, S.A. | km 130 Carretera a Chinandega
62 | Cambridge Internacional,S.A. | km 3,5 Carretera Norte. El Nuevo Diario 150 m oeste
63 | Campresa Mariscos Procesadores S.A. | km 106 1/2 Carretera panaméricana- Rivas
64 | Carbox de Nicaragua, S.A | Km 7 1/2 Carretera Norte Edificio Fabrigas Copa Managua, Nicaragua
65 | Cargill de Nicaragua S.A. | Km 17 Carretera a Masaya
66 | Casa del Café S.A. | Planteles Claro, 25 m oeste No. 206
67 | CEFSA | Tiscapa. Barrio Largaespada. Busto José Martí 3 C al Este y 1 C al Norte.
68 | CEGA Nicaragua S.A. | km 95, Laboratorios Divina, 800 m oeste. León
69 | Cemex Nicaragua S.A. | km 3,5 Carretera Sur, desvío a batahola
70 | Central American Fisheries S.A. | Managua, Nicaragua
71 | Centro Nacional de Diagnostico Y Referencia | Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios.
72 | Centrolac, S.A | km 46,5 Carretera Masaya-Tipitapa
73 | Cereales de Centroamérica S.A. | Paso a desnivel Portezuelo, 150 m norte
74 | Cervecería Panamá Barú S.A | Parque Industrial San Cristobal, Calle Santa Rosa, Bethania, Ciudad de Panamá
75 | César Machado | Puerto Sandino, el Empalme
76 | Cheolmin Park | Managua, Nicaragua
77 | CIA. Centroamericana de Productos Lacteos S.A. | Planta Aguadora 200 m norte
78 | CIDEA UCA | Universidad Centroamericana (UCA), Managua
79 | CIRA/UNAN-Managua | Hospital Monte España 300 m Norte
80 | Cocesna | km 10,5 Carretera Norte, Frente a La Aduana Aérea, Managua
81 | Cojicafe-Beneficio Las Trincheras | Beneficio Las Trincheras, puesto Norte, Jinotega
82 | Comercial MW S.A | De La Iglesia Las Palmas 30 m abajo, Managua
83 | Comercializadora de Maní S.A. (COMASA) | km 139 carretera a Corinto
84 | Compañia Azucarera del Sur, S.A. (CASUR) | Ingenio CASUR, km. 103 carretera Panamericana, Potosi (Rivas).
85 | Compañía Cervecera de Nicaragua S.A. | km 6,5 Carretera Norte, Cruz Lorena 800 m norte
86 | Compañía Licorera de Nicaragua S.A. | km 119 Carretera a Chinandega, Gasolinera UNO
87 | Complejo Agroindustrial | Empalme de Boaco, km 74.5 carretera Managua el Rama
88 | Command Medical | Zona Franca Industrial las Mercedes, Módulo 16.
89 | Concretera Total S.A. | km 12 Carretera a Masaya
90 | Consorcio Europeo Hospital de Chinandega | Chinandega
91 | Constructora MECO, S.A | Rotonda Ticuantepe 8.5 km al Noreste, carretera hacia Veracruz
92 | Consultoría y Construcción S.A. | km 82,5 Carretera León - Managua
93 | Coopagro R.L. | Km 108,5 carretera Managua - Matagalpa
94 | Cooperativa Chontalac | Km 184,5 Carretera Managua-San Pedro De Lovago
95 | Cooperativa Integral de Productores Agroecológicos R.L. | kilometro 115 carretera a sebaco matagalpa.
96 | Cooperativa Agropecuaria de Servicios Santo Tomás R.L | Km 185.5 Carretera Managua- El Rama
97 | Cooperativa de Producción Industrial Nicarao, R.L. | Carretera Panamericana Sur, Rivas, Nicaragua
98 | Coopreleche El Triunfo | Nueva Guinea
99 | Cooserva R.L | km 212.5 carretera hacia el Ayote. Santo Domingo, Chontales
100 | COQUIMBA S.A. | Hospital España 5 km al Oeste
101 | Corporación Agroindustrial del Pacifico S.A | km 132 Carretera a Corinto, De La Rotonda 300 m Sur, Frente a Aceitera El Real S.A
102 | Corporación Montelimar S.A. | km 62,5 Carretera a Montelimar
103 | Cruz y Medal | Km 252 carretera Managua a San miguelito, Rio San Juan
104 | Cruz Reyes y Cia Ltda. | km 243 Mulukukú, de la gasolinera puma 200 metros al norte
105 | Dasoltex S.A. | Carretera Norte, km 12,5 Módulo 2. Zona Franca Las Mercedes
106 | DHL Global Forwarding Nicaragua S.A. | Camino de oriente, edificio U frente al gimnasio Try Fitness
107 | Delicarnes, S.A
108 | Dicegsa | Carretera Sur, km 7, 800 m al este
109 | Dimex Nicaragua S.A. | Estación Uno plaza el sol 1 cuadra al sur y 1 1/2 media cuadra abajo
110 | Diseño y Supervisión, Control de Calidad, S.A (DYSCONCSA) | Semáforos del seminario 1C al Norte, 1C Oeste. Casa esquinera – Managua, Nicaragua.
111 | Distribuidora de Carbón El Milagrito | km 44,5 Carretera Vieja a León, Empalme El Transito, 5 km Sur.
112 | Distribuidora Internacional Medwell Nicaragua, S.A | Entrada Principal Oncológico 4c al Este, 4c al sur, Lomas de San Judas, Managua
113 | Disnorte-Dissur | Km 16 carretera nueva a Leon, detrás del cementerio los Brasiles
114 | Doselva, S.A | Granada, de Laboratorio Ceguel 300 metros carretera los malacos
115 | Draexlmaier Partes Automotrices Nicaragua S.A | km 25,5 Carretera a Masaya
116 | Drew Estate Tobacco Company S.A. | Donde fueron Las Aldeas SOS, Barrio Oscar Gamez N°2, Estelí
117 | Drogueria Rocha | km 15,2 Carretera Managua-Masaya
118 | E Chamorro Industrial S.A. | km 15,2 Carretera a Masaya
119 | Eddy Job Pallais Vallecillo | La Paz Centro, cancha 100 m Oeste, 50 m Norte
120 | Edisa | Calle 27 de Mayo CST 100 m Sur 200 m Este, Managua
121 | EDT Nicaragua, S.A | Km 7.5 carretera norte, de la Kativo 50 metros al este. Managua, Nicaragua
122 | Eins S.A. | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
123 | El Socorro Enterprises S.A. | Escuela Palo Solo 1 km Oeste, la Concepción - Masaya
124 | Electrónica Técnica, S.A | De la Óptica Nicaraguense, 3C al Este 1/2 C al Sur Residencial Bolonia. Managua, Nicaragua
125 | Ecoquimica S.A. | Ticuantepe, km 16.5
126 | Elvatron | Rotonda El Güegüense, Managua
127 | Embotelladora Nacional S.A. | Gasolinera UNO Waspan 700 mts al sur
128 | Empacadora de Camarones Santa Inés, S. de R.L de C.V | Aldea Santa Elena, Desvío Carretera a Cedeño, Honduras, C.A.
129 | Empresa Energética Corinto, LTD | Km 19 ctra. Vieja Tipitapa. Tipitapa - Nicaragua
130 | Empresa Servicios Electrónicos Azocar S.A. | Segunda Entrada a Las Colinas, Iglesia Católica 100 m Norte 250 m Este
131 | ENEL | Pista de La Resistencia, Managua
132 | ENERGY LINDMAN ENTERPRISES CORP | Km 15.5 Carretera a Ticuantepe
133 | Eolo de Nicaragua S.A. | km 123 Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 m Sur, Rivas
134 | Ernesto Blake | Barrio La Fuente del Portón de La Escuela Normal 300 m Este 300 m Sur
135 | Ernesto Francisco Castellón | Del tanque Enacal 75 m al Oeste.
136 | Esteli Horticultural S.A. | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
137 | Exportadora Panamericana Norte S.A. | Carretera Panamericana km 215,5 Somoto-Madriz
138 | FACEMA S.A. | km 19,4 Carretera Masaya-Managua
139 | Fara Coffee S.A. | km 121 Carretera Managua - Matagalpa
140 | Farmaquim | Km 2 carretera norte, semáforos de la Dirección General de Contrataciones del Estado 1 c. al sur 1/2 c. al oeste, Managua
141 | FINISA | Reparto Serrano, De la Catedral Metropolitana 2c al lago,1/2c. abajo. Casa No.39
142 | Finotex Nicaragua | Zona Franca Astro Nicaragua S.A. Nave 21E km 47,5 Carretera Tipitapa a Masaya Tipitapa Managua
143 | Fracocsa | km 2,2 Carretera Norte
144 | Frío Industrial S.A. | Semáforos del Ministerio de Gobernacion 75 Varas al este frente a la Iglesia el Redentor
145 | GD MAQUILADOR DE NICARAGUA S.A | KM 14.10 Carretera Norte, entrada a San Cristobal 626.50 metros al Sur
146 | Ganadería Integral Nicaragua S.A. | km 34,5 Carretera Vieja a León, 1 200 m Sur, Municipio Villa El Carmen. Managua
147 | Gatornica-AB S.A. | De donde fue La Pepsi 200 m Lago
148 | GChamorro Agroindustrial S.A. | km 185 Carretera Jinotega San Rafael del Norte
149 | Generación Green Power S.A | San Rafael del Sur, Nicaragua
150 | Gerardo Ferrufino | Managua, Nicaragua
151 | Gildan Activewear Rivas II, S.A. | km 109,5 Carretera Panamericana Sur 300 m oeste
152 | Gildan Activewear San Marcos II, S.A. | km 45 Carretera a San Marcos
153 | Gildan Activewear Chinandega S.A | km 124 Carretera a León, Chinandega
154 | Gran Costa Nicaragua S.A. | Portón Principal Hospital Bautista 100 m Sur, 8 m Oeste
155 | Grupo ACISA | Del portón del antiguo Hospital Militar 200 m al lago
156 | Grupo CYMCA S.A. | Puerto Sandino
157 | Grupo Delpin Nicaragua, S.A | Semáforos Hospital Vivian Pellas 100 metros al Oeste. Managua-Reparto Elizabeth Casa #103
158 | Grupo Fhelca S.A. | km 122 1/2 Carretera Managua - Matagalpa, entrada a Tejerina 500 m norte.
159 | Grupo FLOTEC S.A. | Altamira del BDF 100 m al Lago 50 m Oeste, Managua - Nicaragua
160 | Grupo Industrial el Granjero | Masatepe - Estación de Buses 800mts al sur.
161 | Gunnar James | Pista Sabana Grande 150 m Sur
162 | Hacienda la Hammonia y Cia. Ltda | Selva Negra, Matagalpa
163 | Handsome Nica S.A. | Km 14,5 Carrtera Nueva a León
164 | Hannes Schwarzberger | Managua, Nicaragua
165 | Hanon Tercero Metals LTD | De donde fueron las delicias del volga 2c ½ al lago a mano derecha
166 | Hansae International S.A | Niquinohomo, Km. 53 carretera hacia Catarina, costado este del nuevo cementerio
167 | Harley Moreno | Terminar de la Ruta 118, 1 1/2 al sur, Managua
168 | Hialpesa Nicaragua S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 35
169 | Hospital Metropolitano S.A | km 9,8 Carretera a Masaya 250 m Oeste
170 | ICABALCETA CONSULTORES | Pista a la Refinería #22, Frente al BAC Las Brisas
171 | ICTSA CONSULTORES | Veracruz, Managua
172 | Impelsa | km 6,5 Carretera Norte, Contiguo a Bodega Pollo Estrella
173 | Impexca S.A. | Frente al Restaurante El Pullazo, Las Tejas km 125, Carretera Matagalpa Sebaco
174 | INBRA-Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción Animal | km 9,5 Carretera a Masaya, contiguo al Hospital Vivian Pellas
175 | Incasa | km 30 Carretera Managua-Granada
176 | Industria Cerámica Centroamericana, S.A | km 5,5 Carretera Norte
177 | Industria de Envases Tecnificados S.A. | km 11 Carretera Nueva a León 300 m Oeste, 100 m Sur
178 | Industria Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA) | km 4,5 Carretera Norte
179 | Industrias Nicaraguenses Diversificadas, S.A (Pixca) | Km 29 Carretera Masaya Tipitapa. Finca Ave Azul
180 | Industria Robelo Camacho S.A. | Banpro 100 m al Este, 10 vrs al Sur, Matagalpa-Nicaragua
181 | Industria Textilera Sil, S.A | Km 12.5 Carretera Norte Parque Industrial las Mercedes Módulo 10
182 | Industrial Comercial San Martin, S.A. | km 67,5 Carretera Panamericana Sur
183 | Industrias Cárnicas Integradas, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
184 | Industrias Delmor S.A. | km 7 Carretera Sur, contiguo a UNO 7 Sur
185 | Industrias Edison S.A. | Banpro Ciudad Jardin 100 m Norte, 100 Este
186 | Industrias Mantica S.A. | Costado Sur Iglesia San Sebastian, León-Nicaragua.
187 | Industrias Toro S.A. | De La Parmalat 500 m lago, 200 m arriba
188 | Ingemann Fine Cocoa, S.A | Km 43.5 Carretera Panamericana Norte
189 | Ingemann Food Nicaragua, S.A | Km 43.5 Carretera Panamericana Norte
190 | Ingenieria de Materiales, S.A | Rotonda la Virgen, 100 metros al Norte, 30 metros al oeste, Managua
191 | Ingenieria de Materiales y Pavimento | Del madroño 1 cuadra abajo, 2 al lago.
192 | INPESA | Residencial Mayales, casa N° 62, Esquipulas
193 | Ingeniería y Controles Automatizados S.A | Hotel Bermúdez 40 vrs al Oeste, 2do piso, Modulo 1, Matagalpa
194 | Ingenieria de Calidad, S.A | De la rotonda de Bello Horizonte 1 c al este, 1 c al sur, 0.5 c al este, 1 c al sur, casa BIV40, Managua, Nicaragua
195 | Ingenieros Consultores Centroamericanos S.A. | Los semáforos de claro Villa Fontana, 100 m al este 150 m al norte
196 | INELCON, S.A | Managua, Nicaragua
197 | Innova Industrias, S.A | Km 19 1/2 Carretera Vieja a Tipitapa
198 | Inspectorate America corp | Semaforos Colegio Americano, 100m oeste 600m norte, Managua Nicaragua
199 | Instituto de Ciencias Sostenible | Del restaurante Summer 1,5 C. Norte, Casa M/I No. 128. Los Robles III Etapa
200 | Instituto Mechnikov S.A. | km 6 Carretera Norte, Managua.
201 | Instituto Nicaragüense del Cemento y del Concreto (INCYC) | Canal 2; 200 m al oeste; 150 m al sur; Residencial Bolonia; 48 15 Av. Suroeste.
202 | Instituto Nicaraguense de Energía, INE | Frente al portón Lugo Renta Car, Bolonia
203 | INSUMA-Institutos De Suelos Y Materiales | Rotonda Centroamérica 350 metros al oeste. Managua, Nicaragua
204 | Insumos Disagro S.A. | Paso a Desnivel Portezuelo 300 m Norte
205 | Internacional de Textiles S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Zona Franca Industrial Las Mercedes, módulos 32-33 y 45
206 | Intertek Caleb Brett Panama, Inc. | Calle Nueva, de donde fue el Resturante Bohemio 50 m Oeste, Corinto, Nicaragua
207 | Intesal S.A. | De la UdeM 200 m Este 50 m Sur
208 | Inversiones en Concreto S.A. | km 26,5 Carretera Tipitapa - Masaya
209 | Inversiones Nicafish | Km 15 1/2 Carretera Nueva a Tipitapa, Managua.
210 | Inversiones Secoya S.A. | Empalme cuesta el plomo 300 m al este 400 m al norte
211 | Inversiones Vargas S.A. | Semaforos del Club Terraza, 75 vrs Sur, Edificio Discover II-3er piso
212 | Inversiones y productos de Centroamerica S.A. | Boulevar de Las Brisas, entrada Inst. Ramirez Goyena 1 C al Oeste, 1 C al Sur, Managua, Nicaragua.
213 | Investigación y Control de Calidad S.A. - Nicaragua | De la rotonda de Villa Fontana Norte 200 m Sur 200 m Oeste Condominio Los Soveche, Apartamento 1 Managua
214 | Iprocen S.A. | Puente El Edén 100 m norte, 100 m este, 75 m norte
215 | Jaime Herrera | Ciudad el Doral, km 19,5 carretera nueva a León
216 | José Alfredo Vargas | Portón del Cementerio 50 m Sur, Telica León
217 | Josué Arauz | Somoto
218 | José Francisco Blanco Cordero | De dónde fue la clínica Santa María 20 vrs arriba.
219 | José Wilfredo Solís Díaz | Iglesia Don Bosco 500 m al oeste, Villa Don Bosco, casa No. D-56
220 | Kentex, S.A | Km 14 1/2 Carretera Nueva a León, Zona Franca Saratoga
221 | Kola Shaler Industrial S.A. | km 2 Carretera a Sabana Grande
222 | Korea Nicaragua, S.A | Edificio el Centro 1. Segundo piso, Contiguo a Casa Pellas Plaza España.
223 | Kuali prosis | Frente Iglesia el Calvario 75 varas abajo, Chinandega
224 | Kufferath Nicaragua S.A. | Carretera Norte ,km 7,5 Parque Industrial El Transito, Managua
225 | La India Gold S.A. | Mina La India, km 174 Carretera León-San Isidro
226 | La Montaña, S.A | Km 217 Crretera al Rama La Gateada Chontales
227 | Labnicsa | Rotonda Rubén Darío 100 m al Sur 50 m al Oeste
228 | Laboratorio Ambiental Pronic | AV. 20 SE Ciudad Jardin, K-15, Managua
229 | Laboratorio Clinico San Angel | Esquina de Los Bancos 50 m Sur, Chinandega
230 | Laboratorio de Análisis S.A. | km 95,5 Carretera León-Chinandega Nicaragua
231 | Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología UNAN-Managua | Reciento Universitario "Ruben Darío", de La Biblioteca Central Salomón de la Selva 100 m Oeste
232 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario de Calidad y Semilla | km 12,7 Carretera Sur, Comarca San José de Las Cañadas, Managua
233 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Microbiología de los Alimentos | km 12,7 Carretera Sur, Comarca San José de Las Cañadas, Managua
234 | Laboratorio Nacional de Residuos Químicos y Biológicos | Bo. Casimiro Sotelo Enel Central 300 vrs Sur, Managua
235 | Laboratorios Bengoechea S.A. | km 5,5 Carretera a Masaya
236 | Laboratorios Ceguel | Carretera Masaya km 45,5 Granada
237 | Laboratorios Químicos S.A. | km 83 Carretera León
238 | Laboratorios Ramos S.A. | km 4 Carretera Norte, Managua.
239 | Laboratorios Servicios Agroindustriales S. A. (SERAGRO) | km 138 Carretera a Corinto, Chinandega
240 | Labs de Costa Rica S.A. | 35 m Oeste, de la Iglesia Católica, Casa #035, Río Segundo, Alajuela, Costa Rica
241 | Lácteos las Mesas | Santo Tomas-Chontales, de la Pepsi 3 c. al sur
242 | Lácteos Froilan | km 222 Carretera Panamericana hacia la frontera del Espino, 100 mts al Oeste, Somoto, Madriz
243 | Lácteos la Norteña | Jinotega
244 | Lala Nicaragua, S.A (Planta Altagracia) | 18 y 19 Avenida Sur Oeste, Altagracia, Managua
245 | Lala Nicaragua, S.A (Planta San Benito) | Carretera Panamericana Norte km 35 1/2 Banda Este, San Benito Tipitapa
246 | LANAMET-MIFIC | km 3.5 Carretera Panamericana Norte, Managua, Nicaragua
247 | Lanco Nicaragua S.A. | Km 36,5 Carretera Masaya-Tipitapa, Nicaragua
248 | Langostinos de Centroamérica, S.A. | km 151 Carretera Chinandega al Guasuale, 2 km oeste
249 | Las Limas, S,A | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
250 | LOGICOM Logistica Comercial S.A. | Edificio Delta km 5,5 Carretera a Masaya
251 | Logistica Ecológica, S.A | Barrio Acahualinca, Bodega No.8
252 | Luis Alberto Balladarez | Beneficio Las Segovias, Semáforos Hotel Frontera 800 m Oeste, 125 vrs Sur, 25 vrs Oeste, Ocotal, Nueva Segovia
253 | Luis Alberto Chavez | Lomas de Tiscapa, antiguo Hospital Militar
254 | Luis Emilio Valladarez | De Los Semáforos del Hotel Fronteras 800 m Oeste, Ocotal-Nueva Segovia
255 | LUNIC S.A | Del Granjero de Masatepe 3 km al norte
256 | MAKIBER S.A. | Reemplazo de Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Puerto Cabezas
257 | Mangosa | Comunidad de El Jicaral, León
258 | MANUQUINSA (H&H Manufacturas Químicas y Servicios S.A.) | Km 8 carretera sur enfrente de los tanques de ENACAL
259 | Margumar | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
260 | Marsa, S.A | De los semaforos del Jonathan González 20 mts al sur.
261 | Marvin José Sánchez Espinoza | Armando Guido 2C al Sur, 90 varas al este.
262 | Matadero Cacique | km 16,5 Carretera Nueva a León 800 m Norte Ciudad Sandino, Nicaragua
263 | Matadero Central, S.A. | km 130 Carretera Managua a Juigalpa
264 | Matagalpa Coffee Group S.A. | km 115 Carretera Sébaco - Matagalpa
265 | Mayacero de Nicaragua | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo
266 | Medisut S.A. | Zona Franca Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
267 | MEDLAB
268 | Metalinspec S.A. de CV - Monterrey Mexico | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo
269 | Miguel Marcenaro | Managua, Nicaragua
270 | Ministerio de Transporte e Infraestructura | Frente Al Estadio de Béisbol Denis Martinez
271 | Molinos de Nicaragua S.A. | km 15,2 Carretera a Masaya
272 | Molinos de Nicaragua S.A. (MONISA) | Final Calle Inmaculada, Granada
273 | Morris Sallick Industrial Supplies S.A. | Centro Richardson, Contiguo al Banco Central, Carretera Sur
274 | Mombacho Cigars | Granada, Parque Sandino 1 c al Sur.
275 | Mudanzas Mundiales S.A. | Bo. Altagracia, Frente al costado Norte Restaurante El Eskimo, edificio de una planta color blanco, portones negros, Managua
276 | Muliservicios Hernández | Ingenio Monte Rosa, de la terminal de buses 2 C. Este, el viejo Chinandega
277 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El Galpón | km 122 Carretera Sebaco-Matagalpa
278 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El taburete | km 116 Carretera Sebaco-Matagalpa
279 | Mundotex de Nicaragua, S.A | Puente Desnivel Portezuelo 900 mts al Norte
280 | Mt Cargo Express Nicaragua, S.A | De los semaforos de la entrada a Sabana Grande 200mts al Este, mano derecha sobre la pista portón crema - Bodegas generales
281 | Narcy´s / Papa John´s | Contiguo a entrada a Masaya
282 | Natalia Molina | Nicaragua
283 | Next Nivel S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 3738
284 | Nica Beef Packers S.A. | km 182 Carretera Panamericana Norte, Condega, Estelí
285 | Nicamex S.A. | Gasolinera Uno Plaza El Sol 100 m sur, 150 m oeste. Casa # 113 contiguo a SEVASA Los Robles
286 | Nicamex Seafood S.A | Rotonda el CEPAD 100 m este, 25 m sur
287 | Nicaragua American Cigars S.A. | De donde fue la Rolter 2C al Norte 2C al Oeste, 1C al Norte.
288 | Nicaragua Banana Corp, S.A | Chinandega, Nicaragua
289 | Nicaragua Operación y Mantenimiento S.A. | km 123, Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 mts al sur Rivas, Nicaragua
290 | Nicaragua Sugar States Limited | Del portón de Chichigalpa 5 km. al Sur.
291 | Nicoz Resources S.A | Jícaro-Nueva Segovia. De la Alcaldía Municipal 1C al Norte, 1C al Este Esquina Opuesta Ministerio de la Familia.
292 | Nilac S.A | km 20,3 Carretera Nueva a León, Mateare
293 | NIMAC | KM 7 1/2 Carretera Norte, Estación de servicio UNO , 150 metros al sur
294 | Novaterra S.A. | km 42 Carretera Panamericana Norte
295 | Nuevo Carnic S.A. | km 10,5 Carretera Norte, 800 m al norte
296 | Oil Test Internacional de Nicaragua S.A | Reparto San Juan casa #190, Gimnasio Hércules 200 m Sur, 200 m arriba, 50 m Sur
297 | OIRSA-LNDVMA | Residencial Las Colinas 2da entrada, Avenida Paseo del club, frente a La Estación de Bomberos
298 | Opportunity International Nicaragua, INC | km 48,2 Carretera a Nandaime, Granada Nicaragua
299 | Optima Industrial S.A. | Semaforos Delicias del Volga, 200 m Norte, 200 m Oeste
300 | Orgoma-Nicaragua | Cuerpo de Bomberos 175 m oeste, Managua
301 | ORTYCAST | km 123 Carretera Panamericana contiguo al campo de futbol, La Trinidad Estelí
302 | Pacific Seafoods de Nicaragua S.A. | Corn Island, Nicaragua, Bolonia, Esquina Norte de Canal 2, 50 m Este, Managua
303 | PALCASA | Rio San Juan, Nicaragua
304 | PAME, S.A | Managua, Nicaragua
305 | Pantaleón Ingenio Monte Rosa | km 148,5 Carretera El Viejo-Potosí Chinandega
306 | Panzyma Laboratories S.A. | km 23,5 Carretera Sur, El Crucero.
307 | Peninsula Maritime Corp. S.A. | Miramar Punta La Flor
308 | Plantel Los Angeles | Las Colinas 2da entrada del Kinder Montesori 100 m Este, 100 m Norte, 500 m Este
309 | Plastimaq Nicaragua, S.A. | km 90.6 By Pass ½ KM al Este Carretera Comarca Chacraseca, León- Nicaragua
310 | PLEICSA | km 13,5 Carretera Sur, de la Iglesia Monte Tabor 500 m Sur, Entrada a la muela
311 | Plomeria Sirias | Estación de bombeo ENACA, León
312 | Polaris Energy Nicaragua S.A. | km 114 Carretera León-Malpaisillo
313 | Precon Nicaragua S.A. | km 17,5 Carretera Nueva a León
314 | Prevasa | Km. 11 Carretera Nueva a Leon 700 mtros abajo 150 mtrs al sur
315 | Procesadora de Huevo S.A | Del puesto de buses (terminal) Masatepe 800 m Sur
316 | Procesadora de Nicaragua, S.A | De gasolinera UNO Norte 400 m al Noreste, Esteli
317 | Productores de Mariscos de Nicaragua S.A. | Puerto Cabezas, Nicaragua
318 | Productos del Aire Nicaragua S.A. | km 7,5 Carretera Norte
319 | Productos El Sol S.A. | De los semaforos del Hospital La Mascota 250 vrs arriba
320 | Productos Frescos del Mar San Carlos | De La Aldea Santa Elena Choluteca, Honduras, km 2 Carretera hacia Balneario Cedeño
321 | Productos e Inversiones Industriales S.A | km 15.5 Carretera vieja a Tipitapa 1400 mts al sur Camino a Cofradía, Tipitapa
322 | Programa Mundial de Alimentos | Km 18 1/2 Carretera Nueva a León. Enabas los Brasiles
323 | Promotora Agropecuaria San Pedro, S.A | Km 15 1/2 carretera vieja a Tipitapa, frente a la entrada de Cofradia
324 | Protena S.A. | km 26,5 Carretera Panamericana Norte
325 | Puma Energy Bahamas S.A. | Base cuesta del plomo, Refinería, Managua
326 | Puros de Estelí Nicaragua S.A. | Estelí costado Norte de la Universidad Farem
327 | Químicas Veterinarias, S.A | Pista Suburbana, 293 Camino a San Isidro 3.4 al Sur, Managua.
328 | Rainbow Apparel Trading S.A. | De donde fue La Kativo, 500 m Sur
329 | Recycling | Distrito VI, Barrio Villa Reconciliación, de los semáforos del Mayoreo 4 cuadras al Oeste (sobre la pista), mano derecha, en la propia esquina, portón verde grande.
330 | Recicladora y Exportadores Cielo, S.A | Km 17 Carretera Nueva a León Bodegas Grupo Prolacsa, 800 mts al Norte
331 | Reencauchadora Santa Ana | Del arbolito 200 m al oeste, Managua.
332 | RETECSA | Km. 11.5 Carretera a Masaya, Complejo OFINOVA, Ofibodegas 7 y 8, Costado Sur de Pricesmart
333 | Rexcielo S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 15
334 | Rey de los Camarones, S.A | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
335 | Rocedes S.A. | Puerto Cabezas, Nicaragua
336 | Rodríguez y asociados | km 16 Carretera Masaya-Ticuantepe
337 | ROGER CASTELLON ORUE | Beneficio de café picasa, Km.117 carretera- Sebaco matagalpa frente al beneficio la providencia
338 | ARTURO JOSE CASTELLON LOTHROP | Beneficio de café picasa, Km.117 carretera- Sebaco matagalpa frente al beneficio la providencia
339 | Roo Hsing Co. Nicaragua S.A. | De la Subasta 1200 metros al lago
340 | Royal Shrimp S.A. | km 189,5 Carretera El Viejo-Potosí 12 km Este
341 | R-PAC Nicaragua S.A. | Km 8 Carretera Norte, de donde fue la Kativo, 500 mts al Sur, Parque Industrial el Tránsito. Nave No. 9
342 | Sabina de Ingenieria S.A | Km 13 Carretera a Masaya
343 | Sacos de Nicaragua S.A. | km 14 Carretera Nueva a León
344 | Sae A Technotex S.A. | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
345 | Sahlman Seafoods of Nicaragua S.A. | Valle de Esquipulas, de las cuatro esquinas de las Enrramadas 150 m Oeste
346 | Sajonia Estate Coffee | km 116 Carretera Managua-Matagalpa, Comarca quebrada onda
347 | Salinera de Nicaragua S.A. | De Alke Carretera a Masaya 100 m abajo, 100 Sur, 50 m abajo, contiguo a La Embajada de Chile, Los Robles
348 | Salsas Especiales S.A. (SAESA) | km 10 Carretera Sur, 1c oeste, 1c norte, 3c oeste
349 | Salud Digna para Todos S.A. | Pista La Sabana Frente a Supermercados La Colonia a un costado del bar La Barra
350 | SAMSA Nicaragua S. A. | Corinto, Chinandega, Nicaragua
351 | San Lotano Cigars S.A. | Estación de servicio UNO, salida norte 800 m norte, Carretera Miraflor -Estelí
352 | Seijiro Yazawa Iwai Nicaragua S.A. | Ofiplaza El Retiro, Edificio 8, Suite 812, Rotonda del Periodista 150 m Sur
353 | Servibasculas Nicaragua S.A. | km. 4,4 Carretera Norte, frente donde fue el grupo Q, sobre la calle marginal
354 | Servicios técnicos de basculas | Villa Reconciliación de la Bloquera Howard 2c Al Sur.
355 | Servilab Nicaragua | Casa Pellas Acahualinca 2 c arriba 1c Sur
356 | Scientific Instruments | Km 11.5 Carretera a Masaya, Contiguo a Pricemart
357 | SIHSO, S.A. | Villa 9 de Junio, del Monumento 300 m Este, Mano Derecha
358 | Signature Apparel Group, S.A | Km 45 Carretera la Boquita Carazo
359 | Simplemente Madera Millworks S.A. | km 12,5 Carretera Nueva León, Entrada a Xiloa 300 m Hacia La Laguna
360 | Sol Orgánica S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
361 | Soluciones Ingenieriles, Diseño y Ventas S.A. (SIDVSA) | Residencial Rubenia, Hotel Estrella 2c. al este, 2c. al sur, casa H-28
362 | Sovereign Logistics | Edificio Torres Zamora oficina 7
363 | SPRL S.A. | Lomas del Valle N°13 B
364 | SCMI Construction INC | Del Empalme Piedras Blanca, 5km al oeste carretera a Puerto Sandino, junto a subestación Enatrel, Nagarote-Nicaragua
365 | Tabacalera A.J Fernandez Cigars de Nicaragua S.A. | De estación de servicio UNO salida Norte, 800 m Norte, Carretera Miraflor-Estelí
| Tabacalera Cubana Nicaragüense S.A. | Comercial Erwin 100 m Sur 50 m Oeste, Estelí
| Tabacalera Oliva de Estelí S.A. | De La Rotonda El Cepad 200 m Norte, 50 m Este, Barrio Dios Proveera de Estelí
| Tabacalera Perdomo S.A | Estelí
| Tabacalera Tavicusa S,A. | Surtidora El Oriental 50 m Este, Estelí
| Tabacos Asociados de Nicaragua S.A. | De La Rotonda El Cepad 100 m Este, Estelí
| Tabacos Cubanica S.A. | Estelí, km 147 Carretera Panamericana Norte, Frente Operaciones Policía Nacional
| Tabacos del Sol | Salida Norte a Condega, Contiguo a Petronic
| Tabacos Valle de Jalapa S.A. | Centro Sor María Romero 200 m Oeste, Estelí
| Tecniprocesos de Nicaragua S.A. | Managua
| Tecno Diagnostica Nicaragua S.A. | Mansión Teodolinda 300 metros sur -Bolonia
| Tecshoes Latinoamérica | km 47,5 Carretera Tipitapa-Masaya
| Ternium Internacional Nicaragua, S.A | Km 7.5 Carretera Norte, Shell Waspan, 1 C al Sur, 2 C al Este
| Terraexport S.A. (Planta Matagalpa) | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí
| Texnica Internacional S.A. | km 5,5 Carretera Norte, Puente desnivel 400 m al Lago Frente a pinturas Sur
| Tipitapa Power Company | km 19 Carretera vieja a Tipitapa
| Transportes Tical S.A. | km 8 Carretera Norte
| Transporte la Luz | Cementerio milagro de Dios 4c Este. 1c al sur 2c este 1c sur 2c este
| TRANSCARGO LTD | Km 9 ½ carretera Nueva a Leon, Frente a Residencial Satelite de Asososca, Complejo de Bodegas Martinez
| Tubal S.A. | Nagarote
| UCCEI R.L | km 119,7 Carretera a Sébaco-Matagalpa
| UNAN-Managua | De Enel Central 2,5 km al Sur. Villa Fontana
| Universal Design Nicaragua S.A. | Tipitapa, complejo Astro Nicaragua módulo 8
| Universal Leaf Nicaragua S.A. | Estelí, De Comercial Erwin 200 m Sur, 50 m Oeste
| Universidad Nacional Agraria | km 12,5 Carretera Norte
| Unión de Cooperativa de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva RL | Empalme de Boaco, km 74.5 carretera Managua el Rama
| Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce, R.L. | De la plaza Agusto Cesar Sandino 400 mts al sur El Sauce, León.
| Vestas Nicaragua, S.A | Km 114.5 Carretera Sur 2 km al Oeste camino Viejo a San Juan
| WeAreInk S.A. | km 8 Carretera Norte, 500 m Sur,Parque Industrial El Transito, Bodega 16B
| WOOJOO TEXTIL NICARAGUA S.A | Km 12.5 Carretera Norte, Zona Franca Industrial Las Mercedes, Módulo 33
| Yazaki de Nicaragua S.A. | km 90,5 Carretera Managua - León
| Yolanda Eugenia Sevilla Luco | Catarina, Masaya
| Yudis Francisco Trujillo | Managua, Nicaragua
| YS Textiles, S.A. | Zona Franca Las Mercedes, Km 12 ½ Carretera Norte, Módulo # 30-31
| Zecalconsa | Managua, Nicaragua
| EINS,S.A | Km 48 ½ carretera Masaya- Tipitapa