## Identificaciones
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
| Identificacion del certificado |  | NI-MC-D-02-Testificación Auditoría Interna-2023 |  |  | Codigo de Servicio: |  |  | NI-CS-0644-23
Fecha de calibración: |  | 2023-11-25
|  | Calibró: |  |  |  | Revisó:
Tipo de Servicio:
DATOS DEL CLIENTE
Nombre del cliente [Nombre de quien solicita el servicio (natural o jurídico)]: |  |  |  | Iprocen S.A.
Dirección: |  | Puente El Edén 100 m norte, 100 m este, 75 m norte
Lugar de Calibración: |  | Laboratorio #1 Metrocal
DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR
Descripción del Instrumento: |  | Micrómetro digital
Marca: |  | Mitutoyo
Dirección fabricante: |  | 0
Modelo: |  | No Aplica (N/A) |  | Serie: | 33236972 |  | Código: |  | 33236972
Alcance de medición: |  | 25 | mm |  | Clase de Exactitud:
Mínima División: |  | 0.001 | mm |  | Resolución: | 0.001 |  | mm
Rango de Medida: |  | 0 mm a 25 mm
DATOS DEL PATRÓN
Patrón: | Bloques Patrón Grado 0
No. Serie: | 800474 |  | Código: |  | NI-MCPD-03 |  | No. Certificado:
CONDICIONES AMBIENTALES DE PRUEBA |  |  |  |  | Resolución
Magnitud | Inicial | Final | Unidad de medida
Temperatura: | 22 | 21.7 | ºC |  | 0.1
Humedad: | 58.5 | 43 | %RH |  | 0.1

## BD Clientes
METROLOGÍA CONSULTORES DE NICARAGUA, S.A.
Base de datos de clientes
Clave | Cliente | Dirección de la empresa
1 | A&T Nicaragua S.A. | Coyotepe, 800 m norte
2 | Aalfs Uno S.A. | km 105 Carretera Panamericana Sebaco, Matagalpa, Nicaragua
3 | ABASA Coca-Cola | km 126,5 ruta al Atlántico, Rio Hondo, Zacapa - Guatemala
4 | Aceitera EL Real S.A. | Rotonda Los Encuentros, 300 m sur
5 | ACI-ACN | Lotería Nacional, 300 m oeste. Entrada a Edificio Agricorp
6 | Acopio y Procesadora de Leche San Antonio/Sarawas | Carretera a Siuna KM 265 a 200 varas del puente del río wapi Mulukukú RACCN
7 | ACQUASU S.A. de CV | km 4,5 Carretera Norte
8 | Agencia Aduanera GRH S,A. | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este.
9 | Agricola el Cardon S.A. | Chinandega el Realejo - Carrtera a Corinto, trocha cañera el Ensayo 5 km
10 | Agricola Nicavista | Ciudad Rama, Atlántico Sur, Nicaragua
11 | Agricola El Rosario, S.A. | El Realejo, km. 145 carretera Chinandega - Corinto, luego 10 km. hacia adentro, hasta llegar a la finca.
12 | AgroBioTek Nicaragua S.A | Reparto El Carmen, Hyundai Montoya 200 m Este, Managua
13 | Agroexport S,A. | Gasolinera Puma Las Marias 700 m Carretera al Tuma.
14 | Beneficio de Café Talia | km 121 Carretera Sebaco-Matagalpa, frente a portones de SOLCAFE
15 | Agroindustrial Nicaraguense de Tabacos S.A. | Condega - Estelí
16 | Agropecuaria Raminsa S.A. | Plaza España, Edificio Malaga Módulo E8
17 | Aivepet Inspecciones Nicaragua S.A. | Reparto las Palmas, del BAMPRO 2 cuadras al lago, 1 cuadra arriba, ½ cuadra al sur casa 123, (Frente a la Iglesia de los Mormones).
18 | Aje Nicaragua S.A. | km 3,5 Carretera Norte
19 | Albanisa | Terminal Benjamín Zeledon Corinto.
20 | Alejandro Alonso | Managua, Nicaragua
21 | Alinsa | Km 24.5 Carretera a Tipitapa-Masaya. Nave 24C
22 | Almidones de Centroamerica, S.A | km 78,6 Carretera Managua-León
23 | Alpla Nicaragua S.A. | Carretera 4,5 Carretera Norte
24 | Alta Research | Sinsa Altamira, 100 m al sur, 100 m este
25 | Alternative Manufacturing S.A. | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
26 | Annic II, S.A. | km 45,5 Carretera San Marcos-Masatepe, Parque Industrial Las Palmeras
27 | Altamar Seafood, S.A | Km 9.5 Carretera Nueva a León, frente a Camas Karen
28 | Apen | Instalaciones del Aereopuerto Internacional Augusto C. Sandino. / km 10,5 Carretera Norte, portón 5 de aduana aérea.
29 | Asfaltos Industriales S.A. | Frente a la Tropigas Cuesta El Plomo, Managua
30 | Astaldi S.P.A. | Semáforos Club Terraza 150 m oeste, casa #38
31 | ASTALDI SPA - PROYECTO Pantasma Wiwili TI | km 265 Pantasma Wiwili
32 | ATB TRADING | km 11,5 Carretera Masaya, contiguo Bayer
33 | Avicasa | Kilómetro 27.5 carretera vieja Tipitapa-San Benito
34 | B2GOLD CORP, Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. | Mina La Libertad Chontales
35 | BAIT & SEAFOOD | Tiscapa. Barrio Largaespada. Busto José Martí 3 C al Este y 1 C al Norte.
36 | Banco de Sangre | Reparto Belmonte 7 Sur, Contiguo a La Cruz Roja
37 | Básculas Ramón Nicoya | Km 18 carretera nueva a León. Ciudad El Doral casa D-55
38 | Básculas Rodriguez | Km 130 Chinandega
39 | Bayer S.A. | km 11,5 Carretera a Masaya
40 | BENCAFE | km 107 Carretera a Matagalpa-Sebaco, Frente al Campo de Baseball–Villa Chaguitillo
41 | Benediciadora de café La Providencia S.A. | km 120 Carretera Sebaco-Matagalpa
42 | Beneficiadora OLAM | km 122,5 Carretera Managua, Matagalpa Entrada a Tejerina 500 m al norte
43 | Beneficio Don Will S.A. | km 114,5 Carretera Sébaco - Matagalpa
44 | Beneficio Las Nubes Inrocasa | km 122,5 Carretera Matagalpa-Managua, del puente Waswali 100 m Norte, 200 m Oeste
45 | Farmacos Bioequivalentes, S.A | km 11.4 carretera Masaya, entrada de Esquipulas 150 m al este.
46 | Biwater International, LTD. | Subasta, 1 200 m noroeste
| Bluefields Technologies, S.A | Portón principal Claro Villa Fontana 1 1/2 C al norte, Casa #259
47 | Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A. | km 8,5 Carretera Masaya, 100 m Oeste, Managua
48 | Borinquen, S.A (Empacadora de Raices y Tuberculos) | km 179 Carretera a Muy Muy, Comunidad el Plomo
49 | Brands of The World in America S.A. | Km 45 carretera al Pacifico La Boquita, Diriamba, Carazo
50 | Brito Real Estate S.A. | km 10 Carretera Tola-Las Salinas, Rivas
51 | Burke Agro de Nicaragua S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
52 | Café Soluble S.A. (Laboratorio Cereales) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
53 | Café Soluble S.A. (Laboratorio Soluble) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
54 | Café Soluble S.A. (Planta) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
55 | Cafetalera Castellon S.A. | Km 107 carretera a Matagalpa. Entrada a Chagüitillo 1,5 Km al norte. Matagalpa, Nicaragua.
56 | Cafetalera La Bastilla S.A. | Jinotega, Banpro 100 m Este
57 | Camanica Zona Franca, S.A. | km 130 Carretera a Chinandega
58 | Cambridge Internacional,S.A. | km 3,5 Carretera Norte. El Nuevo Diario 150 m oeste
59 | Campresa Mariscos Procesadores S.A. | km 106 1/2 Carretera panaméricana- Rivas
60 | Carbox de Nicaragua, S.A | Km 7 1/2 Carretera Norte Edificio Fabrigas Copa Managua, Nicaragua
61 | Cargill de Nicaragua S.A. | Km 17 Carretera a Masaya
62 | Casa del Café S.A. | Planteles Claro, 25 m oeste No. 206
63 | CEFSA | Tiscapa. Barrio Largaespada. Busto José Martí 3 C al Este y 1 C al Norte.
64 | CEGA Nicaragua S.A. | km 95, Laboratorios Divina, 800 m oeste. León
65 | Cemex Nicaragua S.A. | km 3,5 Carretera Sur, desvío a batahola
66 | Central American Fisheries S.A. | Managua, Nicaragua
67 | Centro Nacional de Diagnostico Y Referencia | Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios.
68 | Centrolac, S.A | km 46,5 Carretera Masaya-Tipitapa
69 | Cereales de Centroamérica S.A. | Paso a desnivel Portezuelo, 150 m norte
70 | Cervecería Panamá Barú S.A | Parque Industrial San Cristobal, Calle Santa Rosa, Bethania, Ciudad de Panamá
| César Machado | Puerto Sandino, el Empalme
71 | Cheolmin Park | Managua, Nicaragua
72 | CIA. Centroamericana de Productos Lacteos S.A. | Planta Aguadora 200 m norte
73 | CIDEA UCA | Universidad Centroamericana (UCA), Managua
74 | CIRA/UNAN-Managua | Hospital Monte España 300 m Norte
75 | Cocesna | km 10,5 Carretera Norte, Frente a La Aduana Aérea, Managua
76 | Cojicafe-Beneficio Las Trincheras | Beneficio Las Trincheras, puesto Norte, Jinotega
77 | Comercial MW S.A | De La Iglesia Las Palmas 30 m abajo, Managua
78 | Comercializadora de Maní S.A. (COMASA) | km 139 carretera a Corinto
79 | Compañia Azucarera del Sur, S.A. (CASUR) | Ingenio CASUR, km. 103 carretera Panamericana, Potosi (Rivas).
80 | Compañía Cervecera de Nicaragua S.A. | km 6,5 Carretera Norte, Cruz Lorena 800 m norte
81 | Compañía Licorera de Nicaragua S.A. | km 119 Carretera a Chinandega, Gasolinera UNO
82 | Complejo Agroindustrial | Empalme de Boaco, km 74.5 carretera Managua el Rama
83 | Command Medical | Zona Franca Industrial las Mercedes, Módulo 16.
84 | Concretera Total S.A. | km 12 Carretera a Masaya
85 | Consorcio Europeo Hospital de Chinandega | Chinandega
86 | Constructora MECO, S.A | Rotonda Ticuantepe 8.5 km al Noreste, carretera hacia Veracruz
87 | Consultoría y Construcción S.A. | km 82,5 Carretera León - Managua
88 | Coopagro R.L. | Km 108,5 carretera Managua - Matagalpa
89 | Cooperativa Chontalac | Km 184,5 Carretera Managua-San Pedro De Lovago
90 | Cooperativa Integral de Productores Agroecológicos R.L. | kilometro 115 carretera a sebaco matagalpa.
| Cooperativa Agropecuaria de Servicios Santo Tomás R.L | Km 185.5 Carretera Managua- El Rama
91 | Coopreleche El Triunfo | Nueva Guinea
| Cooserva R.L | Km 212 carretera hacia el Ayote, Chontales
92 | COQUIMBA S.A. | Hospital España 5 km al Oeste
93 | Corporación Agroindustrial del Pacifico S.A | km 132 Carretera a Corinto, De La Rotonda 300 m Sur, Frente a Aceitera El Real S.A
94 | Corporación Montelimar S.A. | km 62,5 Carretera a Montelimar
95 | Cruz y Medal | Km 252 carretera Managua a San miguelito, Rio San Juan
96 | Cruz Reyes y Cia Ltda. | km 243 Mulukukú, de la gasolinera puma 200 metros al norte
97 | Dasoltex S.A. | Carretera Norte, km 12,5 Módulo 2. Zona Franca Las Mercedes
98 | DHL Global Forwarding Nicaragua S.A. | Camino de oriente, edificio U frente al gimnasio Try Fitness
99 | Delicarnes, S.A
100 | Dicegsa | Carretera Sur, km 7, 800 m al este
101 | Dimex Nicaragua S.A. | Estación Uno plaza el sol 1 cuadra al sur y 1 1/2 media cuadra abajo
102 | Diseño y Supervisión, Control de Calidad, S.A (DYSCONCSA) | Semáforos del seminario 1C al Norte, 1C Oeste. Casa esquinera – Managua, Nicaragua.
103 | Distribuidora de Carbón El Milagrito | km 44,5 Carretera Vieja a León, Empalme El Transito, 5 km Sur.
104 | Distribuidora Internacional Medwell Nicaragua, S.A | Entrada Principal Oncológico 4c al Este, 4c al sur, Lomas de San Judas, Managua
105 | Disnorte-Dissur | Km 16 carretera nueva a Leon, detrás del cementerio los Brasiles
106 | Draexlmaier Partes Automotrices Nicaragua S.A | km 25,5 Carretera a Masaya
107 | Drew Estate Tobacco Company S.A. | Donde fueron Las Aldeas SOS, Barrio Oscar Gamez N°2, Estelí
108 | Drogueria Rocha | km 15,2 Carretera Managua-Masaya
109 | E Chamorro Industrial S.A. | km 15,2 Carretera a Masaya
110 | Eddy Job Pallais Vallecillo | La Paz Centro, cancha 100 m Oeste, 50 m Norte
111 | Edisa | Calle 27 de Mayo CST 100 m Sur 200 m Este, Managua
112 | EDT Nicaragua, S.A | Km 7.5 carretera norte, de la Kativo 50 metros al este. Managua, Nicaragua
113 | Eins S.A. | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
114 | El Socorro Enterprises S.A. | Escuela Palo Solo 1 km Oeste, la Concepción - Masaya
115 | Electrónica Técnica, S.A | De la Óptica Nicaraguense, 3C al Este 1/2 C al Sur Residencial Bolonia. Managua, Nicaragua
116 | Ecoquimica S.A. | Ticuantepe, km 16.5
117 | Elvatron | Rotonda El Güegüense, Managua
118 | Embotelladora Nacional S.A. | Gasolinera UNO Waspan 700 mts al sur
119 | Empacadora de Camarones Santa Inés, S. de R.L de C.V | Aldea Santa Elena, Desvío Carretera a Cedeño, Honduras, C.A.
120 | Empresa Energética Corinto, LTD | Planta Electríca Margarita II
121 | Empresa Servicios Electrónicos Azocar S.A. | Segunda Entrada a Las Colinas, Iglesia Católica 100 m Norte 250 m Este
122 | ENEL | Pista de La Resistencia, Managua
| ENERGY LINDMAN ENTERPRISES CORP | Km 15.5 Carretera a Ticuantepe
123 | Eolo de Nicaragua S.A. | km 123 Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 m Sur, Rivas
124 | Ernesto Blake | Barrio La Fuente del Portón de La Escuela Normal 300 m Este 300 m Sur
125 | Ernesto Francisco Castellón | Del tanque Enacal 75 m al Oeste.
126 | Esteli Horticultural S.A. | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
127 | Exportadora Panamericana Norte S.A. | Carretera Panamericana km 215,5 Somoto-Madriz
128 | FACEMA S.A. | km 19,4 Carretera Masaya-Managua
129 | Fara Coffee S.A. | km 121 Carretera Managua - Matagalpa
130 | Farmaquim | Km 2 carretera norte, semáforos de la Dirección General de Contrataciones del Estado 1 c. al sur 1/2 c. al oeste, Managua
| FINISA | Reparto Serrano, De la Catedral Metropolitana 2c al lago,1/2c. abajo. Casa No.39
131 | Finotex Nicaragua | Zona Franca Astro Nicaragua S.A. Nave 21E km 47,5 Carretera Tipitapa a Masaya Tipitapa Managua
132 | Fracocsa | km 2,2 Carretera Norte
133 | Frío Industrial S.A. | Semáforos del Ministerio de Gobernacion 75 Varas al este frente a la Iglesia el Redentor
134 | Ganadería Integral Nicaragua S.A. | km 34,5 Carretera Vieja a León, 1 200 m Sur, Municipio Villa El Carmen. Managua
135 | Gatornica-AB S.A. | De donde fue La Pepsi 200 m Lago
136 | GChamorro Agroindustrial S.A. | km 185 Carretera Jinotega San Rafael del Norte
137 | Generación Green Power S.A | San Rafael del Sur, Nicaragua
138 | Gerardo Ferrufino | Managua, Nicaragua
139 | Gildan Activewear Rivas II, S.A. | km 109,5 Carretera Panamericana Sur 300 m oeste
140 | Gildan Activewear San Marcos II, S.A. | km 45 Carretera a San Marcos
141 | Gildan Activewear y Cía Ltda. | km 45 Carretera a San Marcos
142 | Gran Costa Nicaragua S.A. | Portón Principal Hospital Bautista 100 m Sur, 8 m Oeste
143 | Grupo ACISA | Del portón del antiguo Hospital Militar 200 m al lago
144 | Grupo CYMCA S.A. | Puerto Sandino
145 | Grupo Fhelca S.A. | km 122 1/2 Carretera Managua - Matagalpa, entrada a Tejerina 500 m norte.
146 | Grupo FLOTEC S.A. | Altamira del BDF 100 m al Lago 50 m Oeste, Managua - Nicaragua
| Grupo Industrial el Granjero | Masatepe - Estación de Buses 800mts al sur.
147 | Gunnar James | Pista Sabana Grande 150 m Sur
148 | Hacienda la Hammonia y Cia. Ltda | Selva Negra, Matagalpa
149 | Handsome Nica S.A. | Km 14,5 Carrtera Nueva a León
150 | Hannes Schwarzberger | Managua, Nicaragua
151 | Hanon Tercero Metals LTD | De donde fueron las delicias del volga 2c ½ al lago a mano derecha
152 | Hialpesa Nicaragua S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 35
153 | Hospital Metropolitano S.A | km 9,8 Carretera a Masaya 250 m Oeste
154 | ICABALCETA CONSULTORES | Pista a la Refinería #22, Frente al BAC Las Brisas
155 | Impelsa | km 6,5 Carretera Norte, Contiguo a Bodega Pollo Estrella
156 | Impexca S.A. | Frente al Restaurante El Pullazo, Las Tejas km 125, Carretera Matagalpa Sebaco
157 | INBRA-Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción Animal | km 9,5 Carretera a Masaya, contiguo al Hospital Vivian Pellas
158 | Incasa | km 30 Carretera Managua-Granada
159 | Industria Cerámica Centroamericana, S.A | km 5,5 Carretera Norte
160 | Industria de Envases Tecnificados S.A. | km 11 Carretera Nueva a León 300 m Oeste, 100 m Sur
161 | Industria Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA) | km 4,5 Carretera Norte
162 | Industrias Nicaraguenses Diversificadas, S.A (Pixca) | Km 29 Carretera Masaya Tipitapa. Finca Ave Azul
163 | Industria Robelo Camacho S.A. | Banpro 100 m al Este, 10 vrs al Sur, Matagalpa-Nicaragua
164 | Industria Textilera Sil, S.A | Km 12.5 Carretera Norte Parque Industrial las Mercedes Módulo 10
165 | Industrial Comercial San Martin, S.A. | km 67,5 Carretera Panamericana Sur
166 | Industrias Cárnicas Integradas, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
167 | Industrias Delmor S.A. | km 7 Carretera Sur, contiguo a UNO 7 Sur
168 | Industrias Edison S.A. | Banpro Ciudad Jardin 100 m Norte, 100 Este
169 | Industrias Mantica S.A. | Costado Sur Iglesia San Sebastian, León-Nicaragua.
170 | Industrias Toro S.A. | De La Parmalat 500 m lago, 200 m arriba
171 | Ingemann Fine Cocoa, S.A | Km 43.5 Carretera Panamericana Norte
172 | Ingemann Food Nicaragua, S.A | Km 43.5 Carretera Panamericana Norte
173 | Ingenieria de Materiales, S.A | Rotonda la Virgen, 100 metros al Norte, 30 metros al oeste, Managua
174 | Ingeniería de Pesaje S.A. | Residencial Mayales, casa N° 62, Esquipulas
175 | Ingeniería y Controles Automatizados S.A | Hotel Bermúdez 40 vrs al Oeste, 2do piso, Modulo 1, Matagalpa
176 | Ingenieros Consultores Centroamericanos S.A. | Los semáforos de claro Villa Fontana, 100 m al este 150 m al norte
177 | Innova Industrias, S.A | Km 19 1/2 Carretera Vieja a Tipitapa
178 | Inspectorate America corp | Carretera Norte de Laboratorios Ramos, 100 m Norte, 100 m Oeste
179 | Instituto de Ciencias Sostenible | Del restaurante Summer 1,5 C. Norte, Casa M/I No. 128. Los Robles III Etapa
180 | Instituto Mechnikov S.A. | km 6 Carretera Norte, Managua.
181 | Instituto Nicaragüense del Cemento y del Concreto (INCYC) | Canal 2; 200 m al oeste; 150 m al sur; Residencial Bolonia; 48 15 Av. Suroeste.
182 | Instituto Nicaraguense de Energía, INE | Frente al portón Lugo Renta Car, Bolonia
183 | INSUMA-Institutos De Suelos Y Materiales | Rotonda Centroamérica 350 metros al oeste. Managua, Nicaragua
184 | Insumos Disagro S.A. | Paso a Desnivel Portezuelo 300 m Norte
185 | Internacional de Textiles S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Zona Franca Industrial Las Mercedes, módulos 32-33 y 45
186 | Intertek Caleb Brett Panama, Inc. | Calle Nueva, de donde fue el Resturante Bohemio 50 m Oeste, Corinto, Nicaragua
187 | Intesal S.A. | De la UdeM 200 m Este 50 m Sur
188 | Inversiones en Concreto S.A. | km 26,5 Carretera Tipitapa - Masaya
189 | Inversiones Nicafish | Km 15 1/2 Carretera Nueva a Tipitapa, Managua.
190 | Inversiones Secoya S.A. | Empalme cuesta el plomo 300 m al este 400 m al norte
191 | Inversiones Vargas S.A. | Semaforos del Club Terraza, 75 vrs Sur, Edificio Discover II-3er piso
192 | Inversiones y productos de Centroamerica S.A. | Boulevar de Las Brisas, entrada Inst. Ramirez Goyena 1 C al Oeste, 1 C al Sur, Managua, Nicaragua.
193 | Investigación y Control de Calidad S.A. - Nicaragua | De la rotonda de Villa Fontana Norte 200 m Sur 200 m Oeste Condominio Los Soveche, Apartamento 1 Managua
194 | Iprocen S.A. | Puente El Edén 100 m norte, 100 m este, 75 m norte
195 | Jaime Herrera | Ciudad el Doral, km 19,5 carretera nueva a León
196 | José Alfredo Vargas | Portón del Cementerio 50 m Sur, Telica León
197 | José Francisco Blanco Cordero | De dónde fue la clínica Santa María 20 vrs arriba.
198 | José Wilfredo Solís Díaz | Iglesia Don Bosco 500 m al oeste, Villa Don Bosco, casa No. D-56
199 | Kentex, S.A | Km 14 1/2 Carretera Nueva a León, Zona Franca Saratoga
200 | Kola Shaler Industrial S.A. | km 2 Carretera a Sabana Grande
201 | Korea Nicaragua, S.A | Edificio el Centro 1. Segundo piso, Contiguo a Casa Pellas Plaza España.
202 | Kufferath Nicaragua S.A. | Carretera Norte ,km 7,5 Parque Industrial El Transito, Managua
203 | La India Gold S.A. | Mina La India, km 174 Carretera León-San Isidro
204 | La Montaña, S.A | Km 217 Crretera al Rama La Gateada Chontales
205 | Labnicsa | Rotonda Rubén Darío 100 m al Sur 50 m al Oeste
206 | Laboratorio Ambiental Pronic | AV. 20 SE Ciudad Jardin, K-15, Managua
207 | Laboratorio Clinico San Angel | Esquina de Los Bancos 50 m Sur, Chinandega
208 | Laboratorio de Análisis S.A. | km 95,5 Carretera León-Chinandega Nicaragua
209 | Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología UNAN-Managua | Reciento Universitario "Ruben Darío", de La Biblioteca Central Salomón de la Selva 100 m Oeste
210 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario de Calidad y Semilla | km 12,7 Carretera Sur, Comarca San José de Las Cañadas, Managua
211 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Microbiología de los Alimentos | km 12,7 Carretera Sur, Comarca San José de Las Cañadas, Managua
212 | Laboratorio Nacional de Residuos Químicos y Biológicos | Bo. Casimiro Sotelo Enel Central 300 vrs Sur, Managua
213 | Laboratorios Bengoechea S.A. | km 5,5 Carretera a Masaya
214 | Laboratorios Ceguel | Carretera Masaya km 45,5 Granada
215 | Laboratorios Químicos S.A. | km 83 Carretera León
216 | Laboratorios Ramos S.A. | km 4 Carretera Norte, Managua.
217 | Laboratorios Servicios Agroindustriales S. A. (SERAGRO) | km 138 Carretera a Corinto, Chinandega
218 | Labs de Costa Rica S.A. | 35 m Oeste, de la Iglesia Católica, Casa #035, Río Segundo, Alajuela, Costa Rica
219 | Lácteos las Mesas | Santo Tomas-Chontales, de la Pepsi 3 c. al sur
| Lácteos Froilan | km 222 Carretera Panamericana hacia la frontera del Espino, 100 mts al Oeste, Somoto, Madriz
220 | Lala Nicaragua, S.A (Planta Altagracia) | 18 y 19 Avenida Sur Oeste, Altagracia, Managua
221 | Lala Nicaragua, S.A (Planta San Benito) | Carretera Panamericana Norte km 35 1/2 Banda Este, San Benito Tipitapa
| LANAMET-MIFIC | km 3.5 Carretera Panamericana Norte, Managua, Nicaragua
222 | Lanco Nicaragua S.A. | Km 36,5 Carretera Masaya-Tipitapa, Nicaragua
223 | Langostinos de Centroamérica, S.A. | km 151 Carretera Chinandega al Guasuale, 2 km oeste
224 | Las Limas, S,A | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
225 | LOGICOM Logistica Comercial S.A. | Edificio Delta km 5,5 Carretera a Masaya
226 | Logistica Ecológica, S.A | Barrio Acahualinca, Bodega No.8
227 | Luis Alberto Balladarez | Beneficio Las Segovias, Semáforos Hotel Frontera 800 m Oeste, 125 vrs Sur, 25 vrs Oeste, Ocotal, Nueva Segovia
228 | Luis Alberto Chavez | Lomas de Tiscapa, antiguo Hospital Militar
229 | Luis Emilio Valladarez | De Los Semáforos del Hotel Fronteras 800 m Oeste, Ocotal-Nueva Segovia
| LUNIC S.A | Del Granjero de Masatepe 3 km al norte
230 | MAKIBER S.A. | Reemplazo de Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Puerto Cabezas
231 | Mangosa | Comunidad de El Jicaral, León
232 | Margumar | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
233 | Marvin José Sánchez Espinoza | Armando Guido 2C al Sur, 90 varas al este.
234 | Matadero Cacique | km 16,5 Carretera Nueva a León 800 m Norte Ciudad Sandino, Nicaragua
235 | Matadero Central, S.A. | km 130 Carretera Managua a Juigalpa
236 | Matagalpa Coffee Group S.A. | km 115 Carretera Sébaco - Matagalpa
237 | Mayacero de Nicaragua | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo
238 | Medisut S.A. | Zona Franca Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
239 | Metalinspec S.A. de CV - Monterrey Mexico | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo
240 | Miguel Marcenaro | Managua, Nicaragua
241 | Ministerio de Transporte e Infraestructura | Frente Al Estadio de Béisbol Denis Martinez
242 | Molinos de Nicaragua S.A. | km 15,2 Carretera a Masaya
243 | Molinos de Nicaragua S.A. (MONISA) | Final Calle Inmaculada, Granada
244 | Morris Sallick Industrial Supplies S.A. | Centro Richardson, Contiguo al Banco Central, Carretera Sur
245 | Mudanzas Mundiales S.A. | Bo. Altagracia, Frente al costado Norte Restaurante El Eskimo, edificio de una planta color blanco, portones negros, Managua
246 | Muliservicios Hernández | Ingenio Monte Rosa, de la terminal de buses 2 C. Este, el viejo Chinandega
247 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El Galpón | km 122 Carretera Sebaco-Matagalpa
248 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El taburete | km 116 Carretera Sebaco-Matagalpa
249 | Narcy´s / Papa John´s | Contiguo a entrada a Masaya
250 | Next Nivel S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 3738
251 | Nica Beef Packers S.A. | km 182 Carretera Panamericana Norte, Condega, Estelí
252 | Nicamex S.A. | Gasolinera Uno Plaza El Sol 100 m sur, 150 m oeste. Casa # 113 contiguo a SEVASA Los Robles
253 | Nicamex Seafood S.A | Rotonda el CEPAD 100 m este, 25 m sur
254 | Nicaragua American Cigars S.A. | De donde fue la Rolter 2C al Norte 2C al Oeste, 1C al Norte.
255 | Nicaragua Banana Corp, S.A | Chinandega, Nicaragua
256 | Nicaragua Operación y Mantenimiento S.A. | km 123, Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 mts al sur Rivas, Nicaragua
| Nicaragua Sugar States Limited | Del portón de Chichigalpa 5 km. al Sur.
257 | Nicoz Resources S.A | Jícaro-Nueva Segovia. De la Alcaldía Municipal 1C al Norte, 1C al Este Esquina Opuesta Ministerio de la Familia.
258 | Nilac S.A | km 20,3 Carretera Nueva a León, Mateare
259 | Novaterra S.A. | km 42 Carretera Panamericana Norte
260 | Nuevo Carnic S.A. | km 10,5 Carretera Norte, 800 m al norte
261 | Oil Test Internacional de Nicaragua S.A | Reparto San Juan casa #190, Gimnasio Hércules 200 m Sur, 200 m arriba, 50 m Sur
262 | OIRSA-LNDVMA | Residencial Las Colinas 2da entrada, Avenida Paseo del club, frente a La Estación de Bomberos
263 | Opportunity International Nicaragua, INC | km 48,2 Carretera a Nandaime, Granada Nicaragua
264 | Optima Industrial S.A. | Semaforos Delicias del Volga, 200 m Norte, 200 m Oeste
265 | Orgoma-Nicaragua | Cuerpo de Bomberos 175 m oeste, Managua
266 | ORTYCAST | km 123 Carretera Panamericana contiguo al campo de futbol, La Trinidad Estelí
267 | Pacific Seafoods de Nicaragua S.A. | Corn Island, Nicaragua, Bolonia, Esquina Norte de Canal 2, 50 m Este, Managua
268 | PALCASA | Rio San Juan, Nicaragua
269 | Pantaleón Ingenio Monte Rosa | km 148,5 Carretera El Viejo-Potosí Chinandega
270 | Panzyma Laboratories S.A. | km 23,5 Carretera Sur, El Crucero.
271 | Peninsula Maritime Corp. S.A. | Miramar Punta La Flor
272 | Plantel Los Angeles | Las Colinas 2da entrada del Kinder Montesori 100 m Este, 100 m Norte, 500 m Este
273 | PLEICSA | km 13,5 Carretera Sur, de la Iglesia Monte Tabor 500 m Sur, Entrada a la muela
274 | Plomeria Sirias | Estación de bombeo ENACA, León
275 | Polaris Energy Nicaragua S.A. | km 114 Carretera León-Malpaisillo
276 | Precon Nicaragua S.A. | km 17,5 Carretera Nueva a León
277 | Prevasa | Km. 11 Carretera Nueva a Leon 700 mtros abajo 150 mtrs al sur
278 | Procesadora de Huevo S.A | Del puesto de buses (terminal) Masatepe 800 m Sur
279 | Procesadora de Nicaragua, S.A | De gasolinera UNO Norte 400 m al Noreste, Esteli
280 | Productores de Mariscos de Nicaragua S.A. | Puerto Cabezas, Nicaragua
281 | Productos del Aire Nicaragua S.A. | km 7,5 Carretera Norte
282 | Productos El Sol S.A. | De los semaforos del Hospital La Mascota 250 vrs arriba
283 | Productos Frescos del Mar San Carlos | De La Aldea Santa Elena Choluteca, Honduras, km 2 Carretera hacia Balneario Cedeño
284 | Programa Mundial de Alimentos | Km 18 1/2 Carretera Nueva a León. Enabas los Brasiles
285 | Promotora Agropecuaria San Pedro, S.A | Km 15 1/2 carretera vieja a Tipitapa, frente a la entrada de Cofradia
286 | Protena S.A. | km 26,5 Carretera Panamericana Norte
287 | Puma Energy Bahamas S.A. | Base cuesta del plomo, Refinería, Managua
288 | Puros de Estelí Nicaragua S.A. | Estelí costado Norte de la Universidad Farem
289 | Químicas Veterinarias, S.A | Pista Suburbana, 293 Camino a San Isidro 3.4 al Sur, Managua.
290 | Rainbow Apparel Trading S.A. | De donde fue La Kativo, 500 m Sur
291 | Recycling | Distrito VI, Barrio Villa Reconciliación, de los semáforos del Mayoreo 4 cuadras al Oeste (sobre la pista), mano derecha, en la propia esquina, portón verde grande.
292 | Reencauchadora Santa Ana | Del arbolito 200 m al oeste, Managua.
293 | RETECSA | Km. 11.5 Carretera a Masaya, Complejo OFINOVA, Ofibodegas 7 y 8, Costado Sur de Pricesmart
294 | Rexcielo S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 15
295 | Rey de los Camarones, S.A | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
296 | Rocedes S.A. | Puerto Cabezas, Nicaragua
297 | Rodríguez y asociados | km 16 Carretera Masaya-Ticuantepe
298 | ROGER CASTELLON ORUE | Beneficio de café picasa, Km.117 carretera- Sebaco matagalpa frente al beneficio la providencia
299 | Roo Hsing Co. Nicaragua S.A. | De la Subasta 1200 metros al lago
300 | Royal Shrimp S.A. | km 189,5 Carretera El Viejo-Potosí 12 km Este
301 | R-PAC Nicaragua S.A. | Km 8 Carretera Norte, de donde fue la Kativo, 500 mts al Sur, Parque Industrial el Tránsito. Nave No. 9
302 | Sabina de Ingenieria S.A | Km 13 Carretera a Masaya
303 | Sacos de Nicaragua S.A. | km 14 Carretera Nueva a León
304 | Sae A Technotex S.A. | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
305 | Sahlman Seafoods of Nicaragua S.A. | Valle de Esquipulas, de las cuatro esquinas de las Enrramadas 150 m Oeste
306 | Sajonia Estate Coffee | km 116 Carretera Managua-Matagalpa, Comarca quebrada onda
307 | Salinera de Nicaragua S.A. | De Alke Carretera a Masaya 100 m abajo, 100 Sur, 50 m abajo, contiguo a La Embajada de Chile, Los Robles
308 | Salsas Especiales S.A. (SAESA) | km 10 Carretera Sur, 1c oeste, 1c norte, 3c oeste
309 | Salud Digna para Todos S.A. | Pista La Sabana Frente a Supermercados La Colonia a un costado del bar La Barra
310 | SAMSA Nicaragua S. A. | Corinto, Chinandega, Nicaragua
311 | San Lotano Cigars S.A. | Estación de servicio UNO, salida norte 800 m norte, Carretera Miraflor -Estelí
312 | Seijiro Yazawa Iwai Nicaragua S.A. | Ofiplaza El Retiro, Edificio 8, Suite 812, Rotonda del Periodista 150 m Sur
313 | Servibasculas Nicaragua S.A. | km. 4,4 Carretera Norte, frente donde fue el grupo Q, sobre la calle marginal
314 | Servicios técnicos de basculas | Villa Reconciliación de la Bloquera Howard 2c Al Sur.
315 | Servilab Nicaragua | Casa Pellas Acahualinca 2 c arriba 1c Sur
316 | Scientific Instruments | Km 11.5 Carretera a Masaya, Contiguo a Pricemart
317 | SIHSO, S.A. | Villa 9 de Junio, del Monumento 300 m Este, Mano Derecha
318 | Simplemente Madera Millworks S.A. | km 12,5 Carretera Nueva León, Entrada a Xiloa 300 m Hacia La Laguna
319 | Sol Orgánica S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
320 | Soluciones Ingenieriles, Diseño y Ventas S.A. (SIDVSA) | Residencial Rubenia, Hotel Estrella 2c. al este, 2c. al sur, casa H-28
321 | Sovereign Logistics | Edificio Torres Zamora oficina 7
322 | SPRL S.A. | Lomas del Valle N°13 B
| SCMI Construction INC | Del Empalme Piedras Blanca, 5km al oeste carretera a Puerto Sandino, junto a subestación Enatrel, Nagarote-Nicaragua
323 | Tabacalera A.J Fernandez Cigars de Nicaragua S.A. | De estación de servicio UNO salida Norte, 800 m Norte, Carretera Miraflor-Estelí
324 | Tabacalera Cubana Nicaragüense S.A. | Comercial Erwin 100 m Sur 50 m Oeste, Estelí
325 | Tabacalera Oliva de Estelí S.A. | De La Rotonda El Cepad 200 m Norte, 50 m Este, Barrio Dios Proveera de Estelí
326 | Tabacalera Perdomo S.A | Estelí
327 | Tabacalera Tavicusa S,A. | Surtidora El Oriental 50 m Este, Estelí
328 | Tabacos Asociados de Nicaragua S.A. | De La Rotonda El Cepad 100 m Este, Estelí
329 | Tabacos Cubanica S.A. | Estelí, km 147 Carretera Panamericana Norte, Frente Operaciones Policía Nacional
330 | Tabacos del Sol | Salida Norte a Condega, Contiguo a Petronic
331 | Tabacos Valle de Jalapa S.A. | Centro Sor María Romero 200 m Oeste, Estelí
332 | Tecniprocesos de Nicaragua S.A. | Managua
333 | Tecno Diagnostica Nicaragua S.A. | Mansión Teodolinda 300 metros sur -Bolonia
334 | Tecshoes Latinoamérica | km 47,5 Carretera Tipitapa-Masaya
335 | Ternium Internacional Nicaragua, S.A | Km 7.5 Carretera Norte, Shell Waspan, 1 C al Sur, 2 C al Este
336 | Terraexport S.A. (Planta Matagalpa) | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí
337 | Texnica Internacional S.A. | km 5,5 Carretera Norte, Puente desnivel 400 m al Lago Frente a pinturas Sur
338 | Tipitapa Power Company | km 19 Carretera vieja a Tipitapa
339 | Transportes Tical S.A. | km 8 Carretera Norte
340 | Tubal S.A. | Nagarote
341 | UCCEI R.L | km 119,7 Carretera a Sébaco-Matagalpa
342 | UNAN-Managua | De Enel Central 2,5 km al Sur. Villa Fontana
343 | Universal Design Nicaragua S.A. | Tipitapa, complejo Astro Nicaragua módulo 8
344 | Universal Leaf Nicaragua S.A. | Estelí, De Comercial Erwin 200 m Sur, 50 m Oeste
345 | Universidad Nacional Agraria | km 12,5 Carretera Norte
| Unión de Cooperativa de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva RL | Empalme de Boaco, km 74.5 carretera Managua el Rama
| Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce, R.L. | De la plaza Agusto Cesar Sandino 400 mts al sur El Sauce, León.
346 | Vestas Nicaragua, S.A | Km 114.5 Carretera Sur 2 km al Oeste camino Viejo a San Juan
347 | WeAreInk S.A. | km 8 Carretera Norte, 500 m Sur,Parque Industrial El Transito, Bodega 16B
348 | Yazaki de Nicaragua S.A. | km 90,5 Carretera Managua - León
| Yudis Francisco Trujillo | Managua, Nicaragua
| YS Textiles, S.A. | Zona Franca Las Mercedes, Km 12 ½ Carretera Norte, Módulo # 30-31
349 | Zecalconsa | Managua, Nicaragua

## NI-R01-MCIT-D-02
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Empresa | Industria Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA) |  |  |  |  | Fecha | 2023-02-07
Lugar de calibración |  | Labotarorio de Calidad |  |  |  | NI-CS- | NI-CS-0062-23
2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción dispositivo |  |  |  | Unidad
Fabricante/Marca |  |  |  | Modelo
No de serie |  |  |  | Código
Rango de medida |  |  |  | Longitud
Resolución |  |  |  | Analógico |  | Digital
3. CONDICIONES AMBIENTALES
| T. A. (ºC): | H R (%): | Equipo utilizado: |  | Tiempo de estabilización (minutos) |  |  |  | Lugar de estabilización
Iniciales
Finales
4. DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN
NI-MCPD- |  | NI-MCPD- |  |  | NI-MCPD- |  | NI-MCPD-
5. OBSERVACIONES PREVIO A LA CALIBRACIÓN
6. COMPROBACIÓN DEL CERO DEL INSTRUMENTO
Valor Nominal | Mediciones |  |  |  |  | 0
0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10
7. PRUEBA DE EXACTITUD CARA DE MEDICIÓN DE EXTERIORES
Valor Nominal del Patrón (mm) | Mediciones |  |  |  |  | 0
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10
8. REALIZADO POR | Mediciones X5: REVISADO Y APROBADO
Firma: | Mediciones X5: Firma:
9. NÚMERO DE CERTIFICADO | Mediciones X4: EMITIÓ; 0 X6: FECHA
NI-MC-D- | Mediciones X3: Firma:

## Resultados
Referencia inicial "Puesta a Cero", Verificación del cero
Valor Nominal | Mediciones | [9 empty] | Promedio | Desv. E. | u de mediciones
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X | σ
mm | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (μm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba de Exactitud de las caras de medición de exteriores | [17 empty] | Cálculo de Incertidumbre Expandida
No. | Bloque Patrón |  |  | Mensurando | [11 empty] | Resutados |  | No. | Puntos de Calibración | Incertidumbre estándar | [7 empty] | Incertidumbre expandida
|  |  |  | Lecturas | [9 empty] | promedio | desvsta | Error | Incertidumbre
| Nominal | Convencional | Uexp | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X | σ | X - Patrón | DesvSt / raiz(n) |  |  | u(m) | u(αm) | u(Δtm) | u Patrón | u(apatrón) | u(Δtpatrón) | u(Resolución) | uc | U
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | (μm) |  | (mm) | (mm) | (°C-1) | (°C) | (mm) | (°C-1) | (°C) | (mm) | (mm) | (mm)
1 | 0.5 | 0.49999 | 0.044523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.28868 | #DIV/0!
2 | 1 | 1 | 0.060616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000.004 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.044523 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.29218 | 0.58437
3 | 2.5 | 2.5 | 0.046357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2499.98 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.060616 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.29535 | 0.5907
4 | 5 | 5 | 0.066561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000.048 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.046357 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.29476 | 0.58951
5 | 7.5 | 7.5 | 0.047269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7499.996 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.066561 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.30555 | 0.6111
6 | 10 | 10.0001 | 0.045316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000.072 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.047269 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.31331 | 0.62662
7 | 12.5 | 12.5001 | 0.091562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12500.052 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.045316 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.32829 | 0.65659
8 | 15.5 | 15.5001 | 0.093614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15500.092 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.091562 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.35595 | 0.7119
9 | 20 | 20 | 0.047508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19999.988 | 0 | 8 | 15.5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.093614 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.38196 | 0.76391
10 | 22.5 | 22.5 | 0.093209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22499.968 | 0 | 9 | 20 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.047508 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.41851 | 0.83702
11 | 25 | 25 | 0.10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000.036 | 0 | 10 | 22.5 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.093209 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.45318 | 0.90636
[18 empty] | 11 | 25 | 0 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.10693 | 6.6395e-07 | 1.2957 | 0.28868 | 0.69621 | 1.3924
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Valores Nominales → | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.5 | 20 | 22.5 | 25
1
2
3
4
5
6
| 7 | [16 empty] | No. | Puntos de Calibración | coeficiente de sensibilidad
8
[20 empty] | m | am | Δtm | Patrón | apatrón | Δtpatrón | Resolución
[19 empty] | (mm) | 1 | (mm°C) | (mm°C-1) | 1 | (mm°C) | (mm°C-1) | 1
[18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1
[18 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1034.9793 | -0.0057499 | 1
[18 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2070.0083 | -0.0115 | 1
[18 empty] | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5174.9586 | -0.02875 | 1
[18 empty] | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -10350.0994 | -0.057501 | 1
[18 empty] | 5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -15524.9917 | -0.08625 | 1
[18 empty] | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | -20700.149 | -0.115 | 1
[18 empty] | 7 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -25875.1076 | -0.14375 | 1
[18 empty] | 8 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -32085.1904 | -0.17825 | 1
[18 empty] | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | -1 | -41399.9752 | -0.23 | 1
[18 empty] | 10 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -46574.9338 | -0.25875 | 1
[18 empty] | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | -1 | -51750.0745 | -0.2875 | 2
[24 empty] | 〖Δt〗 | 2.07 | °C
[21 empty] | 1.1951 | °C
[21 empty] | 0.12 | °C
[21 empty] | 0.028868 | °C
[21 empty] | 0.48497 | °C |  | 3
[29 empty] | Fabricante |  | Certificado |  | Fecha Calibración | Laboratorio/Certificado
[21 empty] | 1.2957 | °C | # | Código | Marca | t max 0C | Resolución t 0C | Resolución RH % | Exactitud ± <450C | Exactitud ± % HR | Exactitud± <450C | Exactitud ±% HR
[23 empty] | 1 | NI-MCPPT-02 | Testo 608-H1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.4 | 1.3 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039468
[23 empty] | 2 | NI-MCPPT-05 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039467
[23 empty] | 3 | NI-MCPPT-06 | EXTECH | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471
[23 empty] | 4 | NI-MCPPT-05 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 2018-05-07 | SCM Metrología y Laboratorios 20180507-28-3
[23 empty] | 5 | NI-MCPPT-06 | Extech | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 0.45 | 3.1 | 2018-05-08 | SCM Metrología y Laboratorios 20180507-28-4
6
7
8
2022
NI-MCPPT-02
termometro
[25 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Error | incertidumbre expandida |  |  |  |  | Cáclulo de Deriva NI-MCPPT-02
[25 empty] | 2 | 19.98 | 0.26 | 0.24 |  |  |  |  | Corrección 2019 | Corrección 2022 | D
[26 empty] | 21.85 | 0.13284 | 0.23626 |  |  |  |  | -0.18 | -0.4 | 0.22
[25 empty] | 3 | 24.98 | -0.08 | 0.23 |  |  |  |  | 0.1 | -0.26 | 0.36
[33 empty] | 0.12 | 0.08 | 0.04
[24 empty] | Testo 608-H1 | [8 empty] | 0.34 | 0.14 | 0.2
[25 empty] | Temperatura | Error | Incertidumbre | [5 empty] | 0.68 | 0.2 | 0.48
[24 empty] | 1 | 15.1 | 0.4 | 0.23 | 1
[24 empty] | 2 | 19.98 | 0.26 | 0.24 | 2
[24 empty] | 3 | 24.98 | -0.08 | 0.23 | 3
[24 empty] | 4 | 29.94 | -0.14 | 0.24 | 4
[24 empty] | 5 | 35 | -0.2 | 0.24 | 5
[24 empty] | 6 |  |  |  | 6
[24 empty] | 7 |  |  |  | 7
NI-MCPPT-05
termometro
[25 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Error | incertidumbre expandida |  |  |  |  | Cáclulo de Deriva NI-MCPPT-05
[25 empty] | 2 | 19.98 | 0.16 | 0.24 |  |  |  |  | Corrección 2019 | Corrección 2022 | D
[26 empty] | 21.85 | 0.1226 | 0.23626 |  | 21.9726 | 1.9726 |  | -0.38 | -0.1 | 0.28
[25 empty] | 3 | 24.98 | 0.06 | 0.23 |  |  |  |  | -0.32 | -0.16 | 0.16
[33 empty] | -0.3 | -0.06 | 0.24
[25 empty] | Fluke 971 | [7 empty] | -0.3 | -0.06 | 0.24
[25 empty] | Temperatura | Error | Incertidumbre | [5 empty] | -0.3 | 0 | 0.3
[24 empty] | 1 | 15.1 | 0.1 | 0.23 | 1
[24 empty] | 2 | 19.98 | 0.16 | 0.24 | 2
[24 empty] | 3 | 24.98 | 0.06 | 0.23 | 3
[24 empty] | 4 | 29.94 | 0.06 | 0.24 | 4
[24 empty] | 5 | 35 | 0 | 0.24 | 5
[24 empty] | 6 |  |  |  | 6
[24 empty] | 7 |  |  |  | 7
NI-MCPPT-06
termometro
[25 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Error | incertidumbre expandida |  |  |  |  | Cáclulo de Deriva NI-MCPPT-06
[25 empty] | 2 | 19.98 | 0.22 | 0.24 |  |  |  |  | Corrección 2019 | Corrección 2022 | D
[26 empty] | 21.85 | 0.22 | 0.23626 |  |  |  |  | 0.1 | -0.2 | 0.3
[25 empty] | 3 | 24.98 | 0.22 | 0.23 |  |  |  |  | 0.08 | -0.22 | 0.3
[33 empty] | 0.34 | -0.22 | 0.56
[25 empty] | Extech SD700 | [7 empty] | 0.3 | -0.26 | 0.56
[25 empty] | Temperatura | Error | Incertidumbre
[24 empty] | 1 | 15.1 | 0.2 | 0.23 | 1
[24 empty] | 2 | 19.98 | 0.22 | 0.24 | 2
[24 empty] | 3 | 24.98 | 0.22 | 0.23 | 3
[24 empty] | 4 | 29.94 | 0.26 | 0.24 | 4
[24 empty] | 5 | 35 | 0.26 | 0.24 | 5
[24 empty] | 6 |  |  |  | 6
[24 empty] | 7 |  |  |  | 7
Note on D21: Yasser: No está tomando en cuenta la incertidumbre por deriva de los b. patrón, si no que toma el valor del error de medida para el cálculo
Note on Y21: la incertidumbre por patrón es igual a cero porque no se ha utilizado un patrón
Note on Y45: la incertidumbre por patrón es igual a cero porque no se ha utilizado un patrón
Note on W61: Yasser: En la hoja que se envió sólo tomaba la incertidumbre max expandida y no aplicaba la división entre los 2 grados de libertad
Note on W66: Yasser: El valor que deberia tomar es el de la incertidumbre expandida, para aplicar el cálculo

## Datos Generales (hidden)
± | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Calibró | Revisó | Cargo |  | Unidad de Medida (Cinta) |  |  |  | Unidad de Medida (Patrón) |  | Tipo de Servicio
1 | Luis A. Guevara | Fredman A Méndez M | Director Técnico |  | mm | mm |  |  | mm |  | Calibración
2 | Cyrus Anthony Duriez |  |  |  | plg | plg |  |  | plg
3 | Fredman A Méndez M
4
5
2 | 1 | 1 | 0
LISTA DE CLIENTES
No. | Nombres y Apellidos | Institución/Empresa | Siglas | Ciudad o Municipio | Departamento | Siglas-Nombre completo | Teléfono | Ext. | Fax | Correo Electrónico
| Escoja una | Escoja una | Escoja una |  |  | Escoja una
1 |  | Metrología Consultores de Nicaragua S.A. | METROCAL | casa | Managua, Nicaragua | Metrología Consultores de Nicaragua S.A. -------- METROCAL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
4 | 3
LISTA DE FABRICANTES
No. | Fabricante | Siglas | Dirección 1 | siglas - fabricante |  |  |  | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  | Calibration Certificate |  | INFORME DE CALIBRACIÓN | Calibration Report
| Escoja una | Escoja una |  | Escoja una |  |  |  | INFORME DE VERIFICACIÓN |  | Verification Report
1 | No Disponible | NO DISPONIBLE | No disponible | NO DISPONIBLE |  |  |  | Rango de Calibración |  | Range of Calibration
2 | Mitutoyo | Mitutoyo |  | Mitutoyo |  |  |  | Rango de Medición |  | Measuring Range
3 | Fisher Scientific | Fisher Scientific |  | Fisher Scientific |  |  |  | Fecha de Calibración |  | Date of Calibration
4 | Starrett | Starrett |  | Starrett |  |  |  | Fecha de Medición |  | Date of Measurement
5 | Fowler |  |  | Fowler - |  |  |  | Calibró |  | Calibrated by
6 | [7 empty] | Realizó |  | Tested by
7
8
9
10

## Patrones
PRUEBA DE EXACTITUD (CARAS EXTERIORES)
No. |  | Longitud Nominal | Número de identificación | Desviación (2022) | Incertidumbre expandida | Desviación (2019) | Deriva | Incertidumbre por deriva |  | BP - 0.5 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
|  | mm |  | µm | µm | µm | µm | µm | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
1 | BP - 0,5 | 0.5 | 80565 | -0.01 | 0.086 | -0.03 | 0.02 | 0.011547 | Longitud Nom. (mm) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2 | BP - 1 | 1 | 070472 | 0.004 | 0.086 | -0.07 | 0.074 | 0.042724 | Desviación (µm) | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01
3 | BP - 1.5 | 1.5 | 070151 | 0.036 | 0.086 | 0.01 | 0.026 | 0.015011 | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4 | BP - 2 | 2 | 070330 | 0.021 | 0.087 | -0.02 | 0.041 | 0.023671 | incertidumbre por deriva (µm) | 0.011547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011547
5 | BP - 2.5 | 2.5 | 070493 | -0.02 | 0.086 | -0.05 | 0.03 | 0.017321 |  | BP - 1 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
6 | BP - 3 | 3 | 070887 | 0 | 0.086 | -0.03 | 0.03 | 0.017321 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
7 | BP - 3.5 | 3.5 | 070445 | -0.036 | 0.086 | -0.05 | 0.014 | 0.0080829 | Longitud Nom. (mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | BP - 4 | 4 | 070422 | 0.005 | 0.087 | 0.01 | 0.005 | 0.0028868 | Desviación (µm) | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
9 | BP - 4.5 | 4.5 | 070307 | 0.05 | 0.086 | 0.03 | 0.02 | 0.011547 | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
10 | BP - 5 | 5 | 070091 | 0.048 | 0.086 | -0.04 | 0.088 | 0.050807 | incertidumbre por deriva (µm) | 0.042724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042724
11 | BP - 5.5 | 5.5 | 070406 | 0.02 | 0.086 | -0.02 | 0.04 | 0.023094 |  | BP - 2.5 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
12 | BP - 6 | 6 | 075190 | 0 | 0.086 | 0.11 | 0.11 | 0.063509 | 3 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
13 | BP - 6.5 | 6.5 | 070899 | 0.018 | 0.086 | 0.04 | 0.022 | 0.012702 | Longitud Nom. (mm) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
14 | BP - 7 | 7 | 074859 | 0.006 | 0.087 | 0.01 | 0.004 | 0.0023094 | Desviación (µm) | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02
15 | BP - 7.5 | 7.5 | 070895 | -0.004 | 0.086 | 0.03 | 0.034 | 0.01963 | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
16 | BP - 8 | 8 | 072258 | -0.024 | 0.087 | 0.02 | 0.044 | 0.025403 | incertidumbre por deriva (µm) | 0.017321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017321
17 | BP - 8.5 | 8.5 | 072243 | 0.024 | 0.087 | 0.04 | 0.016 | 0.0092376 |  | BP - 5 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
18 | BP - 9 | 9 | 074643 | 0.044 | 0.087 | 0 | 0.044 | 0.025403 | 4 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
19 | BP - 9.5 | 9.5 | 072043 | 0.036 | 0.087 | 0.06 | 0.024 | 0.013856 | Longitud Nom. (mm) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
20 | BP - 10 | 10 | 070081 | 0.072 | 0.087 | 0.05 | 0.022 | 0.012702 | Desviación (µm) | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
21 | BP - 20 | 20 | 077827 | -0.012 | 0.094 | 0 | 0.012 | 0.0069282 | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
22 | BP - 30 | 30 | 071690 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.023094 | incertidumbre por deriva (µm) | 0.050807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050807
23 | BP - 40 | 40 | 072498 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.057735 |  | BP - 7.5 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
24 | BP - 50 | 50 | 075003 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.1 | 0.057735 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
25 | BP - 60 | 60 | 071343 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.092376 | Longitud Nom. (µm) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
26 | BP - 70 | 70 | 061560 | 0.02 | 0.17 | -0.06 | 0.08 | 0.046188 | Desviación (nm) | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
27 | BP - 80 | 80 | 070149 | 0.11 | 0.18 | -0.05 | 0.16 | 0.092376 | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
28 | BP - 90 | 90 | 070860 | 0.05 | 0.18 | -0.1 | 0.15 | 0.086603 | incertidumbre por deriva (µm) | 0.01963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01963
29 | BP - 100 | 100 | 074347 | 0.2 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.080829 |  | BP - 10 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Desviación (µm) | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
[9 empty] | Incertidumbre (µm) | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435
[9 empty] | incertidumbre por deriva (µm) | 0.012702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012702
[10 empty] | BP - 2.5 | BP - 10 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
[9 empty] | 7 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
[9 empty] | Desviación (µm) | -0.02 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
[9 empty] | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865
[9 empty] | incertidumbre por deriva (µm) | 0.017321 | 0.012702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030022
[10 empty] | BP - 5.5 | BP - 10 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
[9 empty] | 8 | 11 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5
[9 empty] | Desviación (µm) | 0.02 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
[9 empty] | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865
[9 empty] | incertidumbre por deriva (µm) | 0.023094 | 0.012702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035796
[10 empty] | BP - 20 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
[9 empty] | 9 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Desviación (µm) | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012
[9 empty] | Incertidumbre (µm) | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
[9 empty] | incertidumbre por deriva (µm) | 0.0069282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069282
[10 empty] | BP - 2.5 | BP - 20 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
[9 empty] | 10 | 5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
[9 empty] | Desviación (µm) | -0.02 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032
[9 empty] | Incertidumbre (µm) | 0.086 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
[9 empty] | incertidumbre por deriva (µm) | 0.017321 | 0.0069282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024249
[10 empty] | BP - 20 | BP - 5 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
[9 empty] | 11 | 21 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Desviación (µm) | -0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
[9 empty] | Incertidumbre (µm) | 0.094 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
[9 empty] | incertidumbre por deriva (µm) | 0.0069282 | 0.050807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057735
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TOTAL
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
[9 empty] | Desviación (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TOTAL
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
[9 empty] | Desviación (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TOTAL
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
[9 empty] | Desviación (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
[10 empty] | BP - 20 | BP - 5 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | BP - 0 | TOTAL
[10 empty] | 21 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[9 empty] | Longitud Nom. (mm) | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Desviación (µm) | -0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036

## Grados de Libertad
primer punto 0
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi | Factor de cobertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | neff | k
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50 | 1 | 13.97
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50 | 2 | 4.53
Patrón (mm) | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | ¥ | 3 | 3.31
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50 | 4 | 2.87
ΔtP(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50 | 5 | 2.65
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 100 | ¥ | 6 | 2.52
|  |  |  | 0.28868 | 100 | #DIV/0! | 7 | 2.43
[5 empty] | neff | #DIV/0! | 8 | 2.37
[5 empty] | k | #DIV/0! | 9 | 2.32
[7 empty] | 10 | 2.28
Segundo punto 1 | [6 empty] | 11 | 2.25
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi | 12 | 2.23
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2.21
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50 | 14 | 2.2
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50 | 15 | 2.18
Patrón (mm) | 0.044523 | -1 | 1 | -0.044523 | 2.322 | ¥ | 16 | 2.17
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -1034.9793 | (µm°C) | -0.00068718 | 0.00055313 | 50 | 17 | 2.16
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.0057499 | (µm°C-1) | -0.0074499 | 0.065011 | 50 | 18 | 2.15
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 97.6124 | ¥ | 19 | 2.14
|  |  |  | 0.29218 | 100 | 118294849.0178 | 20 | 2.13
[5 empty] | neff | 118294849.0178 | 25 | 2.11
[5 empty] | k | 2 | 30 | 2.09
[7 empty] | 35 | 2.07
[7 empty] | 40 | 2.06
[7 empty] | 45 | 2.06
[7 empty] | 50 | 2.05
Tercer punto 2 | [6 empty] | 100 | 2.025
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi | ¥ | 2
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.060616 | -1 | 1 | -0.060616 | 4.2122 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -2070.0083 | (µm°C) | -0.0013744 | 0.0021654 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.0115 | (µm°C-1) | -0.0149 | 0.25451 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 95.5311 | ¥
|  |  |  | 0.29535 | 100 | 7718348.0243
[5 empty] | neff | 7718348.0243
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 3
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.046357 | -1 | 1 | -0.046357 | 2.4735 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -5174.9586 | (µm°C) | -0.0034359 | 0.013588 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.02875 | (µm°C-1) | -0.03725 | 1.5971 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 95.9159 | ¥
|  |  |  | 0.29476 | 100 | 196017.2524
[5 empty] | neff | 196017.2524
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 4
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.066561 | -1 | 1 | -0.066561 | 4.7454 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -10350.0994 | (µm°C) | -0.006872 | 0.050582 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.057501 | (µm°C-1) | -0.074501 | 5.9451 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 89.2589 | ¥
|  |  |  | 0.30555 | 100 | 14145.5918
[5 empty] | neff | 14145.5918
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 5
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.047269 | -1 | 1 | -0.047269 | 2.2762 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -15524.9917 | (µm°C) | -0.010308 | 0.10824 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.08625 | (µm°C-1) | -0.11175 | 12.722 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 84.8936 | ¥
|  |  |  | 0.31331 | 100 | 3089.0681
[5 empty] | neff | 3089.0681
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 6
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.045316 | -1 | 1 | -0.045317 | 1.9054 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -20700.149 | (µm°C) | -0.013744 | 0.17526 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.115 | (µm°C-1) | -0.149 | 20.5995 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 77.3199 | ¥
|  |  |  | 0.32829 | 100 | 1178.2205
[5 empty] | neff | 1178.2205
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 7
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.091562 | -1 | 1 | -0.091562 | 10.0603 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -25875.1076 | (µm°C) | -0.01718 | 0.35418 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.14375 | (µm°C-1) | -0.18625 | 41.6277 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 100 | ¥
|  |  |  | 0.35595 | 152.0422 | 666.9639
[5 empty] | neff | 666.9639
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 8
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
ax(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtX'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.093614 | -1 | 1 | -0.093614 | 10.5163 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -32085.1904 | (µm°C) | -0.021303 | 0.54458 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.17825 | (µm°C-1) | -0.23095 | 64.007 | 50
Unión de bloques (mm) | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¥
Paralelismo (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 100 | ¥
Error de abbe (µm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | 0.38196 | 175.0679 | 374.022
[5 empty] | neff | 374.022
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 9
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
x (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
ax'(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtX'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.047508 | -1 | 1 | -0.047508 | 2.7084 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -41399.9752 | (µm°C) | -0.027488 | 0.90668 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.23 | (µm°C-1) | -0.298 | 106.5659 | 50
Unión de bloques (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¥
Paralelismo (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 100 | ¥
Error de abbe (µm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | 0.41851 | 210.181 | 194.4863
[5 empty] | neff | 194.4863
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 10
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
x (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
ax'(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtX'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.093209 | -1 | 1 | -0.09321 | 10.4256 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -46574.9338 | (µm°C) | -0.030924 | 1.1475 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.25875 | (µm°C-1) | -0.33525 | 134.8722 | 50
Unión de bloques (mm) | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¥
Paralelismo (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 100 | ¥
Error de abbe (µm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | 0.45318 | 246.4454 | 166.9302
[5 empty] | neff | 166.9302
[5 empty] | k | 2
Note on F11: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F12: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F24: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F25: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F27: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F28: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F40: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F41: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F43: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F44: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F55: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F56: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F58: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F59: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F70: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F71: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F73: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F74: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F85: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F86: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F88: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F89: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F100: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F101: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F103: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F104: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F115: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F116: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F118: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F119: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F133: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F134: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F148: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F149: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F163: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F164: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba

## Hoja1 (hidden)
primer punto 0
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi | Factor de cobertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | neff | k
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50 | 1 | 13.97
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50 | 2 | 4.53
Patrón (mm) | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | ¥ | 3 | 3.31
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50 | 4 | 2.87
ΔtP(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50 | 5 | 2.65
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 100 | ¥ | 6 | 2.52
|  |  |  | 0.28868 | 100 | #DIV/0! | 7 | 2.43
[5 empty] | neff | #DIV/0! | 8 | 2.37
[5 empty] | k | #DIV/0! | 9 | 2.32
[7 empty] | 10 | 2.28
Segundo punto 1 | [6 empty] | 11 | 2.25
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi | 12 | 2.23
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2.21
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50 | 14 | 2.2
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50 | 15 | 2.18
Patrón (mm) | 0.044523 | -1 | 1 | -0.044523 | 2.322 | ¥ | 16 | 2.17
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -1034.9793 | (µm°C) | -0.00068718 | 0.00055313 | 50 | 17 | 2.16
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.0057499 | (µm°C-1) | -0.0074499 | 0.065011 | 50 | 18 | 2.15
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 97.6124 | ¥ | 19 | 2.14
|  |  |  | 0.29218 | 100 | 118294849.0178 | 20 | 2.13
[5 empty] | neff | 118294849.0178 | 25 | 2.11
[5 empty] | k | 2 | 30 | 2.09
[7 empty] | 35 | 2.07
[7 empty] | 40 | 2.06
[7 empty] | 45 | 2.06
[7 empty] | 50 | 2.05
Tercer punto 2 | [6 empty] | 100 | 2.025
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi | ¥ | 2
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.060616 | -1 | 1 | -0.060616 | 4.2122 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -2070.0083 | (µm°C) | -0.0013744 | 0.0021654 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.0115 | (µm°C-1) | -0.0149 | 0.25451 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 95.5311 | ¥
|  |  |  | 0.29535 | 100 | 7718348.0243
[5 empty] | neff | 7718348.0243
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 3
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.046357 | -1 | 1 | -0.046357 | 2.4735 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -5174.9586 | (µm°C) | -0.0034359 | 0.013588 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.02875 | (µm°C-1) | -0.03725 | 1.5971 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 95.9159 | ¥
|  |  |  | 0.29476 | 100 | 196017.2524
[5 empty] | neff | 196017.2524
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 4
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.066561 | -1 | 1 | -0.066561 | 4.7454 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -10350.0994 | (µm°C) | -0.006872 | 0.050582 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.057501 | (µm°C-1) | -0.074501 | 5.9451 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 89.2589 | ¥
|  |  |  | 0.30555 | 100 | 14145.5918
[5 empty] | neff | 14145.5918
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 5
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.047269 | -1 | 1 | -0.047269 | 2.2762 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -15524.9917 | (µm°C) | -0.010308 | 0.10824 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.08625 | (µm°C-1) | -0.11175 | 12.722 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 84.8936 | ¥
|  |  |  | 0.31331 | 100 | 3089.0681
[5 empty] | neff | 3089.0681
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 6
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 6.6395e-07 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 1.2957 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 0.045316 | -1 | 1 | -0.045317 | 1.9054 | ¥
aP(°C-1) | 6.6395e-07 | -20700.149 | (µm°C) | -0.013744 | 0.17526 | 50
ΔtP(°C) | 1.2957 | -0.115 | (µm°C-1) | -0.149 | 20.5995 | 50
Resolución (mm) | 0.28868 | 1 | 1 | 0.28868 | 77.3199 | ¥
|  |  |  | 0.32829 | 100 | 1178.2205
[5 empty] | neff | 1178.2205
[5 empty] | k | 2
Tercer punto 7
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
m (mm) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
am(°C-1) | 0 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
Δtm'(°C) | 0 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¥
aP(°C-1) | -15524.9917 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtP(°C) | -0.08625 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Resolución (mm) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¥
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | neff | #DIV/0!
[5 empty] | k | #DIV/0!
Tercer punto 8
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
x (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
ax'(°C-1) | 0 | 1 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtX'(°C) | 0 | 1 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | 〖Δt〗 | NI-MCPPT-01 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | ¥
aP(°C-1) | 2.3999 | Fluke 971 | (µm°C) | #VALUE! | #VALUE! | 50
ΔtP(°C) | °C | 60 | (µm°C-1) | #VALUE! | #VALUE! | 50
Unión de bloques (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥
Paralelismo (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
Resolución (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥
Error de abbe (µm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | neff | #VALUE!
[5 empty] | k | #VALUE!
Tercer punto 9
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
x (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
ax'(°C-1) | 0 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtX'(°C) | 4 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | NI-MCPPT-04 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | ¥
aP(°C-1) | Fluke 971 | 0 | (µm°C) | #VALUE! | #VALUE! | 50
ΔtP(°C) | 60 | 22.22 | (µm°C-1) | 1333.2 | 2132906688 | 50
Unión de bloques (mm) | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 12 | ¥
Paralelismo (mm) | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 12 | 50
Resolución (mm) | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 300 | ¥
Error de abbe (µm) | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7500 | 50
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | neff | #VALUE!
[5 empty] | k | #VALUE!
Tercer punto 10
Fuente | uxi | cxi | unidades de cxi | Incertidumbre estandar (k=1) | aporte (%) | Grados de libertad ʋi
x (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
ax'(°C-1) | 0 | 0 | (µm°C) | 0 | 0 | 50
ΔtX'(°C) | 0 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Patrón (mm) | Fluke 971 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | ¥
aP(°C-1) | 0 | termometro | (µm°C) | #VALUE! | #VALUE! | 50
ΔtP(°C) | 0 | 0 | (µm°C-1) | 0 | 0 | 50
Unión de bloques (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥
Paralelismo (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
Resolución (mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥
Error de abbe (µm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | neff | #VALUE!
[5 empty] | k | #VALUE!
Note on F11: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F12: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F24: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F25: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F27: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F28: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F40: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F41: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F43: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F44: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F55: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F56: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F58: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F59: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F70: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F71: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F73: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F74: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F85: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F86: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F88: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F89: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F100: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F101: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F103: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F104: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F115: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F116: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F118: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F119: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F133: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F134: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F148: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F149: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba
Note on F163: Formula C.6.5-4 de OIML R111-1:2004 Ver Apartado C.6.5.1
Note on F164: K sugerida de acuerdo a grados de libertad efectivos calculados en celda arriba

## Datos de Etiquetas
Equipo | Fecha de Calibración | Identificación del Equipo | Código del Certificado
Micrómetro digital | 2023-11-25 | 33236972 | NI-MC-D-02-Testificación Auditoría Interna-2023

## DA (mm)
| Identificación del certificado: | [12 empty] | NI-MC-D-
| Código de servicio: | [12 empty] | NI-CS-0062-23
| Fecha de calibración: | [12 empty] | 2023-02-07
| Fecha de emisión del certificado: | [12 empty] | 2023-11-26
| Objeto de calibración: | [12 empty] | 0
| Fabricante/Marca: | [12 empty] | 0
| Serie: | [12 empty] | 0
| Modelo: | [12 empty] | 0
| Rango de medida: | [12 empty] | 0
| Resolución: | [12 empty] | 0 |  | 0
| Código de identificación: | [12 empty] | 0
| Solicitante: | [12 empty] | Industria Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA)
| Dirección del solicitante: | [12 empty] | km 4,5 Carretera Norte
| Lugar de calibración: | [12 empty] | Labotarorio de Calidad
Resultados de la calibración
Prueba de Exactitud
|  | Valor Nominal |  |  | Longitud Real |  |  |  |  | Lectura Actual | [5 empty] | Desviación |  | Incertidumbre Expandida k=2
|  | mm |  |  | (mm) |  |  |  |  | (mm) |  |  | (in) |  |  | (μm) | (in) | (μm)
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0.5 |  |  | 0.49999 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -499.99 | -0.019685 | 0.58437
|  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1000.004 | -0.03937 | 0.5907
|  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2499.98 | -0.098424 | 0.58951
|  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5000.048 | -0.19685 | 0.6111
|  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -7499.996 | -0.29528 | 0.62662
|  | 10 |  |  | 10.0001 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -10000.072 | -0.3937 | 0.65659
|  | 12.5 |  |  | 12.5001 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -12500.052 | -0.49213 | 0.7119
|  | 15.5 |  |  | 15.5001 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -15500.092 | -0.61024 | 0.76391
|  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -19999.988 | -0.7874 | 0.83702
|  | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -22499.968 | -0.88583 | 0.90636
|  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -25000.036 | -0.98425 | 1.3924
Condiciones ambientales
|  | Temperatura: ( |  |  |  | #DIV/0! |  | ± | 0.6 |  | ) | °C
| Humedad relativa: ( |  |  |  |  | #DIV/0! |  | ± | 2.2 |  | ) | % HR
Método de calibración
Las pruebas se realizaron según NI-MCIT-D-02 Instrucción para calibración de micrómetros para medición de exteriores.
| Identificación del certificado: | [15 empty] | NI-MC-D-
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Descripción de patrones utilizados
Equipo | [5 empty] | Código |  |  |  | Certificado |  |  |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próxima Calibración
Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | NI-MCPD-01 | NI-MCPD-01 | NI-MCPD-01 | NI-MCPD-01 | SCM-00039459 |  |  |  |  | SCM |  |  |  | 2023-04-05
Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | NI-MCPD-03 | NI-MCPD-03 | NI-MCPD-03 | NI-MCPD-03 | SCM-00039461 |  |  |  |  | SCM |  |  |  | 2025-03-14
Higrotermómetro | [5 empty] | NI-MCPPT-06 |  |  |  | SCM-00039471 |  |  |  |  | SCM |  |  |  | 2025-10-05
Higrotermómetro | [5 empty] | NI-MCPPT-06 |  |  |  | SCM-00039471 |  |  |  |  | SCM |  |  |  | 2024-03-10
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
La indicación del equipo corresponde al promedio de 3 mediciones en cada punto de calibración.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## FA (mm)
| Identificación del certificado: | [11 empty] | NI-MC-D-
| Código de servicio: | [11 empty] | NI-CS-0062-23
| Fecha de calibración: | [11 empty] | 2023-02-07
| Fecha de emisión del certificado: | [11 empty] | 2023-11-26
| Objeto de calibración: | [11 empty] | 0
| Fabricante/Marca: | [11 empty] | 0
| Serie: | [11 empty] | 0
| Modelo: | [11 empty] | 0
| Rango de medida: | [11 empty] | 0
| Resolución: | [11 empty] | 0 |  | 0
| Código de identificación: | [11 empty] | 0
| Solicitante: | [11 empty] | Industria Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA)
| Dirección del solicitante: | [11 empty] | km 4,5 Carretera Norte
| Lugar de calibración: | [11 empty] | Labotarorio de Calidad
Resultados de la calibración
Prueba de Exactitud
|  | Valor Nominal |  |  | Longitud Real |  |  |  |  | Lectura Actual |  |  |  |  | Desviación |  | Incertidumbre Expandida k=2
|  | mm |  |  | (mm) |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  | (μm) | (in) | (μm)
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0.5 |  |  | 0.49999 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -499.99 | -0.019685 | 0.58437
|  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1000.004 | -0.03937 | 0.5907
|  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2499.98 | -0.098424 | 0.58951
|  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5000.048 | -0.19685 | 0.6111
|  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7499.996 | -0.29528 | 0.62662
|  | 10 |  |  | 10.0001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -10000.072 | -0.3937 | 0.65659
Condiciones ambientales
|  | Temperatura: ( |  |  |  | #DIV/0! |  | ± | 0.6 |  | ) | °C
| Humedad relativa: ( |  |  |  |  | #DIV/0! |  | ± | 2.2 |  | ) | % HR
Método de calibración
Las pruebas se realizaron según NI-MCIT-D-02 Instrucción para calibración de micrómetros para medición de exteriores.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
| Identificación del certificado: | [14 empty] | NI-MC-D-
Descripción de patrones utilizados
Equipo | [5 empty] | Código |  |  |  | Certificado |  |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próxima Calibración
Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | Micrómetro digital | NI-MCPD-01 | NI-MCPD-01 | NI-MCPD-01 | NI-MCPD-01 | SCM-00039459 |  |  |  | SCM |  |  |  | 2023-04-05
Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | Juego de bloques | NI-MCPD-03 | NI-MCPD-03 | NI-MCPD-03 | NI-MCPD-03 | SCM-00039461 |  |  |  | SCM |  |  |  | 2023-07-25
Higrotermómetro | [5 empty] | NI-MCPPT-05 |  |  |  | SCM-00039467 |  |  |  | SCM |  |  |  | 2024-05-25
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
La indicación del equipo corresponde al promedio de 3 mediciones en cada punto de calibración.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................