## DATOS
| HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR LA INCERTIDUMBRE - TEMPERATURA | [8 empty] | Termómetro de líquido en Vidrio
DATOS DE ENTRADA | [16 empty] | 2 |  |  | 3
Cliente: | AVICASA |  |  | Dirección: | km 27,5 Carretera Vieja Tipiptapa - San Benito | [5 empty] | Fecha de ingreso del instrumento: | [5 empty] | Escala de temperatura
Patrón utilizado |  |  |  |  | IBC | [5 empty] | Método de Calibración: | [5 empty] | ºC
Tipo de termómetro de trabajo (Tt): |  | RTD |  |  | Tipo de equipo: |  | Termómetro de Liquido en Vidrio |  |  |  | Control de Celdas | [5 empty] | ºF
Marca: |  | AccuMac |  |  | Fabricante / Marca |  | SLW |  |  |  |  | Datos de entrada y calibración
Serie: |  | 60150708 |  |  | Serie: |  | 4562123 |  |  |  |  | Datos de certificado
Modelo: |  | AM8060 |  |  | De Inmersión Parcial: |  | Si |  |  |  |  | Fórmulas fijas | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
codigo: |  | NI-MCPT-05 |  |  | Código de identificación: |  | 514232 | [10 empty] | Liquido termometrico |  | Intervalo tipico °C | Coeficiente de expansión tipico Lineal relativo en vidrio (1/°C)
INTERVALO DE MEDIDA: | -30 a 250 | ºC |  |  | Intervalo de Calibración |  | 30 a 90 | ºF | [9 empty] | mercurio |  | -38 a +600 | 0.00016
RESOLUCIÓN : | 0.001 | ºC |  |  | RESOLUCIÓN: |  | 0.2 | ºF |  |  | Número de puntos |  | 0 |  |  |  |  | Alcohol, etanol |  | -80 a +60 | 0.00104
[5 empty] | Id. del certificado |  | NI-MC-T-XXX-2022 |  |  |  | Número de lecturas |  | 0 |  |  |  |  | Tolueno |  | -80 a +100 | 0.00103
[5 empty] | Código de servicio |  | NI-CS-XXXX-XX | [10 empty] | Pentano |  | -200 a +30 | 0.00145
DATOS DE MEDIO |  |  |  |  | DATOS DE MEDIO | [5 empty] | Columna emergente
Intervalo de medida | -20 a 150 | ºC |  |  | Intervalo de medida |  | -20 a 150 | ºC |  |  | Coeficiente de expansión (K) |  |  | 0.00103 | 1/°C |  |  | 1 | 2 | 3 | 5
[5 empty] | Lugar de Calibración: |  | Lab#1 - Metrocal | [10 empty] | N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC
[5 empty] | Fecha de calibración: |  | 2022-XX-YY | [10 empty] | 1 | Hielo
[5 empty] | Modelo |  | 562354 | [10 empty] | 2 | baños
[18 empty] | 3 | baños
| Temperatura Nominal |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTOS A CALIBRAR |  | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF
|  | °C |  | Punto 1 incio |  | Punto 1 final |  | Punto 2 |  | Punto 3 |  | Punto 4 |  | Punto 5 |  | Punto 6 |  | Punto 7 |  | Punto 8 |  | Punto 9 |  | Punto 10
|  |  | NO. | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC | LP | LIBC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| CONDICIONES AMBIENTALES |  |  | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final
Temperatura °C
Humedad %
Código: | NI-R02-MCIT-T-05
Fecha de Aprobación: | 2019-11-11
Versión | 2
Fecha de revisión: | 2019-11-11
Realizada por: | FM

## punto 1
Inicio |  |  |  |  | Final
[5 empty] | Lecturas | Patrón | Mensurando |  |  | Histerisis
Lecturas | Patrón | Mensurando |  |  |  | ºC | ºC |  |  | 0
| ºC | ºC |  |  | 1 | 0 | -17.7778
1 | 0 | -17.7778 |  |  | 2 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778 |  |  | 3 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778 |  |  | 4
4 |  |  |  |  | 5
5 |  |  |  |  | 6
6 |  |  |  |  | 7
7 |  |  |  |  | 8
8 |  |  |  |  | 9
9 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | Promedio: | 0 | -17.7778
Promedio: | 0 | -17.7778 |  |  | Desv. Estánd: | 0 | 0
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | ºC | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | ºC | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | ºC | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | ºC | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | ºC | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | ºC | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | ºC | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | ºC | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | ºC | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | ºC | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 2
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | ºC | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | ºC | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | ºC | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | ºC | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | ºC | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | ºC | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | ºC | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | ºC | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | ºC | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | ºC | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 3
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 4
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 5
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | #VALUE!
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | #VALUE!
Desv. Estánd: | 0 | #VALUE!
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #VALUE!
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | #VALUE!
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | #VALUE!
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | #VALUE!
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | #VALUE! | 0 | -1 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | #VALUE!
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | #VALUE!
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | #VALUE!
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | #VALUE!
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE!
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | #VALUE!
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | #VALUE!
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 6
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 7
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 8
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 9
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## punto 10
Lecturas | Patrón | Mensurando
| ºC | ºC
1 | 0 | -17.7778
2 | 0 | -17.7778
3 | 0 | -17.7778
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: | 0 | -17.7778
Desv. Estánd: | 0 | 0
Correción del Patrón: | -0.0030007 | ºC
U CERTIFICADO: | 0.02 | ºC
Estimaciones | Simbolo | Origen | Tipo | Distribución | Incertidumbre típica u(xi) | Unidad | Coef. Sensibilidad | Incertidumbre típica ci*ui(y) | Grados de libertadni | Porcentaje de Contribución %
Temperatura leída patron | tP | Repetiblidad | A | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
Corrección de las lecturas del patrón | δtP | Calibracion | B | Normal | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 7.923%
Deriva patrón | δtDP | Carta de control del patrón | B | Rectangular | 0.011547 | 0 | 1 | 0.011547 | 100 | 10.56%
Resolución del patrón | tPres | resolución del patrón | B | Rectangular | 0.00028868 | 0 | 1 | 0.00028868 | 100 | 0.006602%
Temperatura IBC | tIBC | Repetibilidad | A | Normal | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0%
Temperatura IBC | tIBC | Resolución | B | Triangular | 0.032075 | 0 | -1 | -0.032075 | 100 | 81.51%
Gradientes Baño | δtGB | Caracterización | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Estabilidad Baño | δtEB | Caracterizacion | B | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
histerisis del mesurando | tIBCH | Reproducibilida del punto mas bajo | A | Rectangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥ | 0%
Corrección Ce | cem | Columna emergente | B | Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Incertidumbre combinada (k = 1) /ºC | [7 empty] | 0.035528 |  | 100%
Grados efectivos de libertad nef = | [7 empty] | 146.6744
factor de cobertura (k) = | [7 empty] | 2
Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando | Corr. columna
tP | dtP | tIBC | CCE | CR
ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
Columna emergente:
Corrección por Columna Emergente
Lecturas | Term. 1 | [5 empty] | Corrección por Columna CCE: |  |  | 0 | ºC
ºC
1 | 23.1 | [8 empty] | Incertidumbre (ux) con k=1
2 | 23 | [5 empty] | g | 0 | ºC^-1 ± | 0 | ºC
3 | 23 | [5 empty] | n | 0 | ºC ± | 0 | ºC
4 | 23 | [5 empty] | (tref - tE) | 0 | ºC ± | 0 | ºC
5 | 23 | [5 empty] | Incertidumbre combinada (K=1) |  |  | 0 | ºC
6 | 23
7 | 23
8 | 23 | [5 empty] | calculo de la incertidumbre de n del termometro patron
9 | 23 | [6 empty] | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
10 | 23 | [6 empty] | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115
Promedio: | 0 | [7 empty] | 40 | 0.0065995 | 0.0115
Desv. Estánd: | 0 | [6 empty] | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115
Corrección / ºC: | 0
Lectura corregida /ºC | 0 | [6 empty] | Termómetro TLV emergente
U CERTIFICADO / ºC | 0 | [6 empty] | Temperatura | Corrección | Incertidumbre
n | 40 | [5 empty] | 1 | -20.043 | -0.008 | 0.012 | 1
resolución del Cem / ºC | 0.001 | [5 empty] | 2 | -0.008 | -0.01 | 0.0115 | 2
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 25.024 | 0.006 | 0.0115 | 3
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 | 50.004 | 0.007 | 0.0115 | 4
| N0 | baños | Estabilidad / ± ºc | Grad. Horiz. / ± ºC |  |  | 5 | 100.01 | 0.019 | 0.0115 | 5
| 1 | Hielo | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.076 | -0.017 | 0.013 | 6
| 2 | baños | 0 | 0 |  |  | 7 | 200.118 | -0.027 | 0.013 | 7
| 3 | baños | 0 | 0 |  |  | 8 | 250.115 | -0.049 | 0.013 | 8
| Termometro usado como columna emergente | [5 empty] | Termometro patrón
| Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre |  |  | Fila correspondiente | Temperatura | Corrección | incertidumbre
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02
|  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | -0.0030007 | 0.02
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02
| Termómetro TLV | [5 empty] | Termómetro
| Temperatura | Corrección | Incertidumbre |  |  |  | Temperatura | Corrección | Incertidumbre expandida k=2
1 | -29.67 | -0.34 | 0.01 | 1 |  | 1 | -30.048 | -0.021 | 0.023 | 1
2 | -0.16 | 0.16 | 0.011 | 2 |  | 2 | -0.017 | -0.003 | 0.02 | 2
3 | 10.23 | -0.23 | 0.016 | 3 |  | 3 | 25.066 | -0.004 | 0.02 | 3
4 | 50.15 | -0.14 | 0.016 | 4 |  | 4 | 50.001 | -0.01 | 0.02 | 4
5 | 100.13 | -0.04 | 0.019 | 5 |  | 5 | 99.995 | -0.004 | 0.02 | 5
6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 150.168 | 0 | 0.026 | 6
7 |  |  |  | 7 |  | 7 | 200.144 | -0.005 | 0.026 | 7
[6 empty] | 8 | 250.028 | -0.016 | 0.026 | 8
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
| neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
| k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Coeficiente de dilatación diferencial | ug | Desviación estándar de los valores de k | Tipo B; normal | u(xi) = g/ √3 | 0 | ºC^-1 | 0 | 0 | 12
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | #DIV/0!
| Diferencias de temp. baño y temp. de columna emergente | u(tref- tE) | Ver abajo | Ver abajo | Ver abajo | 0 | ºC | 0 | 0 | 0
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Número de graduaciones en la columna emergente | un | Desviaciones de n | Tipo A; normal | u(xi) = s / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Incertidumbre del termometro auxiliar | Tipo B: normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | histrisis del mesurando | Tipo A; Rectangular | u(xi) = (t1-t2)/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Resolución del mensurando | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| Descripción | símbolo | origen de la incertidumbre | Tipo de distribución de probabilidad considerada | Función de probabilidad | Incertidumbre típica u(xi) | unidad de medida | Coeficiente de sensibilidad Ci | Contribución a la incertidumbre típica ciui(y) | Grados de libertadni
| Diferencias de temperatura entre el baño (tempertaura del patrón) y la temperatura promedio de la columna emergente medida con los termómetros auxiliares | u(tref- tE) | incertidumbre del patrón | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; normal | u(xi) = U/2 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolucion del patrón | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | resolución de T.Aux.1 | Tipo B; rectangular | u(xi) = res / √12 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del patrón | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | incertidumbre por deriva del termómetro auxiliar 1 | Tipo B; Rectangular | u(xi) = U/√3 | 0 | ºC | 1 | 0 | 100
|  |  | Repetibilidad patrón | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
|  |  | Repetibilidad T. Aux 1 | Tipo A; normal | u(xi) = S / √10 | 0 | ºC | 1 | 0 | 9
| Incertidumbre combinada (K=1) | [7 empty] | 0 | 0
Note on A64: Renato Reyes: la longitud en número de grados sobre la escala entre la superficie del fluido y el extremo de la columna del fluido en el capilar.
Note on H104: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H112: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on G115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9
Note on H115: Los valores ya fueron convertidos a ºC (si es el caso) aplicando factor = 5/9

## RESULTADOS
|  | Lect. patrón | Corr. patrón cert | Lect. mensurando
Punto | Temperatura nominal | tP | dtP | tIBC | CCE | CR
|  | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
1 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
2 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
3 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
4 |  | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
5 | 0 | 0 | -0.0030007 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
6 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
7 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
8 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
9 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
10 | 0 | 0 | -0.0030007 | -17.7778 | 0 | 17.7748
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Punto |  | tP |  |  | tIBC |  | CR |  | Incertidumbre |  | U K=2
| ºC |  | ºC |  | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC
1 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395 | 0.071056
2 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395 | 0.071056
3 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395 | 0.071056
4 |  |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395 | 0.071056
5 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395
7 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395
8 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395
9 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395
10 | 0 |  | -0.0030007 |  | 31.9946 | -17.7778 | -27.6543 | 17.7748 | 31.9946 | 0.035528 | 0.06395

## Datos Etiquetas
Equipo | Fecha de Calibración | Identificación del Equipo | Código del Certificado
Termómetro de Liquido en Vidrio | 2022-XX-YY | 514232 | NI-MC-T-XXX-2022

## DA °C (5 ptos)
Identificación del certificado: | [8 empty] | NI-MC-T-XXX-2022
Código de servicio: | [8 empty] | NI-CS-XXXX-XX
Fecha de calibración: | [8 empty] | 2022-XX-YY
Fecha de emisión del certificado: | [8 empty] | 2024-06-05 18:31
Objeto de calibración: | [8 empty] | Termómetro de Liquido en Vidrio
Fabricante/Marca: | [8 empty] | SLW
Serie: | [8 empty] | 4562123
Modelo: | [8 empty] | 562354
Rango de medida: | [8 empty] | ( | 30 a 90 |  |  | ) | ºC
Resolución: | [8 empty] | 0.2 |  | ºC
Código de identificación: | [8 empty] | 514232
Solicitante: | [8 empty] | AVICASA
Dirección del solicitante: | [8 empty] | km 27,5 Carretera Vieja Tipiptapa - San Benito
Lugar de calibración: | [8 empty] | Lab#1 - Metrocal
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
|  | Temperatura de referencia |  | Indicación del Termómetro |  |  |  | Corrección |  |  |  | Incertidumbre expandida K = 2
|  | °C |  | °C |  |  |  | °C |  |  |  | °C
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0.071056
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0.071056
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0.071056
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0.071056
|  | -0.0030007 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0
|  | -0.0030007 |  | -17.7778 |  |  |  | 17.7748 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Condiciones ambientales
| Temperatura: |  | #DIV/0! | °C ± | 0.3 | °C
| Humedad relativa: |  | #DIV/0! | % ± | 1.3 | %
Método de calibración
NI-MCIT-T-05 Instrucción para calibración de termómetros de líquido en vidrio
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de al menos 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de las condiciones durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Identificación del certificado: | [8 empty] | NI-MC-T-XXX-2022
Descripción de patrones utilizados
Descripción |  |  | Marca |  |  | Código |  |  | Trazabilidad | [5 empty] | Próx.calibr.
Higrotermometro |  |  | Fluke 971 |  |  | NI-MCPPT-05 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-2 | [5 empty] | 2022-05-15
Baño de Aceite |  |  | Fluke 7102 |  |  | NI-MCPT-38 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios 20180507-28-2 | [5 empty] | 2020-05-10
Termómetro Digital |  |  | AccuMac |  |  | NI-MCPT-05 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-45 | [5 empty] | 2020-11-22
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
La indicación de temperatura de referencia y del equipo, corresponden al promedio de 3 mediciones .
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## Trazabilidad
Trazabilidad de los patrones utilizados
Descripción de patrones utilizados
Descripción | Marca | Código | Trazabilidad | Próx.calibr.
Higrotermometro | Fluke 971 | NI-MCPPT-01 | SCM Metrología y Laboratorios 20181106-28-2 | 2020-11-23
Higrotermometro | Fluke 971 | NI-MCPPT-02 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-7 | 2021-05-15
Higrotermometro | Fluke 971 | NI-MCPPT-04 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-3 | 2021-05-15
Higrotermometro | Fluke 971 | NI-MCPPT-05 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-2 | 2021-05-15
Higrotermometro | Extech | NI-MCPPT-06 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-6 | 2021-05-15
Baño de Aceite | Fluke 7102 | NI-MCPT-38 | SCM Metrología y Laboratorios 20180507-28-2 | 2020-05-10
Baño de bloque seco | Fluke 9171 | NI-MCPT-37 | SCM Metrología y Laboratorios 20180507-28-1 | 2020-05-10
Termómetro Digital | AccuMac | NI-MCPT-05 | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-45 | 2020-11-22

## Base de datos de los clientes
METROLOGÍA CONSULTORES DE NICARAGUA, S.A.
Base de datos de clientes
Clave | Nombre | Direccion
1 | A & T Nicaragua, S.A. | Coyotepe, 800 m norte
2 | Aceitera EL Real, S.A. | Rotonda Los Encuentros, 300 m sur
3 | ACI-ACN | Lotería Nacional, 300 m oeste. Entrada a Edificio Agricorp
4 | AGMIN SRL | Stradone San Fermo, n.19 37121 Verona
5 | Agricola el Cardon S.A. | Chinandega el Realejo - Carrtera a Corinto, trocha cañera el Ensayo 5 km
6 | Agrícola Ganadera Norteña, S.A | Centro Sor María Romero 200 m Oeste, Estelí
7 | Agrobiotek Nicaragua, S.A. | Hyundai Montoya, 200 m este
8 | Agroexport S,A. | Gasolinera Puma Las Marias 700 m Carretera al Tuma.
9 | Agrosa - Indegrasa - Harinisa | km 91,5 By pass Carretera León-Chinandega. Contiguo a Yazaki
10 | Agricola Nicavista | Ciudad Rama, Atlántico Sur, Nicaragua
11 | Aivepet Inspecciones Nicaragua, S.A. | Rotonda El Güegüense, 250 m oeste
12 | Aje Nicaragua, S.A. | km 3,5 Carretera Norte
13 | Alba de Nicaragua, S.A. | Rotonda CentroAmerica 700 m oeste. Contiguo a Autonica Villa Fontana
14 | ALBALINISA | Portón Principal del Colegio Americano 100 m oeste, 200 m norte, 20 m este
15 | Albageneración | Carretera a la Refineria.
16 | Alfredo Vargas | León
17 | Alpla Nicaragua, S.A. | km 4,5 Carretera Norte
18 | Alta Research | Sinsa Altamira, 100 m al sur, 100 m este
19 | Apen | Instalaciones del Aereopuerto Internacional Augusto C. Sandino.
20 | Annic II, S.A. | km 45,5 Carretera San Marcos-Masatepe, Parque Industrial Las Palmeras
21 | ACQUASU S,A de CV | km 4,5 Carretera Norte
22 | Arnecom El Salvador S.A. DE C.V. | km 71,5 Carretera Metapan, Frente a Urbani
23 | Articulos y Construcciones Eléctricas de Nic, S.A. | No Aplica (N/A)
24 | Astaldi S.p.A. | Semáforos Club Terraza 150 m oeste, Casa #38
25 | ABASA Coca-Cola | km 126,5 ruta al Atlántico, Rio Hondo, Zacapa - Guatemala
26 | Aalfs Uno, S. A. | km 105 Carretera Panamericana Sebaco, Matagalpa, Nicaragua
27 | Alternative Manufacturing S,A | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
28 | Agencia Aduanera GRH S,A. | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este.
29 | Agropecuaria Raminsa S,A | Plaza España, Edificio Malaga Módulo E8
30 | Agrotabacos | Enitel, 2c Norte 1/2 c Oeste, Condega-Estelí
31 | Asfaltos Industriales, S.A | Frente a la Tropigas Cuesta El Plomo, Managua
32 | ALCASA | km 78,6 Carretera Izapa – Leòn
33 | ATB TRADING | km 11,5 Carretera Masaya, contiguo Bayer
| AVICASA | km 27,5 Carretera Vieja Tipiptapa - San Benito
34 | Banco de Sangre | Reparto Belmonte 7 Sur, Contiguo a La Cruz Roja
35 | Básculas y Balanzas | Talleres Modernos, 100 m norte, 50 m oeste, Barrio Riguero
36 | Bayer, S.A. | km 11,5 Carretera a Masaya
37 | Beneficiadora "OLAM" | km 122,5 Carretera Managua, Matagalpa Entrada a Tejerina 500 m al norte
38 | Beneficiadora Norteña de Café, S.A. | km 107 Carretera Sebaco-Matagalpa Frente a camp
39 | Beneficio Las Tejas | Carretera Sebaco-Matagalpa, frente a Restaurante el Pullazo
40 | Beneficio San Rafael | km 115,2 Carretera Sébaco - Matagalpa
41 | Beneficio Don Will S,A. | km 114,5 Carretera Sébaco - Matagalpa
42 | Matagalpa Coffee Group, S,A. | km 115 Carretera Sébaco - Matagalpa
43 | Benediciadora de café La Providencia S,A. | km 120 Carretera Sebaco-Matagalpa
44 | Beneficio Las Nubes Inrocasa | km 122,5 Carretera Matagalpa-Managua, del puente Waswali 100 m Norte, 200 m Oeste
45 | Biotecnica | No Aplica (N/A)
46 | Biwater International, LTD. | Subasta, 1 200 m noroeste
47 | Brito Real Estate S,A | km 10 Carretera Tola-Las Salinas, Rivas
48 | Burke Agro de Nicaragua, S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
49 | Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S,A. | km 8,5 Carretera Masaya, 100 m Oeste, Managua
50 | Beneficio Buenos Aires | De Los Semáforos del Hotel Fronteras 800 m Oeste, Ocotal-Nueva Segovia
51 | Inspectorate America corp | Carretera Norte de Laboratorios Ramos, 100 m Norte, 100 m Oeste.
52 | Café Soluble, S.A. | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
53 | Cargill de Nicaragua S.A | Km 17 Carretera a Masaya
54 | Callejas Sequeira e Hijos | Final Calle Santa Lucía, 200 m norte
55 | CAM Interntional | Plaza El Sol 450 m sur # 213
56 | Camanica Zona Franca, S.A. | km 130 Carretera a Chinandega
57 | Cambridge International, S.A. | km 3,5 Carretera Norte. El Nuevo Diario 150 m oeste
58 | Cafetalera La Bastilla S.A | Jinotega, Banpro 100 m Este
59 | Caribbean Blue S.A | km 35 Carretera Nueva a León, frente a Cementera Holcim
60 | Carlos Gutierrez Mairena | Lomas del Valle, Calle Corona Casa #66
61 | Casa del Café, S.A. | Planteles Claro, 25 m oeste No. 206
62 | CECNA - INATEC | No Aplica (N/A)
63 | CEGA Nicaragua, S.A. | km 95, Laboratorios Divina, 800 m oeste. León
64 | CENSA | km 68 Carretera a El Velero
65 | Central American Fisheries S.A. | Bluefields-Nicaragua
66 | Centrolac | km 46,5 Carretera Masaya-Tipitapa
67 | Cereales de Centroamérica, S.A. | Paso a desnivel Portezuelo, 150 m norte
68 | Certificadores de Carga General (CCG) | Rotonda El Güegüense 200 m oeste
69 | Cerveceria Panama Barú, S.A. | Parque Industrial San Cristobal
70 | Cemex Nicaragua S,A | km 45 Carretera Managua - Masachapa
71 | CIA. Azucarera del Sur, S.A. | Potosí - Rivas
72 | CIA. Centroamericana de Productos Lacteos S.A. | Planta Aguadora 200 m norte
73 | CIRA/UNAN-Managua | Hospital Monte España 300 m Norte.
74 | Consultoría y Construcción S.A | km 82,5 Carretera León - Managua
75 | Command Medical Nicaragua | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
76 | Compañía Licorera de Nicaragua, S.A. | km 119 Carretera a Chinandega, Gasolinera UNO
77 | Compañía Cervecera de Nicaragua, S.A. | km 6,5 Carretera Norte, Cruz Lorena 600 m norte
78 | Concretera Total, S.A. | km 12 Carretera a Masaya
79 | Concretos y mas | Residencial Ríos De Agua Viva 800 m Sur, Pista Sabana Grande-Managua
80 | Conipisos | Carretera a Masaya km 12,5
81 | Cooperativa de Exportacion de Cafe de Matagalpa | No Aplica (N/A)
82 | Cocesna | Carretera Norte km 10,5 Frente a Aduana Central Aérea Managua
83 | Cooperativa Esperanza | Sebaco, km 101 Carretera Managua - Sebaco
84 | Corporación Agroindustrial del Pacifico S.A. (CAIPSA) | El Viejo, Chinandega
85 | Coorporación Eléctrica Nicaragüense | Hospital Salud Integral, Montoya 75 m sur
86 | Corporación Montelimar, S.A. | km 62,5 Carretera a Montelimar
87 | Corporación Cefa de Nicaragua S.A | km 7,5 Carretera Norte, Managua, Nicaragua
88 | Cotton Ace Nicaragua, S.A. | No Aplica (N/A)
89 | Coca-Cola FEMSA LATAM | Goicoechea, Calle Blancos, 150 m este de la Guardia Rural, San Jose, Costa Rica
90 | Cooperativa Integral de Productores Agroecológicos R.L | km 115 Carretera a Sébaco Matagalpa, Comarca Quebrada Honda
91 | COQUIMBA S.A. | Hospital España 5 km al Oeste
92 | Consorcio Europeo Hospital de Chinandega | Chinandega
93 | Cruz Roja Nicaragüense | km 7 Carretera Sur
94 | CYMCA | Puerto Sandino
95 | Dasoltex, S.A. | Carretera Norte, km 12,5 Módulo 2. Zona Franca Las Mercedes
96 | DHL Global Forwarding | Frente Antiguo Lobo Jack, Camino Oriente
97 | Dicegsa | Carretera Sur, km 7, 800 m al este
98 | Distribuidora Cesar Argüello | No Aplica (N/A)
99 | Distribuidora de Carbón El Milagrito | km 44,5 Carretera Vieja a León, Empalme El Transito, 5 km Sur.
100 | Draexlmaier Partes Automotrices, S.A. | km 25,5 Carretera a Masaya
101 | Drogueria Rocha | km 15,2 Carretera Managua-Masaya
102 | Desarrollo Minero de Nicaragua, S,A | Mina La Libertad Chontales
103 | Drew Estate Tobacco Company S,A | Donde fueron Las Aldeas SOS, Barrio Oscar Gamez N°2, Esteli
104 | E Chamorro Industrial S,A | km 15,2 Carretera a Masaya
105 | Ecocycle Nicaragua | No Aplica (N/A)
106 | EDISA | Calle 27 de Mayo CST 100 m Sur 200 m Este, Managua
107 | Eddy Job Pallais Vallecillo | La Paz Centro, cancha 100 m Oeste, 50 m Norte
108 | Eisa | Arbolito 50 m Este Antiguo Edif Dismotor, Managua
109 | ENEL | Managua
110 | Eins S,A | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
111 | Estelí Horticultural S,A | km 153 Carretera Norte, Esteli
112 | Elvatron | Rotonda El Güegüense, Managua
113 | Electromecánica Especializada | Costado Sur de Distribuidora La Universal
114 | Embotelladora Nacional S,A | Carret Norte Km 7 Shell Waspán 700vs al Sur Managua, Nicaragua
115 | Empaques Santo Domingo, S.A. | Semáforos del Mercado El Mayoreo, 300 m sur
116 | Empresa Energética C, LTD. | Planta Electríca Margarita II
117 | Empresa Servicios Electrónicos Azocar. S.A | Segunda Entrada a Las Colinas, Iglesia Católica 100 m Norte 250 m Este.
118 | ENATREL | Rotonda Centroamérica 700 mts al oeste, Villa Fontana
119 | Enimport/ Prog. de Gestión de Calidad y Validación de Método | Antigua Aduana Managua
120 | Enimport/ Prog. Fort. los Lab. Centrales del IPSA | Edificio Antigua Aduana Managua
121 | Eolo de Nicaragua S.A | km 123 Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 m Sur, Rivas
122 | Expoim-Rilu, S.A. | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí. Contiguo a Gasolinera Inés Galeano. Empresa OFLETAGRO.
123 | Exportadora Panamericana Norte, S.A. | Carretera Panamericana km 215,5 Somoto-Madriz
124 | Empacadora de Camarones Santa Inés | Honduras
125 | El Socorro Enterprises S,A. | Managua
126 | Fara Coffee, S.A. | km 121 Carretera Managua - Matagalpa
127 | Finca Los Papales | Estadio Municipal 300 m norte, 5 km este. Comunidad Aventina, Finca Los Papales
128 | Finotex Nicaragua | Zona Franca Astro Nicaragua S.A. Nave 21E km 47,5 Carretera Tipitapa a Masaya, Tipitapa Managua
129 | Futec Industrial | No Aplica (N/A)
130 | Genaro Medina | Estelí
131 | General Coil, S.A. | km 4 Carretera Leon - Poneloya
132 | Gildan Activewear San Marcos II, S.A. | km 45 Carretera a San Marcos
133 | Gildan Activewear Rivas II, S.A. | km 109,5 Carretera Panamericana Sur 300 m oeste
134 | Giovanni Granja Rivera | Hospital Bautista, 100 m sur, 25 m oeste
135 | Granja La Hammonia | Selva Negra, Matagalpa
136 | Gran Costa Nicaragua S,A. | Portón Principal Hospital Bautista 100 m Sur, 8 m Oeste
137 | Gatornica-AB S,A | De donde fue La Pepsi 200 m Lago
138 | Grupo FLOTEC S,A. | Altamira del BDF 100 m al Lago 50 m Oeste, Managua - Nicaragua.
139 | Grupo Industrial El Granjero | Masatepe, Masaya
140 | Grupo LALA | Tipitapa
141 | Gunnar James | Pista Sabana Grande 150 m Sur
142 | GChamorro Agroindustrial S,A | km 185 Carretera Jinotega San Rafael del Norte
143 | Holcim Nicaragua, S.A | No Aplica (N/A)
144 | Hortycast | Estelí
145 | Handsome Nica S,A | Km 14,5 Carrtera Nueva a León
146 | HANSAE Fashion Worlwide | Niquinohomo km 53 Carretera Catarina Masatepe
147 | Hialpesa Nicaragua S.A | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 35
148 | Hans Rudiguer Kuestermann - Beneficio Talia | km 121 Carretera Sebaco-Matagalpa, frente a portones de SOLCAFE
149 | Hacienda la Hammonia y Cia. Ltda | Selva Negra, Matagalpa
150 | HydroLogica S,A | Carretera Sur Km. 8, Plaza San José, Edificio. B Módulo 2, Managua, Nicaragua
151 | Impelsa | km 6,5 Carretera Norte, Contiguo a Bodega Pollo Estrella
152 | Inconsa | No Aplica (N/A)
153 | INBRA | km 9,5 Carretera a Masaya, Contiguo al Hospital Vivian Pellas
154 | Intertek | Calle Nueva, de donde fue el Rest .Bohemio 50 m. Oeste Corinto, Nicaragua
155 | Impexca S,A | Frente al Restaurante El Pullazo, Las Tejas km 125, Carretera Matagalpa Sebaco
156 | Instituto Nicaragüense del Cemento y del Concreto (INCYC) | Canal 2, 200 m al oeste, 150 m al sur, Residencial Bolonia, 48 15 Av. Suroeste.
157 | Industria Ganadera de Oriente, S.A. (IGOSA) - Establecimiento número 6 | km 107,5 Carretera Panamericana Sur
158 | Industría Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA) | km 4,5 Carretera Norte
159 | Industrial Comercial San Martin, S.A. | km 67,5 Carretera Panamericana Sur
160 | Industrias Cárnicas Integradas de Nicaragua, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
161 | Industrias Delmor, S.A. | km 7 Carretera Sur, contiguo a UNO 7 Sur
162 | Ingenieros Consultores Centroamericanos S,A. | Los semáforos de claro Villa Fontana, 100 m al este 150 m al norte
163 | Inmaconsa | km 24,5 Carretera Panamericana Norte, Contiguo a AGRICORP
164 | Insuma | Frente al portón Lugo Renta Car, Bolonia.
165 | Insumos Disagro S,A. | Paso a Desnivel Portezuelo 300 m Norte
166 | Intek Nicaragua, S.A. | Iglesia El Carmen 50 m sur, Reparto el Carmen. Managua, Nicaragua.
167 | Invercasa | No Aplica (N/A)
168 | Incasa | km 30 Carretera Managua-Granada
169 | Inversiones en Concreto, S.A. | km 26,5 Carretera Tipitapa - Masaya
170 | Iprocen, S.A. | Puente El Edén 100 m norte, 100 m este, 75 m norte
171 | Intesal S.A | De la UdeM 200 m Este 50 m Sur.
172 | Industria de Envases Tecnificados S,A | km 11 Carretera Nueva a León 300 m Oeste, 100 m Sur
| Industrias Mantica S.A. | Costado Sur Iglesia San Sebastian, León-Nicaragua.
173 | Industrias EDISON | Banpro Ciudad Jardin 100 m Norte, 100 Este.
174 | Industrias Toro S.A. | De La Parmalat 500 m lago, 200 m arriba
175 | Ingenio Monte Rosa | km 148,5 Carretera El Viejo-Potosí Chinandega
176 | Inversiones Vargas S,A | Semaforos del Club Terraza, 75 vrs Sur, Edificio Discover II-3er piso
177 | Ingeniería de Pesaje S,A | Residencial Mayales, casa N° 62, Esquipulas
178 | Internacional de Textiles S,A | km 12,5 Carretera Norte, Zona Franca Industrial Las Mercedes, módulos 32-33 y 45
179 | Industria Robelo CamachoS,A | Banpro 100 m al Este, 10 vrs al Sur, Matagalpa-Nicaragua
180 | Instituto Mechnikov S.A. | km 6 Carretera Norte, Managua.
181 | Julio César Montealegre | Residencial Las Sierritas de Santo Domingo, Condominio Los Andes Casa No. 19
182 | Juan López Matute | Restaurante El Madroño, 100 m oeste, 50 m norte
183 | Jorge Adan Ortega | Colonia Independencia, Zumen 700 m Sur, 100 m Oeste.
184 | Kentex, S.A. | km 14,5 Carretera Nueva a León , Edificio No. 8, Parque Industrial Saratoga
185 | KM Internacional | Parque Industrial el Transito. Km 8 Carretera Norte. Kativo 500 m sur bodega #11
186 | Kola Shaler Industrial, S.A. | km 2 Carretera a Sabana Grande
187 | Kufferath Nicaragua, S.A. | Carretera Norte ,km 7,5 Parque Industrial El Transito, Managua
188 | Laboratorios Ramos, S.A. | km 4 Carretera Norte, Managua.
189 | Laboratorios Rarpe | km 4 Carretera Norte
190 | Laboratorios Solka | km 16,5 Carretera Masaya
191 | Laboratorios Ceguel | Carretera Masaya km 45,5 Granada
192 | Laboratorio de Análisis, S.A | km 95,5 Carretera León-Chinandega
193 | Lacteos, S.A. | km 18,5 carretera a Xiloá, Portón Principal 800 m norte
194 | La India Gold S,A | Mina La India, km 174 Carretera León-San Isidro
195 | Langostinos de Centroamérica, S.A. | km 151 Carretera Chinandega al Guasuale, 2 km oeste
196 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Microbiología de los Alimentos | km 12,7 Carretera Sur, de la entrada a serranía 300 m al oeste, 100 m al lago, 100 m abajo, 800 m al lago.
197 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario de Calidad y Semilla. | km 12,7 Carretera Sur, de la entrada a serranía 300 m al oeste, 100 m al lago, 100 m abajo, 800 m al lago.
198 | Laboratorio Nacional de Residuos Químicos y Biológicos | Bo. Casimiro Sotelo Enel Central 300 vrs Sur, Managua
199 | Laboratorios SERAGRO, S.A. | km 138 Carretera a Corinto, Chinandega
200 | LOGICOM Logistica Comercial S.A | Edificio Delta km 5,5 Carretera a Masaya
| LALA Nicaragua S.A. | 18 y 19 Avenida Sur Oeste, Altagracia, Managua
| LALA Nicaragua S.A. (Planta San Benito) | Carretera Panamericana Norte 35 1/2 Banda Este, San Benito Tipitapa
201 | Laquisa | km 83 Carretera León
202 | Las Limas | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
203 | LABSA UNA | Carretera Norte, Managua
204 | Labnicsa | Rotonda Rubén Darío 100 m al Sur 50 m al Oeste
205 | Laboratorio Clinico San Angel | Esquina de Los Bancos 50 m Sur, Chinandega
206 | Luis Alberto Chavez | Lomas de Tiscapa, antiguo Hospital Militar
207 | Luis Alberto Balladarez | Beneficio Las Segovias, Semáforos Hotel Frontera 800 m Oeste, 125 vrs Sur, 25 vrs Oeste, Ocotal, Nueva Segovia
208 | Marbel Gutierrez Martinez | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
209 | Margumar | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
210 | Mayacero de Nicaragua S,A | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo.
211 | María Sánchez | km 44,5 Carretera Vieja a León, empalme El Transito, 5 km sur. Puente Apompoa, 500 m s M/D.
212 | Medisut, S.A. | Zona Franca Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
213 | Matadero Central, S.A. | km 130 Carretera Managua a Juigalpa
214 | Matadero Cacique | km 15,5 Carretera Nueva a León 800 m Norte Ciudad Sandino, Nicaragua
215 | Mangosa | Comunidad de El Jicaral, León
216 | Meedsa | km 95 Carretera León-Chinandega
217 | Metro Garment Nicaragua, S.A | No Aplica (N/A)
218 | MJ ApparelL, S.A. | km 5 Carretera Norte, semáforos de la Parmalat 800 m norte, 200 m este. Zona Franca Portezuelo
| Molinos de Nicaragua S.A. | km 15,2 Carretera Masaya
219 | Montacargas y Accesorios de Nicaragua, S.A. | Puente El Edén, 250 m al Norte
220 | Mundo de Frutas | km 104,8 Carretera Panamericana Sur, Rivas.
221 | My Fathers Cigars | Gasolinera UNO norte, 500 m al norte
222 | Ministerio de Transporte e Infraestructura | Frente Al Estadio de Béisbol Denis Martinez
223 | Mudanzas Mundiales S.A. | Bo. Altagracia, Frente al costado Norte Restaurante El Eskimo, edificio de una planta color blanco, portones negros, Managua
224 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El taburete | km 116 Carretera Sebaco-Matagalpa
225 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El Galpón | km 122 Carretera Sebaco-Matagalpa
226 | Navinic | Ingenio Montelimar
227 | Nestle de Nicaragua, S.A. | Costado oeste Hospital Bertha Calderón
228 | Nestle Los Santos | Calle José Vallarino, La Villa de Los Santos, Panamá
229 | Next Nivel S,A | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 3738
230 | Nica Manos, S.A. | km 68,7 Carretera León, M.D.
231 | Nicabanana | El Realejo - Chinandega
| Nica Beef Packers S.A. | km 182 Carretera Panamericana Norte, Condega, Estelí.
232 | Nicamex, S.A. | Gasolinera Uno Plaza El Sol 100 m sur, 150 m oeste. Casa # 113 contiguo a SEVASA Los Robles
233 | Nicaragua American Cigars S.A. | Rotonda el CEPAD 100 m este, 25 m sur
234 | Nicaragua Sugar State Limited | km 14 Carretera Nueva a León
235 | Nicasolum | Carretera Norte, Portezuelo 400 m sur, 50 m oeste
236 | Nicastarch Agro | km 275,8 Carretera a Nueva Guinea
237 | Nicoz Resources S,A | Planes de Altamira de la Embajada de Taiwan 500 m Arriba. Edificio Mina, Managua
238 | Novaterra | km 42 Carretera Panamericana Norte
239 | Nova Honduras Zona Libre S.A. | Valle de San Lorenzo
240 | Nuevo Carnic, S.A. | km 10,5 Carretera Norte, 800 m al norte
241 | Oil Test Internacional de Nicaragua, S.A. | Reparto San Juan, casa #190, Gimnasio Hercules 200 m Sur, 200 m arriba, 50 m al Sur.
242 | Opportunity International Nicaragua | km 48 Carretera a Nandaime, Granada
243 | Orgoma-Nicaragua | Cuerpo de Bomberos 175 m oeste, Managua
244 | ORTYCAST | Estelí
245 | Optima Industrial | Semaforos Delicias del Volga, 200 m Norte, 200 m Oeste
246 | Panzyma Laboratories, S.A. | km 23,5 Carretera Sur, El Crucero.
247 | Parmalat Centroamerica, S.A. | km 4,5 Carretera Norte
248 | Pacific Seafoods de Nicaragua S,A. | Bolonia, Esquina Norte de Canal 2, 50 m Este, Managua
249 | Peninsula Maritime Corp., S.A. | Miramar Punta La Flor
250 | Peralta Coffee | Ocotal, Nueva Segovia - km 233 (Ocotal - Jalapa)
251 | Petrogas | Semáforos de El Mayoreo 500 m al sur, contiguo a Cooperativa 2 de Agosto
252 | Pinula, S.A. | km 121 Carretera León-Chinandega
253 | Polaris Energy Nicaragua, S.A. | km 114 Carretera León-Malpaisillo
254 | Precon Nicaragua, S.A. | km 17,5 Carretera Nueva a León
255 | Premet | Semáforos de Plaza El Sol 180 m sur, N° 167.
256 | PRODECON S.A.
257 | Productos del Aire Nicaragua, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
258 | Productos Frescos del Mar San Carlos | De La Aldea Santa Elena Choluteca, Honduras, km 2 Carretera hacia Balneario Cedeño
259 | Protena, S.A. | km 26,5 Carretera Panamericana Norte
260 | Provesa | No Aplica (N/A)
261 | Provisave/Prog. de Gestión de la Calidad y Validación de Métodos | MAGFOR
262 | Proyeco de Saneamiento del Lago de la Ciudad de Managua | Ptas - Managua - 2da Etapa
263 | Proyectos y Automatización PYASA | Plaza Maranhao Local No. 7
264 | Productos El Sol S.A | De Los semáforos del Hospital La Mascota 250 vrs arriba
265 | Pacific Seafoods de Nicaragua S,A | Corn Island, Nicaragua
266 | Productores de Mariscos de Nicaragua S,A | Puerto Cabezas, Nicaragua
267 | Procesadora de Huevo S.A | Del puesto de buses (terminal) Masatepe 800 m Sur
268 | Puros de Estelí Nicaragua S,A | Estelí costado Norte de la Universidad Farem
269 | Puma Energy Bahamas S,A. | Base cuesta del plomo, Refinería, Managua
270 | PLEICSA | km 13,5 Carretera Sur, de la Iglesia Monte Tabor 500 m Sur, Entrada a la muela
271 | Rainbow Apparel Trading S,A | De donde fue La Kativo, 500 m Sur
272 | Ramón Duriez González | Banpro 150 m norte,50 m este
273 | Ramón Nicoya | Donde fue la Policía, 100 m este, 100 m norte
274 | Rocedes, S.A. | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
275 | Roger Moreno | No Aplica (N/A)
276 | Roo Hsing Co. Nicaragua, S.A. | Entrada a la Subasta, 800 m norte
277 | Royal Shrimp, S.A. | Managua
278 | RETECSA | Colonial Los Robles, Plaza El Sol 150 m al sur
279 | R-PAC Nicaragua S,A. | km 47,5 Carretera Tipitapa-Masaya, Zona Franca Astro Nicaragua, Nave 22C
280 | Rexcielo, S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 15
281 | Sae Technotex S.A. | km 48,5 carretera Masaya-Tipitapa, Nicaragua
282 | Sahlman Seafoods of Nicaragua S.A | Valle de Esquipulas, de las cuatro esquinas de las Enrramadas 150 m Oeste
283 | Sacos de Nicaragua, S.A. | km 14 Carretera Nueva a León.
284 | Salud Digna para Todos S,A | Pista La Sabana Frente a Supermercados La Colonia a un costado del bar La Barra
285 | SAMSA Nicaragua, S. A., | San Marcos Carazo, Colonia Che Guevara Casa N° 43
286 | Salinera de Nicaragua S,A | De Alke Carretera a Masaya 100 m abajo, 100 Sur, 50 m abajo, contiguo a La Embajada de Chile, Los Robles
| SCMI Construction INC | Del Empalme Piedras Blancas, 5 km al Oeste Carretera a Puerto Sandino, junto a subestación Enatrel, Naragote-Nicaragua
287 | Seratex Nicaragua. S.A | Managua
288 | SAE A TECHNOTEX S,A | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
289 | Servicios Técnicos de Básculas | No Aplica (N/A)
290 | Servibasculas Nicaragua S.A | km. 4,4 Carretera Norte, frente donde fue el grupo Q, sobre la calle marginal.
291 | Servilab Nicaragua | Casa Pellas Acahualinca 2 c arriba 1c Sur
292 | Seijiro Yazawa Iwai Nicaragua S,A | Ofiplaza El Retiro, Edificio 8, Suite 812, Rotonda del Periodista 150 m Sur
293 | Simplementemadera | km 12,5 Carreterra Nueva Leon
294 | Sovereign Logistics | Edificio Torres Zamora oficina 7
295 | Suministros Químicos Industriales, S.A.(SUQUISA) | Carretera norte, Semáforos Antigua PEPSI, 200 m norte, 200 m este
296 | SPRL S,A | Lomas del Valle N°13 B
297 | Servibasculas de Nicaragua S,A | km 10 Carretera Norte, Residencial Casa Real, Calle #2 Casa #17
298 | Ganadería Integral Nicaragua. S.A | km 34,5 Carretera Vieja a León, 1 200 m Sur, Municipio Villa El Carmen, Managua
299 | Simplemente Madera Millworks S.A. | km 12,5 Carretera Nueva León, Entrada a Xiloa 300 m Hacia La Laguna
300 | Sol Orgánica S,A | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
301 | Tabacos Cubanica, S.A. | Estelí, km 147 Carretera Panamericana Norte, Frente Operaciones Policía Nacional
302 | Tabacos del Sol | Enitel, 100 m oeste, 200 m norte, Barrio 20 de Septiembre, Condega
303 | Tabacalera Tavicusa S,A. | Surtidora El Oriental 50 m Este, Estelí
304 | Tecniprocesos de Nicaragua, S.A. | Managua
305 | Tecnodiagnóstica, S.A. | Hospital Militar 100 m oeste, 100 m sur
306 | Tecshoes Latinoamérica | km 47,5 Carretera Tipitapa-Masaya.
307 | Terraexport S.A. (Planta Matagalpa) | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí
308 | Terraexport S.A. (Planta Nueva Guinea) | Dirección km 283 Salida a colonia Rio Plata
309 | Transportes Tical, S.A. | km 8 Carretera Norte
310 | Tipitapa Power Company | km 19 Carretera vieja a Tipitapa
311 | Transimport, S.A. | Managua
312 | Tropicana Fruit Farms Inc. | Complejo Buenos Aires, frente a Ministerio de Defensa, Mercado Oriental. Managua, Nicaragua.
313 | Tabacalera Perdomo S.A | Estelí
314 | Tabacos Valle de Jalapa S,A | Centro Sor María Romero 200 m Oeste, Estelí
315 | Tabacalera Oliva de Estelí S,A. | De La Rotonda El Cepad 200 m Norte, 50 m Este, Barrio Dios Proveera de Estelí
316 | Tabacos Asociados de Nicaragua S,A. | De La Rotonda El Cepad 100 m Este, Estelí
317 | Texnica Internacional S.A. | km 5,5 Carretera Norte, Puente desnivel 400 m al Lago Frente a pinturas Sur.
318 | Tabacalera A.J Fernandez Cigars de Nicaragua S.A | De estación de servicio UNO salida Norte, 800 m Norte, Carretera Miraflor-Estelí
319 | Tabacalera Cubana Nicaragüense S,A. | Monumento del centenario 500 m Este, Frente a Inversiones Karibe
320 | Tubal S,A. | Nagarote
321 | Universal Leaf Nicaragua, S.A. | Estelí, De Comercial Erwin 200 m Sur, 50 m Oeste
322 | Universidad Nacional de Ingeniería | Universidad Nacional de Ingeniería. Avenida Universitaria, frente a Escuela Nacional de la Danza. Managua Nicaragua.
323 | UNO | Carreterra Refinería
324 | UNAN Managua | De Enel Central 2,5 km al Sur. Villa Fontana
325 | UCCEI R.L | km 119,7 Carretera a Sébaco-Matagalpa
326 | Universal Design Nicaragua S,A | Tipitapa, complejo Astro Nicaragua módulo 8.
327 | Vegyfrut | km 19,9 Carretera a Masaya
| Vestas de Nicaragua S.A. | km 114,5 Carretera Sur 2 km al Oeste camino viejo a San Juan
328 | Villa Coffe | km 122 Carretera Sebaco-Matagalpa
329 | WeAreInk S,A | km 8 Carretera Norte, 500 m Sur,Parque Industrial El Transito, Bodega 16B
330 | William Jose Salmeron Quiroz | Bo. Altagracia, Semaforos Racachaca 50 m Oeste, 50 m Sur
331 | Yazaki de Nicaragua, S.A. | km 90,5 Carretera Managua - León
332 | Yazaki El Salvador, S,A. | Santa Ana, El Salvador
333 | Zeas Apicola y Cia. LTDA. | Gasolinera Uno, 100 m Oeste, 50 m Sur