## General
Hoja de cálculo | Detalles |  | Certificado Balanza | Detalles |  | Condiciones ambientales | Detalles | Cliente | Detalles
Código | NI-R02-MCIT-B-01 |  | Identificación del certificado | NI-MC-B-XXX-2020 |  | Lugar de calibración | in situ | Solicitante | San Lotano Cigars S.A.
Versión | 3 |  | Código de servicio | NI-CS-075-17 |  | Higrotermometro código | NI-MCPPT-06 | Dirección del solicitante | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
Fecha de revisión | 2019-11-11 |  | Fecha de calibración | 2021-01-01 |  | Higrotermometro marca | Extech | Lugar de calibración | Nicaragua, Managua, Bello Horizonte VI Etapa, Casa #135.
Fecha de validación | 2019-11-11 |  | Código de identificación | 002456635 |  | Temperatura ambiental inicial, °C | 21.1 | Ambiente de calibracion | Una oficina o un laboratorio cerrados con ventanas
Fecha de aprobación |  |  | Objeto de calibración | Balanza Digital |  | Temperatura ambiental final, °C | 21.5
Aprobada por |  |  | Fabricante / Marca | gtergd |  | Promedio temperaturas, °C | 21.3
Director técnico | Ing. Fredman A. Méndez M. |  | Modelo | 346asd |  | Exactitud med. temp. ambiental ± 0C | 0.42
Director calidad | Ing. Fredman A. Méndez M. |  | Serie | 54654asd |  | Resolución temperatura higrotm. 0C | 0.1
|  |  | Tipo de escala |  |  | Humedad relativa inicial, % | 49.1
| Fórmulas de búsqueda |  | Rango de medida 1 | 0 g a 100 g |  | Humedad relativa final, % | 49.6
|  |  | Rango de medida 2 | - |  | Promedio humedad relativa, % | 49.35
| Celdas fuente listas despl. |  | Resolución 1 | 0,01 g |  | Exactitud medición HR ± % | 1.3
|  |  | Resolución 2 | - |  | Resolución higrotermometro HR % | 0.1
| Resultados de cálculos |  | Incertidumbre fabricante 1 ± |  |  | Presión barométrica inicial, hPa | 1001
|  |  | Incertidumbre fabricante 2 ± |  |  | Presión barométrica final, hPa | 1001
| Celda condicional |  | Clase exactitud | ¦¦ |  | Promedio presión barométrica, hPa | 1001
[6 empty] | Exactitud medición PB ± | 10
Control ambiental funcionamiento normal patrones (R111-1)
Clase | Dt por hora ±oC |  |  |  |  | Dt=tinicio.cal-tfin.cal [oC] | DRH [%]
E1 | 0.3 |  |  |  | F1
E2 | 0.7 |  |  |  | F2
F1 | 1.5 |  |  |  | M1
F2 | 2
M1 | 3 |  |  |  |  | Variación de Dt o DRH durante calibración excede recomendada.
Clase | DRHx4h ±%
E1 | 5
E2 | 10 | ¬ | Condiciones termales y de humedad relativa durante calibración (R111-1-e04, C1)
F1 | 15 |  | (valores típicos recomendados para obtener resultados exitosos)
F2 | 15
M1 | -
Balanza Analógica
Balanza Mecánica
Balanza Digital
Balanza Analítica
Balanza de Humedad
Balanza Colgante
Tolva
Intervalo único
Multi-intervalo
¦
¦¦
¦¦¦
¦¦¦¦
No aplica
lab. Metrocal
in situ
Una oficina o un laboratorio cerrados con ventanas
Lugares sin ventanas en el centro de un edificio
Talleres abiertos, salas de fábricas
Sí
No
No aplica
Formato condicional
OR(ISERROR(MATCH(G22,Calibración!$BW$5:$BW$54,0)),H22<C24)=FALSE
OR(ISERROR(MATCH(G23,Calibración!$BW$5:$BW$54,0)),H23<C25)=FALSE
OR(ISERROR(MATCH(G24,Calibración!$BW$5:$BW$54,0)),H24<C26)=FALSE

## Calibración
|  |  |  | Selección de rangos calibración |  | Introducir aquí |  |  |  | Composición puntos | [84 empty] | CELL("value",THIS_CELL)=0
Max, max´ |  | Celda condicional ® |  | Escala | Min | Max | min´ | max´ | [78 empty] | Declaración de los patrones utilizados en la calibración |  |  |  | 0 |  |  |  | OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(ROW(),COLUMN())),-1,0)
|  |  |  | Introduzca rangos | 0 | 520 |  |  |  | Peso total [g]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todo está en [g] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Punto recomendado para la prueba de repetibilidad | [8 empty] | 1 | Punto 1 | mN1 | mc1 | u(δmc1) | u(δmD1) | u(δmB1) | u(δmconv1) | Punto 2 | mN2 | mc2 | u(δmc2) | u(δmD2) | u(δmB2) | u(δmconv2) | Punto 3 | mN3 | mc3 | u(δmc3) | u(δmD3) | u(δmB3) | u(δmconv3) | Punto 4 | mN4 | mc4 | u(δmc4) | u(δmD4) | u(δmB4) | u(δmconv4) | Punto 5 | mN5 | mc5 | u(δmc5) | u(δmD5) | u(δmB5) | u(δmconv5) | Punto 6 | mN6 | mc6 | u(δmc6) | u(δmD6) | u(δmB6) | u(δmconv6) | Punto 7 | mN7 | mc7 | u(δmc7) | u(δmD7) | u(δmB7) | u(δmconv7) | Punto 8 | mN8 | mc8 | u(δmc8) | u(δmD8) | u(δmB8) | u(δmconv8) | Punto 9 | mN9 | mc9 | u(δmc9) | u(δmD9) | u(δmB9) | u(δmconv9) | Punto 10 | mN10 | mc10 | u(δmc10) | u(δmD10) | u(δmB10) | u(δmconv10) | # | Código | Descripción | Marca | Trazabilidad | Próxima calibración | Clase | Descripción | Clase | Marca | Código | Trazabilidad | Próx. Calibr. | # | Valores unicos patrones
0.5*Max ≤LT≤ Max |  |  |  | Cálculo de puntos calibración |  |  |  |  | 2 | [70 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | 1 | 0
| 0.55*Max= | 286 |  |  | Cantidad de puntos: |  |  |  | 3 | [70 empty] | 2 | 0 | [11 empty] | 0
| 0.55*(min´+(max´-min´))= | 0 |  | Punto # | 3 | 5 | 6 | Otra | 4 | [70 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Punto 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [70 empty] | 4 | 0 | [11 empty] | 0
Punto recomendado para la prueba de excentricidad |  |  |  | Punto 1 | 0 | 104 | 78 |  | 6 | [70 empty] | 5 | 0 | [11 empty] | 0
LT=Max/3 | LT=min´+(max´-min´)/3 |  |  | Punto 2 | 0 | 208 | 156 |  | 7 | [70 empty] | 6 | 0 | [11 empty] | 0
| Max/3= | 173.3333 |  | Punto 3 | 0 | 312 | 234 |  | 8 | [70 empty] | 7 | 0 | [11 empty] | 0
| min´+(max´-min´)/3= | 0 |  | Punto 4 | No aplica | 416 | 312 |  | 9 | [70 empty] | 8 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Punto 5 | No aplica | 520 | 390 |  | 10 | [70 empty] | 9 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Punto 6 | No aplica | No aplica | 520 |  | 11 | [70 empty] | 10 | 0 | [11 empty] | 0
Unidad | g |  |  | Punto 7 | No aplica | No aplica | No aplica |  | 12 | [70 empty] | 11 | 0 | [11 empty] | 0
Resolución dT | 0.1 |  |  | Punto 8 | No aplica | No aplica | No aplica |  | 13 | [70 empty] | 12 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Punto 9 | No aplica | No aplica | No aplica |  | 14 | [70 empty] | 13 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Punto 10 | No aplica | No aplica | No aplica |  | 15 | [70 empty] | 14 | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 16 | [70 empty] | 15 | 0 | [11 empty] | 0
Prueba de linealidad | [8 empty] | 17 | [70 empty] | 16 | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 18 | [70 empty] | 17 | 0 | [11 empty] | 0
Punto # | Masa conv. patrón mc.j | Indicación IL | Indicación sin carga I0 | Corregida Ij=IL-I0 | Error de indicación Ej=Ij-mc,i |  |  |  | 19 | [70 empty] | 18 | 0 | [11 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | [70 empty] | 19 | 0 | [11 empty] | 0
1 | 0 | [7 empty] | 21 | [70 empty] | 20 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 0 | [7 empty] | 22 | [70 empty] | 21 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 0 | [7 empty] | 23 | [70 empty] | 22 | 0 | [11 empty] | 0
4 | 0 | [7 empty] | 24 | [70 empty] | 23 | 0 | [11 empty] | 0
5 | 0 | [7 empty] | 25 | [70 empty] | 24 | 0 | [11 empty] | 0
6 | 0 | [7 empty] | 26 | [70 empty] | 25 | 0 | [11 empty] | 0
7 | 0 | [7 empty] | 27 | [70 empty] | 26 | 0 | [11 empty] | 0
8 | 0 | [7 empty] | 28 | [70 empty] | 27 | 0 | [11 empty] | 0
9 | 0 | [7 empty] | 29 | [70 empty] | 28 | 0 | [11 empty] | 0
10 | 0 | [7 empty] | 30 | [70 empty] | 29 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | u(EL) |  |  |  |  | 31 | [70 empty] | 30 | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 32 | [70 empty] | 31 | 0 | [11 empty] | 0
| Punto: | [7 empty] | 33 | [70 empty] | 32 | 0 | [11 empty] | 0
Prueba de repetibilidad | 1 | [7 empty] | 34 | [70 empty] | 33 | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 35 | [70 empty] | 34 | 0 | [11 empty] | 0
Carga LT: | 0 | Punto # | Indicación IL | Indicación sin carga I0 | Corregida Ij=IL-I0 | Nota: si la masa de pesada es de > de 100 kg, se hacen tres mediciones de repetibilidad. (SIM) |  |  | 36 | [70 empty] | 35 | 0 | [11 empty] | 0
Unidad de medición | g | 1 | [6 empty] | 37 | [70 empty] | 36 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 2 | [6 empty] | 38 | [70 empty] | 37 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 3 | [6 empty] | 39 | [70 empty] | 38 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 4 | [6 empty] | 40 | [70 empty] | 39 | 0 | [11 empty] | 0
|  | 5 | [6 empty] | 41 | [70 empty] | 40 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Incert. repetibilidad u(dIrep) |  |  |  |  | 42 | [70 empty] | 41 | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 43 | [70 empty] | 42 | 0 | [11 empty] | 0
| Punto: | [7 empty] | 44 | [70 empty] | 43 | 0 | [11 empty] | 0
Prueba de excentricidad | 3 | [7 empty] | 45 | [70 empty] | 44 | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 46 | [70 empty] | 45 | 0 | [11 empty] | 0
Carga LT: | 0 | Punto # | Indicación IL | Indicación sin carga I0 | Corregida Ii=IL-I0 | Desviación de centro DIecc,i=Ii-I1 |  |  | 47 | [70 empty] | 46 | 0 | [11 empty] | 0
Unidad de medición | g | centro 1 | [6 empty] | 48 | [70 empty] | 47 | 0 | [11 empty] | 0
Desviacion max ¦DIecc,i¦max | 0 | izq. inf. 2 | [6 empty] | 49 | [70 empty] | 48 | 0 | [11 empty] | 0
2LeccÖ3 = | 0 | izq. sup. 3 | [6 empty] | 50 | [70 empty] | 49 | 0 | [11 empty] | 0
Incert. excentr. u(dIecc) |  | der. sup 4 | [77 empty] | 50 | 0 | [11 empty] | 0
|  | der. inf. 5 | [77 empty] | 51 | 0
|  |  |  | u(EL) | [75 empty] | 52 | 0
[80 empty] | 53 | 0
[80 empty] | 54 | 0
[80 empty] | 55 | 0
[80 empty] | 56 | 0
[80 empty] | 57 | 0
[80 empty] | 58 | 0
[80 empty] | 59 | 0
[80 empty] | 60 | 0
[80 empty] | 61 | 0
[80 empty] | 62 | 0
[80 empty] | 63 | 0
[80 empty] | 64 | 0
[80 empty] | 65 | 0
[80 empty] | 66 | 0
[80 empty] | 67 | 0
[80 empty] | 68 | 0
[80 empty] | 69 | 0
[80 empty] | 70 | 0
[80 empty] | 71 | 0
[80 empty] | 72 | 0
[80 empty] | 73 | 0
[80 empty] | 74 | 0
[80 empty] | 75 | 0
[80 empty] | 76 | 0
[80 empty] | 77 | 0
[80 empty] | 78 | 0
[80 empty] | 79 | 0
[80 empty] | 80 | 0
[80 empty] | 81 | 0 | [13 empty] | g
[80 empty] | 82 | 0 | [13 empty] | kg
[80 empty] | 83 | 0 | [13 empty] | lb
[80 empty] | 84 | 0
[80 empty] | 85 | 0 | [13 empty] | Sí
[80 empty] | 86 | 0 | [13 empty] | No
[80 empty] | 87 | 0
[80 empty] | 88 | 0 | [13 empty] | Formatos condicionales calculo puntos
[80 empty] | 89 | 0 | [13 empty] | verde - repetibilidad:
[80 empty] | 90 | 0 | [13 empty] | columna G | IF(AND($J$3<>0,$J$3-$I$3<0.15*$H$3),ABS(G8-$H$3*0.55)=MIN(ABS($G$8:$G$10-$H$3*0.55)),)
[80 empty] | 91 | 0 | [13 empty] | columna H | IF($H$3<>0,IF($J$3<>0,ABS(H8-$J$3*0.55)=MIN(ABS($H$8:$H$12-$J$3*0.55)),ABS(H8-$H$3*0.55)=MIN(ABS($H$8:$H$12-$H$3*0.55))),)
[80 empty] | 92 | 0 | [13 empty] | columna I | IF($H$3<>0,IF($J$3<>0,ABS(I8-$J$3*0.55)=MIN(ABS($I$8:$I$13-$J$3*0.55)),ABS(I8-$H$3*0.55)=MIN(ABS($I$8:$I$13-$H$3*0.55))),)
[80 empty] | 93 | 0 | [13 empty] | columna J | IF($J$3<>0,ABS(J8-$J$3*0.55)=MIN(ABS($J$8:$J$13-$J$3*0.55)),IF($H$3<>0,ABS(J8-$H$3*0.55)=MIN(ABS($J$8:$J$13-$H$3*0.55)),))
[80 empty] | 94 | 0 | [13 empty] | calabaza - excentricidad
[80 empty] | 95 | 0 | [13 empty] | columna G | IF(AND($J$3<>0,$J$3-$I$3<0.15*$H$3),ABS(G8-$H$3/3)=MIN(ABS($G$8:$G$11-$H$3/3)),0)
[80 empty] | 96 | 0 | [13 empty] | columna H | IF($H$3<>0,IF($J$3=0,ABS(H8-$H$3/3)=MIN(ABS($H$8:$H$12-$H$3/3)),ABS(H8-($I$3+($J$3-$I$3)/3))=MIN(ABS($H$8:$H$12-($I$3+($J$3-$I$3)/3)))),)
[80 empty] | 97 | 0 | [13 empty] | columna I | IF($H$3<>0,IF($J$3=0,ABS(I8-$H$3/3)=MIN(ABS($I$8:$I$13-$H$3/3)),ABS(I8-($I$3+($J$3-$I$3)/3))=MIN(ABS($I$8:$I$13-($I$3+($J$3-$I$3)/3)))),)
[80 empty] | 98 | 0 | [13 empty] | columna J | IF($H$3<>0,IF($J$3=0,ABS(J8-$H$3/3)=MIN(ABS($J$8:$J$13-$H$3/3)),ABS(J8-($I$3+($J$3-$I$3)/3))=MIN(ABS($J$8:$J$13-($I$3+($J$3-$I$3)/3)))),)
[80 empty] | 99 | 0 | [14 empty] | © https://www.extendoffice.com/documents/excel/4095-excel-highlight-closest-value.html
[80 empty] | 100 | 0 | [13 empty] | No aplica
[80 empty] | 101 | 0 | [13 empty] | 1
[80 empty] | 102 | 0 | [13 empty] | 2
[80 empty] | 103 | 0 | [13 empty] | 3
[80 empty] | 104 | 0 | [13 empty] | 4
[80 empty] | 105 | 0 | [13 empty] | 5
[80 empty] | 106 | 0 | [13 empty] | 6
[80 empty] | 107 | 0 | [13 empty] | 7
[80 empty] | 108 | 0 | [13 empty] | 8
[80 empty] | 109 | 0 | [13 empty] | 9
[80 empty] | 110 | 0 | [13 empty] | 10
[80 empty] | 111 | 0
[80 empty] | 112 | 0 | [13 empty] | Validación hasta división de escala de balanza más fina
[80 empty] | 113 | 0 | [13 empty] | EXACT(E23,ROUND(E23,decimales))
[80 empty] | 114 | 0 | [13 empty] | La resolución de una indicación no puede ser mayor que la división de escala del istrumento de pesaje.
[80 empty] | 115 | 0
[80 empty] | 116 | 0 | [13 empty] | PatronsList
[80 empty] | 117 | 0 | [13 empty] | tblCompPuntosCal[mN1 '[g']],tblCompPuntosCal[mN2],tblCompPuntosCal[mN3 '[g']],tblCompPuntosCal[mN4 '[g']],tblCompPuntosCal[mN5 '[g']],tblCompPuntosCal[mN6 '[g']],tblCompPuntosCal[mN7 '[g']],tblCompPuntosCal[mN8],tblCompPuntosCal[mN9],tblCompPuntosCal[mN10]
[80 empty] | 118 | 0
[80 empty] | 119 | 0
[80 empty] | 120 | 0
[80 empty] | 121 | 0
[80 empty] | 122 | 0
[80 empty] | 123 | 0
[80 empty] | 124 | 0
[80 empty] | 125 | 0
[80 empty] | 126 | 0
[80 empty] | 127 | 0
[80 empty] | 128 | 0
[80 empty] | 129 | 0
[80 empty] | 130 | 0
[80 empty] | 131 | 0
[80 empty] | 132 | 0
[80 empty] | 133 | 0
[80 empty] | 134 | 0
[80 empty] | 135 | 0
[80 empty] | 136 | 0
[80 empty] | 137 | 0
[80 empty] | 138 | 0
[80 empty] | 139 | 0
[80 empty] | 140 | 0
[80 empty] | 141 | 0
[80 empty] | 142 | 0
[80 empty] | 143 | 0
[80 empty] | 144 | 0
[80 empty] | 145 | 0
[80 empty] | 146 | 0
[80 empty] | 147 | 0
[80 empty] | 148 | 0
[80 empty] | 149 | 0
[80 empty] | 150 | 0
[80 empty] | 151 | 0
[80 empty] | 152 | 0
[80 empty] | 153 | 0
[80 empty] | 154 | 0
[80 empty] | 155 | 0
[80 empty] | 156 | 0
[80 empty] | 157 | 0
[80 empty] | 158 | 0
[80 empty] | 159 | 0
[80 empty] | 160 | 0
[80 empty] | 161 | 0
[80 empty] | 162 | 0
[80 empty] | 163 | 0
[80 empty] | 164 | 0
[80 empty] | 165 | 0
[80 empty] | 166 | 0
[80 empty] | 167 | 0
[80 empty] | 168 | 0
[80 empty] | 169 | 0
[80 empty] | 170 | 0
[80 empty] | 171 | 0
[80 empty] | 172 | 0
[80 empty] | 173 | 0
[80 empty] | 174 | 0
[80 empty] | 175 | 0
[80 empty] | 176 | 0
[80 empty] | 177 | 0
[80 empty] | 178 | 0
[80 empty] | 179 | 0
[80 empty] | 180 | 0
[80 empty] | 181 | 0
[80 empty] | 182 | 0
[80 empty] | 183 | 0
[80 empty] | 184 | 0
[80 empty] | 185 | 0
[80 empty] | 186 | 0
[80 empty] | 187 | 0
[80 empty] | 188 | 0
[80 empty] | 189 | 0
[80 empty] | 190 | 0
[80 empty] | 191 | 0
[80 empty] | 192 | 0
[80 empty] | 193 | 0
[80 empty] | 194 | 0
[80 empty] | 195 | 0
[80 empty] | 196 | 0
[80 empty] | 197 | 0
[80 empty] | 198 | 0
[80 empty] | 199 | 0
[80 empty] | 200 | 0
[80 empty] | 201 | 0
[80 empty] | 202 | 0
[80 empty] | 203 | 0
[80 empty] | 204 | 0
[80 empty] | 205 | 0
[80 empty] | 206 | 0
[80 empty] | 207 | 0
[80 empty] | 208 | 0
[80 empty] | 209 | 0
[80 empty] | 210 | 0
[80 empty] | 211 | 0
[80 empty] | 212 | 0
[80 empty] | 213 | 0
[80 empty] | 214 | 0
[80 empty] | 215 | 0
[80 empty] | 216 | 0
[80 empty] | 217 | 0
[80 empty] | 218 | 0
[80 empty] | 219 | 0
[80 empty] | 220 | 0
[80 empty] | 221 | 0
[80 empty] | 222 | 0
[80 empty] | 223 | 0
[80 empty] | 224 | 0
[80 empty] | 225 | 0
[80 empty] | 226 | 0
[80 empty] | 227 | 0
[80 empty] | 228 | 0
[80 empty] | 229 | 0
[80 empty] | 230 | 0
[80 empty] | 231 | 0
[80 empty] | 232 | 0
[80 empty] | 233 | 0
[80 empty] | 234 | 0
[80 empty] | 235 | 0
[80 empty] | 236 | 0
[80 empty] | 237 | 0
[80 empty] | 238 | 0
[80 empty] | 239 | 0
[80 empty] | 240 | 0
[80 empty] | 241 | 0
[80 empty] | 242 | 0
[80 empty] | 243 | 0
[80 empty] | 244 | 0
[80 empty] | 245 | 0
[80 empty] | 246 | 0
[80 empty] | 247 | 0
[80 empty] | 248 | 0
[80 empty] | 249 | 0
[80 empty] | 250 | 0
[80 empty] | 251 | 0
[80 empty] | 252 | 0
[80 empty] | 253 | 0
[80 empty] | 254 | 0
[80 empty] | 255 | 0
[80 empty] | 256 | 0
[80 empty] | 257 | 0
[80 empty] | 258 | 0
[80 empty] | 259 | 0
[80 empty] | 260 | 0
[80 empty] | 261 | 0
[80 empty] | 262 | 0
[80 empty] | 263 | 0
[80 empty] | 264 | 0
[80 empty] | 265 | 0
[80 empty] | 266 | 0
[80 empty] | 267 | 0
[80 empty] | 268 | 0
[80 empty] | 269 | 0
[80 empty] | 270 | 0
[80 empty] | 271 | 0
[80 empty] | 272 | 0
[80 empty] | 273 | 0
[80 empty] | 274 | 0
[80 empty] | 275 | 0
[80 empty] | 276 | 0
[80 empty] | 277 | 0
[80 empty] | 278 | 0
[80 empty] | 279 | 0
[80 empty] | 280 | 0
[80 empty] | 281 | 0
[80 empty] | 282 | 0
[80 empty] | 283 | 0
[80 empty] | 284 | 0
[80 empty] | 285 | 0
[80 empty] | 286 | 0
[80 empty] | 287 | 0
[80 empty] | 288 | 0
[80 empty] | 289 | 0
[80 empty] | 290 | 0
[80 empty] | 291 | 0
[80 empty] | 292 | 0
[80 empty] | 293 | 0
[80 empty] | 294 | 0
[80 empty] | 295 | 0
[80 empty] | 296 | 0
[80 empty] | 297 | 0
[80 empty] | 298 | 0
[80 empty] | 299 | 0
[80 empty] | 300 | 0
[80 empty] | 301 | 0
[80 empty] | 302 | 0
[80 empty] | 303 | 0
[80 empty] | 304 | 0
[80 empty] | 305 | 0
[80 empty] | 306 | 0
[80 empty] | 307 | 0
[80 empty] | 308 | 0
[80 empty] | 309 | 0
[80 empty] | 310 | 0
[80 empty] | 311 | 0
[80 empty] | 312 | 0
[80 empty] | 313 | 0
[80 empty] | 314 | 0
[80 empty] | 315 | 0
[80 empty] | 316 | 0
[80 empty] | 317 | 0
[80 empty] | 318 | 0
[80 empty] | 319 | 0
[80 empty] | 320 | 0
[80 empty] | 321 | 0
[80 empty] | 322 | 0
[80 empty] | 323 | 0
[80 empty] | 324 | 0
[80 empty] | 325 | 0
[80 empty] | 326 | 0
[80 empty] | 327 | 0
[80 empty] | 328 | 0
[80 empty] | 329 | 0
[80 empty] | 330 | 0
[80 empty] | 331 | 0
[80 empty] | 332 | 0
[80 empty] | 333 | 0
[80 empty] | 334 | 0
[80 empty] | 335 | 0
[80 empty] | 336 | 0
[80 empty] | 337 | 0
[80 empty] | 338 | 0
[80 empty] | 339 | 0
[80 empty] | 340 | 0
[80 empty] | 341 | 0
[80 empty] | 342 | 0
[80 empty] | 343 | 0
[80 empty] | 344 | 0
[80 empty] | 345 | 0
[80 empty] | 346 | 0
[80 empty] | 347 | 0
[80 empty] | 348 | 0
[80 empty] | 349 | 0
[80 empty] | 350 | 0
[80 empty] | 351 | 0
[80 empty] | 352 | 0
[80 empty] | 353 | 0
[80 empty] | 354 | 0
[80 empty] | 355 | 0
[80 empty] | 356 | 0
[80 empty] | 357 | 0
[80 empty] | 358 | 0
[80 empty] | 359 | 0
[80 empty] | 360 | 0
[80 empty] | 361 | 0
[80 empty] | 362 | 0
[80 empty] | 363 | 0
[80 empty] | 364 | 0
[80 empty] | 365 | 0
[80 empty] | 366 | 0
[80 empty] | 367 | 0
[80 empty] | 368 | 0
[80 empty] | 369 | 0
[80 empty] | 370 | 0
[80 empty] | 371 | 0
[80 empty] | 372 | 0
[80 empty] | 373 | 0
[80 empty] | 374 | 0
[80 empty] | 375 | 0
[80 empty] | 376 | 0
[80 empty] | 377 | 0
[80 empty] | 378 | 0
[80 empty] | 379 | 0
[80 empty] | 380 | 0
[80 empty] | 381 | 0
[80 empty] | 382 | 0
[80 empty] | 383 | 0
[80 empty] | 384 | 0
[80 empty] | 385 | 0
[80 empty] | 386 | 0
[80 empty] | 387 | 0
[80 empty] | 388 | 0
[80 empty] | 389 | 0
[80 empty] | 390 | 0
[80 empty] | 391 | 0
[80 empty] | 392 | 0
[80 empty] | 393 | 0
[80 empty] | 394 | 0
[80 empty] | 395 | 0
[80 empty] | 396 | 0
[80 empty] | 397 | 0
[80 empty] | 398 | 0
[80 empty] | 399 | 0
[80 empty] | 400 | 0
[80 empty] | 401 | 0
[80 empty] | 402 | 0
[80 empty] | 403 | 0
[80 empty] | 404 | 0
[80 empty] | 405 | 0
[80 empty] | 406 | 0
[80 empty] | 407 | 0
[80 empty] | 408 | 0
[80 empty] | 409 | 0
[80 empty] | 410 | 0
[80 empty] | 411 | 0
[80 empty] | 412 | 0
[80 empty] | 413 | 0
[80 empty] | 414 | 0
[80 empty] | 415 | 0
[80 empty] | 416 | 0
[80 empty] | 417 | 0
[80 empty] | 418 | 0
[80 empty] | 419 | 0
[80 empty] | 420 | 0
[80 empty] | 421 | 0
[80 empty] | 422 | 0
[80 empty] | 423 | 0
[80 empty] | 424 | 0
[80 empty] | 425 | 0
[80 empty] | 426 | 0
[80 empty] | 427 | 0
[80 empty] | 428 | 0
[80 empty] | 429 | 0
[80 empty] | 430 | 0
[80 empty] | 431 | 0
[80 empty] | 432 | 0
[80 empty] | 433 | 0
[80 empty] | 434 | 0
[80 empty] | 435 | 0
[80 empty] | 436 | 0
[80 empty] | 437 | 0
[80 empty] | 438 | 0
[80 empty] | 439 | 0
[80 empty] | 440 | 0
[80 empty] | 441 | 0
[80 empty] | 442 | 0
[80 empty] | 443 | 0
[80 empty] | 444 | 0
[80 empty] | 445 | 0
[80 empty] | 446 | 0
[80 empty] | 447 | 0
[80 empty] | 448 | 0
[80 empty] | 449 | 0
[80 empty] | 450 | 0
[80 empty] | 451 | 0
[80 empty] | 452 | 0
[80 empty] | 453 | 0
[80 empty] | 454 | 0
[80 empty] | 455 | 0
[80 empty] | 456 | 0
[80 empty] | 457 | 0
[80 empty] | 458 | 0
[80 empty] | 459 | 0
[80 empty] | 460 | 0
[80 empty] | 461 | 0
[80 empty] | 462 | 0
[80 empty] | 463 | 0
[80 empty] | 464 | 0
[80 empty] | 465 | 0
[80 empty] | 466 | 0
[80 empty] | 467 | 0
[80 empty] | 468 | 0
[80 empty] | 469 | 0
[80 empty] | 470 | 0
[80 empty] | 471 | 0
[80 empty] | 472 | 0
[80 empty] | 473 | 0
[80 empty] | 474 | 0
[80 empty] | 475 | 0
[80 empty] | 476 | 0
[80 empty] | 477 | 0
[80 empty] | 478 | 0
[80 empty] | 479 | 0
[80 empty] | 480 | 0
[80 empty] | 481 | 0
[80 empty] | 482 | 0
[80 empty] | 483 | 0
[80 empty] | 484 | 0
[80 empty] | 485 | 0
[80 empty] | 486 | 0
[80 empty] | 487 | 0
[80 empty] | 488 | 0
[80 empty] | 489 | 0
[80 empty] | 490 | 0
[80 empty] | 491 | 0
[80 empty] | 492 | 0
[80 empty] | 493 | 0
[80 empty] | 494 | 0
[80 empty] | 495 | 0
[80 empty] | 496 | 0
[80 empty] | 497 | 0
[80 empty] | 498 | 0
[80 empty] | 499 | 0
[80 empty] | 500 | 0

## +ONA_kg
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Código de servicio: | [5 empty] | NI-CS-075-17
Fecha de calibración: | [5 empty] | 2021-01-01
Fecha de emisión del certificado: | [5 empty] | 2024-07-24 14:27
Objeto de calibración: | [5 empty] | Balanza Digital
Fabricante/Marca: | [5 empty] | gtergd
Serie: | [5 empty] | 54654asd
Modelo: | [5 empty] | 346asd
Rango de medida: | [5 empty] | 0 g a 100 g
Resolución: | [5 empty] | 0,01 g
Código de identificación: | [5 empty] | 002456635
Solicitante: | [5 empty] | San Lotano Cigars S.A.
Dirección del solicitante: | [5 empty] | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
Lugar de calibración: | [5 empty] | Nicaragua, Managua, Bello Horizonte VI Etapa, Casa #135.
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
g |  | g |  | g |  | g |  | g |  | g
0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A) |  | 0.000000
0.000 | [9 empty] | 0.000000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Condiciones ambientales | [5 empty] | Presión atmosférica
Temperatura: ( |  | 21.3 | ± | 0.4 | ) °C | Presión: | ( | 1001 | ± | 10 | ) hPa
Hum R.: | ( | 49.4 | ± | 1.3 | ) % HR
Método de calibración
Las pruebas se realizaron con NI-MCIT-B-01 Instrucción para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente un 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Descripción de patrones utilizados
Descripción |  | Marca | Código |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próx. Calibr.
Higrotermómetro |  | Extech | NI-MCPPT-06 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471 |  |  |  | 2024-10-05
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El error corresponde al valor de la indicación del equipo menos el valor convencional de la masa de referencia.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando
se reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## +ONA_lb&kg
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Código de servicio: | [5 empty] | NI-CS-075-17
Fecha de calibración: | [5 empty] | 2021-01-01
Fecha de emisión del certificado: | [5 empty] | 2024-07-24 14:27
Objeto de calibración: | [5 empty] | Balanza Digital
Fabricante/Marca: | [5 empty] | gtergd
Serie: | [5 empty] | 54654asd
Modelo: | [5 empty] | 346asd
Rango de medida: | [5 empty] | 0 g a 100 g
Resolución: | [5 empty] | 0,01 g
Código de identificación: | [5 empty] | 002456635
Solicitante: | [5 empty] | San Lotano Cigars S.A.
Dirección del solicitante: | [5 empty] | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
Lugar de calibración: | [5 empty] | Nicaragua, Managua, Bello Horizonte VI Etapa, Casa #135.
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
g |  | g |  | g |  | g |  | g |  | g
0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A) |  | 0.000000
0.000 | [9 empty] | 0.000000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Resultados de la calibración en kilogramo (kg)
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
kg |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg
[6 empty] | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A)
Condiciones ambientales | [5 empty] | Presión atmosférica
Temperatura: ( |  | 21.3 | ± | 0.4 | ) °C | Presión: | ( | 1001 | ± | 10 | ) hPa
Hum R.: | ( | 49.4 | ± | 1.3 | ) % HR
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Método de calibración
Las pruebas se realizaron con NI-MCIT-B-01 Instrucción para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente un 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Descripción de patrones utilizados
Descripción |  | Marca | Código |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próx. Calibr.
Higrotermómetro |  | Extech | NI-MCPPT-06 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471 |  |  |  | 2024-10-05
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El factor de conversión al SI corresponde a 1 kg = 2,20462 lb UK
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El error corresponde al valor de la indicación del equipo menos el valor convencional de la masa de referencia.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando
se reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## +ONA_kg&lb
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Código de servicio: | [5 empty] | NI-CS-075-17
Fecha de calibración: | [5 empty] | 2021-01-01
Fecha de emisión del certificado: | [5 empty] | 2024-07-24 14:27
Objeto de calibración: | [5 empty] | Balanza Digital
Fabricante/Marca: | [5 empty] | gtergd
Serie: | [5 empty] | 54654asd
Modelo: | [5 empty] | 346asd
Rango de medida: | [5 empty] | 0 g a 100 g
Resolución: | [5 empty] | 0,01 g
Código de identificación: | [5 empty] | 002456635
Solicitante: | [5 empty] | San Lotano Cigars S.A.
Dirección del solicitante: | [5 empty] | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
Lugar de calibración: | [5 empty] | Nicaragua, Managua, Bello Horizonte VI Etapa, Casa #135.
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
g |  | g |  | g |  | g |  | g |  | g
0.000 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A) |  | 0.000000
0.000 | [9 empty] | 0.000000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Resultados de la calibración en libras (lb)
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
lb |  | lb |  | lb |  | lb |  | lb |  | lb
0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A) |  | 0.000000
0.000 | [9 empty] | 0.000000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Condiciones ambientales | [5 empty] | Presión atmosférica
Temperatura: ( |  | 21.3 | ± | 0.4 | ) °C | Presión: | ( | 1001 | ± | 10 | ) hPa
Hum R.: | ( | 49.4 | ± | 1.3 | ) % HR
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Método de calibración
Las pruebas se realizaron con NI-MCIT-B-01 Instrucción para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente un 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Descripción de patrones utilizados
Descripción |  | Marca | Código |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próx. Calibr.
Higrotermómetro |  | Extech | NI-MCPPT-06 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471 |  |  |  | 2024-10-05
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El factor de conversión al SI corresponde a 1 kg = 2,20462 lb UK
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El error corresponde al valor de la indicación del equipo menos el valor convencional de la masa de referencia.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando
se reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## -ONA_lb&kg
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Código de servicio: | [5 empty] | NI-CS-075-17
Fecha de calibración: | [5 empty] | 2021-01-01
Fecha de emisión del certificado: | [5 empty] | 2024-07-24 14:27
Objeto de calibración: | [5 empty] | Balanza Digital
Fabricante/Marca: | [5 empty] | gtergd
Serie: | [5 empty] | 54654asd
Modelo: | [5 empty] | 346asd
Rango de medida: | [5 empty] | 0 g a 100 g
Resolución: | [5 empty] | 0,01 g
Código de identificación: | [5 empty] | 002456635
Solicitante: | [5 empty] | San Lotano Cigars S.A.
Dirección del solicitante: | [5 empty] | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
Lugar de calibración: | [5 empty] | Nicaragua, Managua, Bello Horizonte VI Etapa, Casa #135.
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
g |  | g |  | g |  | g |  | g |  | g
0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A) |  | 0.00
0.0 | [9 empty] | 0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultados de la calibración en kilogramo (kg)
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
kg |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg
[6 empty] | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A)
Condiciones ambientales | [5 empty] | Presión atmosférica
Temperatura: ( |  | 21.3 | ± | 0.4 | ) °C | Presión: | ( | 1001 | ± | 10 | ) hPa
Hum R.: | ( | 49.4 | ± | 1.3 | ) % HR
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Método de calibración
Las pruebas se realizaron con NI-MCIT-B-01 Instrucción para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente un 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Descripción de patrones utilizados
Descripción |  | Marca | Código |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próx. Calibr.
Higrotermómetro |  | Extech | NI-MCPPT-06 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471 |  |  |  | 2024-10-05
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El factor de conversión al SI corresponde a 1 kg = 2,20462 lb UK
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El error corresponde al valor de la indicación del equipo menos el valor convencional de la masa de referencia.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## -ONA_kg
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Código de servicio: | [5 empty] | NI-CS-075-17
Fecha de calibración: | [5 empty] | 2021-01-01
Fecha de emisión del certificado: | [5 empty] | 2024-07-24 14:27
Objeto de calibración: | [5 empty] | Balanza Digital
Fabricante/Marca: | [5 empty] | gtergd
Serie: | [5 empty] | 54654asd
Modelo: | [5 empty] | 346asd
Rango de medida: | [5 empty] | 0 g a 100 g
Resolución: | [5 empty] | 0,01 g
Código de identificación: | [5 empty] | 002456635
Solicitante: | [5 empty] | San Lotano Cigars S.A.
Dirección del solicitante: | [5 empty] | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
Lugar de calibración: | [5 empty] | Nicaragua, Managua, Bello Horizonte VI Etapa, Casa #135.
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
Masa de referencia |  | Indicación del equipo |  | Error |  | Repetibilidad |  | Excentricidad máxima |  | Incertidumbre expandida k = 2
g |  | g |  | g |  | g |  | g |  | g
0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | No aplica (N/A) |  | No aplica (N/A) |  | 0.00
0.0 | [9 empty] | 0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Condiciones ambientales | [5 empty] | Presión atmosférica
Temperatura: ( |  | 21.3 | ± | 0.4 | ) °C | Presión: | ( | 1001 | ± | 10 | ) hPa
Hum R.: | ( | 49.4 | ± | 1.3 | ) % HR
Método de calibración
Las pruebas se realizaron con NI-MCIT-B-01 Instrucción para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente un 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Identificación del certificado: | [5 empty] | NI-MC-B-XXX-2020
Descripción de patrones utilizados
Descripción |  | Marca | Código |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Próx. Calibr.
Higrotermómetro |  | Extech | NI-MCPPT-06 |  |  | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471 |  |  |  | 2024-10-05
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
El error corresponde al valor de la indicación del equipo menos el valor convencional de la masa de referencia.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## BD Patron
Higrotermómetro
[6 empty] | Fabricante |  | Certificado |  | Fecha Calibración | Laboratorio/Certificado
# | Código | Marca | t max 0C | Resolución t 0C | Resolución RH % | Exactitud ± <450C | Exactitud ± % HR | Exactitud± <450C | Exactitud ±% HR
1 | NI-MCPPT-01 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 2018-11-23 | SCM Metrología y Laboratorios 20181106-28-2
2 | NI-MCPPT-02 | Testo 608-H1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.4 | 1.3 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039468
3 | NI-MCPPT-04 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.27 | 1.3 | 2019-05-15 | SCM Metrología y Laboratorios 20190513-102-3
4 | NI-MCPPT-05 | Fluke 971 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.29 | 1.3 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039467
5 | NI-MCPPT-06 | Extech | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 0.42 | 1.3 | 2022-10-05 | SCM Metrología y Laboratorios SCM-00039471
[5 empty] | mc | margen inferior mN–(mpe–U95) |  |  | D>mpe
| Pesas patrón | Todo en [g] |  |  | mc | margen superior mN+(mpe–U95) |  |  | Se toma como deriva maxima (4/3*mpe), utilizando un criterio de deriva maxima que sea coherente | [17 empty] | Tabla de densidad de las pesas patrón (SIM, E1) |  |  | SIM, Tabla F2.1 | [8 empty] | Tabla de Student
con el criterio de aceptación y rechazo entre calibraciones que es (Corrección ≤ 2/3*mpe).
# | Código Patrón | Marca | Clase | Masa nominal mN | Error certificado calibración δmc | Masa convenc. mN–(mpe–U95) <mc< mN+(mpe–U95) | Incertidumbre certificado calibración U95=ku(δmc) | Deriva Dmax=4/3*mpe | Incertidnmbre deriva u(δmD) = D/Ö3 | Fecha revisión deriva | mpe | Fecha calibración (certificado calibración) | Laboratorio/Certificado | Material | Densidad r (kg/m³) | Incertidumbre estándar u(ρ) (kg/m³) | mN+(mpe–U95) | mN-(mpe–U95) | m0 - (δm-U) ≤ mc ≤ m0 - (δm-U) | [7 empty] | Aleación/material | Densidad supuesta ρ (kg/m³) | Incertidumbre estándar u(ρ) (kg/m³) | Cambio en Δmconv en mg para pesas patrón para diferencias en temperaturas seleccionadas ΔT
1 | NI-MCPM-JM-02 (20mg) | Cobos | F1 | 0.02 | 2e-06 | 0.020002 | 1.1e-05 | 4e-05 | 2.3094e-05 |  | 3e-05 | 2019-08-22 | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-58 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 0.020019 | 0.019981 | Valor nominal | ±δm en mg | [6 empty] | plata níquel | 8600 | 85 | Valor nominal (g) | ΔT/K
2 | NI-MCPM-JM-02 (50mg) | Cobos | F1 | 0.05 | 2e-06 | 0.050002 | 1e-05 | 5.3333e-05 | 3.0792e-05 |  | 4e-05 | 2019-08-22 | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-58 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 0.05003 | 0.04997 |  | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | latón | 8400 | 85 |  | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1
3 | NI-MCPM-JM-02 (100mg) | Cobos | F1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3e-05 | 6.6667e-05 | 3.849e-05 |  | 5e-05 | 2019-08-22 | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-58 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 0.10004 | 0.099963 | 50000 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | Tabla distribución de Student |  |  |  | Condiciones termales durante calibración (R111-1-e04, C1)
4 | NI-MCPM-JM-02 (200mg) | Cobos | F1 | 0.2 | 1.6e-05 | 0.20002 | 1.4e-05 | 8e-05 | 4.6188e-05 |  | 6e-05 | 2019-08-22 | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-58 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 0.20005 | 0.19995 | 20000 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | acero al carbón | 7700 | 100 | 20 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |  |  | Doble cola |  |  |  | (valores típicos recomendados para obtener resultados exitosos)
5 | NI-MCPM-JM-02 (500mg) | Cobos | F1 | 0.5 | 3.8e-05 | 0.50004 | 1.7e-05 | 0.00010667 | 6.1584e-05 |  | 8e-05 | 2019-08-22 | SCM Metrología y Laboratorios 20190819-28-58 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 0.50006 | 0.49994 | 10000 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 | hierro | 7800 | 100 | 50 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |  |  | Grados.lib | 95% | 98% | Nivel de confianza (2 colas) | Clase | Dt por hora ±oC | Dt en 12h ±oC | RH min % | RH max % | DRHx4h ±%
6 | NI-MCPM-JM-03 (1g ZA57A) | Zwiebel | F1 | 1 | 1.6e-05 | 1 | 3.3e-05 | 0.00013333 | 7.698e-05 |  | 0.0001 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 1.0001 | 0.99993 | 5000 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | hierro fundido (blanco) | 7700 | 200 | 100 | 0.51 | 0.4 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |  |  | veff | 0.05 | 0.02 | Alfa (2 colas) | E1 | 0.3 | 0.5 | 40 | 60 | 5
7 | NI-MCPM-JM-02 (2g) | Cobos | F1 | 2 | -3.5e-05 | 2 | 8.3e-05 | 0.00016 | 9.2376e-05 |  | 0.00012 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | hierro fundido (gris) | 7100 | 300 | 200 | 0.91 | 0.72 | 0.51 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |  | Fórmula para k: | 1 | 12.7062 | 31.8205 |  | E2 | 0.7 | 1 | 40 | 60 | 10
8 | NI-MCPM-JM-03 (2g ZZ47L) | Zwiebel | F1 | 2 | 3.6e-05 | 2 | 4e-05 | 0.00016 | 9.2376e-05 |  | 0.00012 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2.0001 | 1.9999 | 1000 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | aluminio | 2700 | 65 | 500 | 1.96 | 1.54 | 1.09 | 0.81 | 0.61 | 0.4 | 0.29 | 0.17 |  | T.INV.2T(alfa,veff) | 2 | 4.3027 | 6.9646 |  | F1 | 1.5 | 2 | 40 | 60 | 15
9 | NI-MCPM-JM-03 (2g ZZ84J) | Zwiebel | F1 | 2 | 3.6e-05 | 2 | 4e-05 | 0.00016 | 9.2376e-05 |  | 0.00012 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2.0001 | 1.9999 | 500 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 |  |  |  | 1000 | 3.53 | 2.76 | 1.96 | 1.45 | 1.09 | 0.72 | 0.51 | 0.29 |  |  | 3 | 3.1824 | 4.5407 |  | F2 | 2 | 3.5 | 40 | 60 | 15
10 | NI-MCPM-JM-02 (5g) | Cobos | F2 | 5 | -7.8e-05 | 4.9999 | 8.3e-05 | 0.00066667 | 0.0003849 |  | 0.0005 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 5.0004 | 4.9996 | 200 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |  |  |  | 2000 | 6.42 | 5.01 | 3.53 | 2.61 | 1.96 | 1.27 | 0.91 | 0.51 |  |  | 4 | 2.7764 | 3.7469 |  | M1 | 3 | 5 | - | - | -
11 | NI-MCPM-JM-03 (5g ZZ32G) | Zwiebel | F1 | 5 | 8.6e-05 | 5.0001 | 5.3e-05 | 0.00021333 | 0.00012317 |  | 0.00016 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 5.0001 | 4.9999 | 100 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 |  |  |  | 5000 | 14.3 | 11.1 | 7.79 | 5.72 | 4.28 | 2.76 | 1.96 | 1.09 |  |  | 5 | 2.5706 | 3.3649
12 | NI-MCPM-JM-02 (10g) | Cobos | F2 | 10 | -0.000203 | 9.9998 | 9.2e-05 | 0.0008 | 0.00046188 |  | 0.0006 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 10.0005 | 9.9995 | 50 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |  |  |  | 10000 | 26.43 | 20.47 | 14.3 | 10.45 | 7.79 | 5.01 | 3.53 | 1.96 |  |  | 6 | 2.4469 | 3.143
13 | NI-MCPM-JM-03 (10g ZZ64K) | Zwiebel | F1 | 10 | -1e-06 | 10 | 6.7e-05 | 0.00026667 | 0.00015396 |  | 0.0002 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 10.0001 | 9.9999 | 20 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |  |  |  | 20000 | 49.23 | 38 | 26.43 | 19.25 | 14.3 | 9.14 | 6.42 | 3.53 |  |  | 7 | 2.3664 | 2.998
14 | NI-MCPM-JM-02 (20g) | Cobos | F2 | 20 | -0.000346 | 19.9997 | 8.9e-05 | 0.0010667 | 0.00061584 |  | 0.0008 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 20.0007 | 19.9993 | 10 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20 |  |  |  | 50000 | 113.23 | 87.06 | 60.23 | 43.65 | 32.27 | 20.47 | 14.3 | 7.79 |  |  | 8 | 2.306 | 2.897
15 | NI-MCPM-JM-02 (20"g) | Cobos | F2 | 20 | -0.000346 | 19.9997 | 8.9e-05 | 0.0010667 | 0.00061584 |  | 0.0008 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 20.0007 | 19.9993 | 5 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | [14 empty] | 9 | 2.2622 | 2.821
16 | NI-MCPM-JM-03 (20g ZZ52L) | Zwiebel | F1 | 20 | 6.4e-05 | 20.0001 | 8.3e-05 | 0.00033333 | 0.00019245 |  | 0.00025 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 20.0002 | 19.9998 | 2 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 | [14 empty] | 10 | 2.2281 | 2.764
17 | NI-MCPM-JM-03 (20g ZZ53L) | Zwiebel | F1 | 20 | 0.000127 | 20.0001 | 8.3e-05 | 0.00033333 | 0.00019245 |  | 0.00025 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 20.0002 | 19.9998 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | [14 empty] | 11 | 2.201 | 2.718
18 | NI-MCPM-JM-02 (50g) | Cobos | F1 | 50 | -2e-05 | 50 | 0.00015 | 0.0004 | 0.00023094 |  | 0.0003 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 50.0001 | 49.9999 | 0.5 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | [15 empty] | 12 | 2.1788 | 2.681
19 | NI-MCPM-JM-03 (50g ZZ83J) | Zwiebel | F1 | 50 | 0.000218 | 50.0002 | 6.1e-05 | 0.0004 | 0.00023094 |  | 0.0003 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 50.0002 | 49.9998 | 0.2 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | [15 empty] | 13 | 2.1604 | 2.65
20 | NI-MCPM-JM-03 (100g ZZ51L) | Zwiebel | F1 | 100 | 4.1e-05 | 100 | 0.00012 | 0.00066667 | 0.0003849 |  | 0.0005 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 100.0004 | 99.9996 | 0.1 | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | [15 empty] | 14 | 2.1448 | 2.625
21 | NI-MCPM-JM-02 (200g) | Cobos | F1 | 200 | -0.00017 | 199.9998 | 0.00054 | 0.0013333 | 0.0007698 |  | 0.001 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 200.0005 | 199.9995 | 0.05 | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | [16 empty] | 15 | 2.1314 | 2.602
22 | NI-MCPM-JM-02 (200"g) | Cobos | F1 | 200 | -0.00017 | 199.9998 | 0.00054 | 0.0013333 | 0.0007698 |  | 0.001 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 200.0005 | 199.9995 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | [16 empty] | 16 | 2.1199 | 2.584
23 | NI-MCPM-JM-03 (200g ZZ18M) | Zwiebel | F1 | 200 | 1e-05 | 200 | 0.00024 | 0.0013333 | 0.0007698 |  | 0.001 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 200.0008 | 199.9992 | 0.01 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | [16 empty] | 17 | 2.1098 | 2.567
24 | NI-MCPM-JM-03 (200g ZZ19M) | Zwiebel | F1 | 200 | -2e-05 | 200 | 0.00024 | 0.0013333 | 0.0007698 |  | 0.001 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 200.0008 | 199.9992 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | [16 empty] | 18 | 2.1009 | 2.552
25 | NI-MCPM-JM-02 (500g) | Cobos | F1 | 500 | 0.0003 | 500.0003 | 0.00081 | 0.0033333 | 0.0019245 |  | 0.0025 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 500.0017 | 499.9983 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | [16 empty] | 19 | 2.093 | 2.539
26 | NI-MCPM-JM-03 (500g ZZ60E) | Zwiebel | F1 | 500 | 0.00075 | 500.0007 | 0.00059 | 0.0033333 | 0.0019245 |  | 0.0025 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 500.0019 | 499.9981 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | [16 empty] | 20 | 2.086 | 2.528
27 | NI-MCPM-1-01 (1 000g) | Troemner | F2 | 1000 | 0.0009 | 1000.0009 | 0.0082 | 0.021333 | 0.012317 |  | 0.016 | 2019-05-02 | Metrología CR, Certificado MC-P-608-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 1000.0078 | 999.9922 | [22 empty] | 21 | 2.0796 | 2.518
28 | NI-MCPM-JM-02 (1 000g) | Cobos | F2 | 1000 | 0.0009 | 1000.0009 | 0.0082 | 0.021333 | 0.012317 |  | 0.016 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 1000.0078 | 999.9922 | [22 empty] | 22 | 2.0739 | 2.508
29 | NI-MCPM-JM-03 (1 000g ZZ69G) | Zwiebel | F1 | 1000 | 0.0013 | 1000.0013 | 0.0012 | 0.0066667 | 0.003849 |  | 0.005 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 1000.0038 | 999.9962 | [22 empty] | 23 | 2.0687 | 2.5
30 | NI-MCPM-2-01 (2 000g) | Troemner | F2 | 2000 | 0.0028 | 2000.0028 | 0.0083 | 0.04 | 0.023094 |  | 0.03 | 2019-05-02 | Metrología CR, Certificado MC-P-608-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2000.0217 | 1999.9783 | [22 empty] | 24 | 2.0639 | 2.492
31 | NI-MCPM-JM-02 (2 000g) | Cobos | F2 | 2000 | 0.0028 | 2000.0028 | 0.0083 | 0.04 | 0.023094 |  | 0.03 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2000.0217 | 1999.9783 | [22 empty] | 25 | 2.0595 | 2.485
32 | NI-MCPM-JM-02 (2 000"g) | Cobos | F2 | 2000 | 0.0028 | 2000.0028 | 0.0083 | 0.04 | 0.023094 |  | 0.03 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2000.0217 | 1999.9783 | [22 empty] | 26 | 2.0555 | 2.479
33 | NI-MCPM-JM-03 (2 000g ZZ94E) | Zwiebel | F1 | 2000 | 0.0016 | 2000.0016 | 0.0027 | 0.013333 | 0.007698 |  | 0.01 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2000.0073 | 1999.9927 | [22 empty] | 27 | 2.0518 | 2.473
34 | NI-MCPM-JM-03 (2 000g ZZ97E) | Zwiebel | F1 | 2000 | 0.0017 | 2000.0017 | 0.0026 | 0.013333 | 0.007698 |  | 0.01 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 2000.0074 | 1999.9926 | [22 empty] | 28 | 2.0484 | 2.467
35 | NI-MCPM-5-01 (5 000g) | Troemner | M1 | 5000 | 0.002 | 5000.002 | 0.082 | 0.33333 | 0.19245 |  | 0.25 | 2019-05-02 | Metrología CR, Certificado MC-P-608-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 5000.168 | 4999.832 | [22 empty] | 29 | 2.0452 | 2.462
36 | NI-MCPM-JM-02 (5 000g) | Cobos | F2 | 5000 | 0 | 5000 | 0.082 | 0.10667 | 0.061584 |  | 0.08 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-701-2019 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 4999.998 | 5000.002 | [22 empty] | 30 | 2.0423 | 2.457
37 | NI-MCPM-JM-03 (5 000g ZZ19C) | Zwiebel | F1 | 5000 | 0.0012 | 5000.0012 | 0.0061 | 0.033333 | 0.019245 |  | 0.025 | 2023-07-17 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-095-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 5000.0189 | 4999.9811 | [22 empty] | 31 | 2.04 | 2.453
38 | NI-MCPM-10-01 (10kg) | N/A | M1 | 10000 | -0.003 | 9999.997 | 0.083 | 0.66667 | 0.3849 |  | 0.5 | 2019-05-14 | Metrología CR, Certificado MC-P-702-2019 | hierro | 7800 | 100 | 10000.417 | 9999.583 | [22 empty] | 32 | 2.037 | 2.449
39 | NI-MCPM-10-02 (10kg) | Cobos | F1 | 10000 | -0.009 | 9999.991 | 0.015 | 0.066667 | 0.03849 |  | 0.05 | 2023-07-21 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSW-106-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 10000.035 | 9999.965 | [22 empty] | 33 | 2.035 | 2.445
40 | NI-MCPM-20-01 (20kg) | N/A | F1 | 20000 | -0.019 | 19999.981 | 0.03 | 0.13333 | 0.07698 |  | 0.1 | 2023-07-18 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSW-096-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 20000.07 | 19999.93 | [22 empty] | 34 | 2.032 | 2.441
41 | NI-MCPM-20-10 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 35 | 2.03 | 2.438
42 | NI-MCPM-20-11 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 36 | 2.028 | 2.434
43 | NI-MCPM-20-12 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 37 | 2.026 | 2.431
44 | NI-MCPM-20-13 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 38 | 2.024 | 2.429
45 | NI-MCPM-20-14 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 39 | 2.023 | 2.426
46 | NI-MCPM-20-15 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 40 | 2.021 | 2.423
47 | NI-MCPM-20-16 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 42 | 2.018 | 2.418
48 | NI-MCPM-20-17 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 44 | 2.015 | 2.414
49 | NI-MCPM-20-18 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 46 | 2.013 | 2.41
50 | NI-MCPM-20-19 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 48 | 2.011 | 2.407
51 | NI-MCPM-20-20 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 50 | 2.009 | 2.403
52 | NI-MCPM-20-21 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 60 | 2 | 2.39
53 | NI-MCPM-20-22 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 70 | 1.994 | 2.381
54 | NI-MCPM-20-23 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 80 | 1.99 | 2.374
55 | NI-MCPM-20-24 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 90 | 1.987 | 2.369
56 | NI-MCPM-20-25 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 100 | 1.984 | 2.364
57 | NI-MCPM-20-26 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 120 | 1.98 | 2.358
58 | NI-MCPM-20-27 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 150 | 1.976 | 2.351
59 | NI-MCPM-20-28 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 200 | 1.972 | 2.345
60 | NI-MCPM-20-29 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 300 | 1.968 | 2.339
61 | NI-MCPM-20-30 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | 500 | 1.965 | 2.334
62 | NI-MCPM-20-31 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [22 empty] | ¥ | 1.96 | 2.326
63 | NI-MCPM-20-32 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
64 | NI-MCPM-20-33 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
65 | NI-MCPM-20-34 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.104 | 19999.896 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
66 | NI-MCPM-20-35 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
67 | NI-MCPM-20-36 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
68 | NI-MCPM-20-37 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
69 | NI-MCPM-20-38 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
70 | NI-MCPM-20-39 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
71 | NI-MCPM-20-40 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
72 | NI-MCPM-20-41 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
73 | NI-MCPM-20-42 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
74 | NI-MCPM-20-43 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
75 | NI-MCPM-20-44 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
76 | NI-MCPM-20-45 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
77 | NI-MCPM-20-46 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
78 | NI-MCPM-20-47 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
79 | NI-MCPM-20-48 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
80 | NI-MCPM-20-49 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
81 | NI-MCPM-20-50 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
82 | NI-MCPM-20-51 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
83 | NI-MCPM-20-52 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
84 | NI-MCPM-20-53 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
85 | NI-MCPM-20-54 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.104 | 19999.896 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
86 | NI-MCPM-20-55 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
87 | NI-MCPM-20-56 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | 0.096 | 20000.096 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [32 empty] | margen inferior | [@[Masa convenc. mN–(mpe–U95) <mc< mN+(mpe–U95)]]>[@[Masa nominal mN (g)]]-([@[mpe (g)]]-[@[Incertidumbre certificado calibración U95 (g)]])
88 | NI-MCPM-20-57 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088 | [32 empty] | margen superior | [@[Masa convenc. mN–(mpe–U95) <mc< mN+(mpe–U95)]]<[@[Masa nominal mN (g)]]-([@[mpe (g)]]+[@[Incertidumbre certificado calibración U95 (g)]])
89 | NI-MCPM-20-58 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
90 | NI-MCPM-20-59 (20kg) | N/A | M1 | 20000 | -0.004 | 19999.996 | 0.088 | 1.3333 | 0.7698 |  | 1 | 2023-05-01 | Metrología CR, Certificado MC-P-2023-096 | hierro | 7800 | 100 | 20000.912 | 19999.088
91 | NI-MCPM-JM-04 (100g) | INSCO | F1 | 100 | 0.000314 | 100.0003 | 0.000119 | 0.00066667 | 0.0003849 |  | 0.0005 | 2023-07-20 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-105-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 100.0004 | 99.9996
92 | NI-MCPM-JM-04 (50g) | INSCO | F1 | 50 | 0.000127 | 50.0001 | 6.1e-05 | 0.0004 | 0.00023094 |  | 0.0003 | 2023-07-20 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-105-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 50.0002 | 49.9998
93 | NI-MCPM-10-04 (10kg) | INSCO | F1 | 10000 | -0.009 | 9999.991 | 0.015 | 0.066667 | 0.03849 |  | 0.05 | 2023-07-21 | RECOPE, CertificadoRCP-LMV-MSW-107-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 10000.035 | 9999.965
94 | NI-MCPM-20-02 (20kg) | INSCO | F1 | 20000 | -0.019 | 19999.981 | 0.03 | 0.13333 | 0.07698 |  | 0.1 | 2023-07-18 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSW-097-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 20000.07 | 19999.93
95 | NI-MCPM-10-03 (10kg) | N/A | M1 | 10000 | -0.003 | 9999.997 | 0.083 | 0.66667 | 0.3849 |  | 0.5 | 2019-05-14 | Metrocal; Certificado NI-MC-M-100-2023 | hierro | 7800 | 100 | 10000.417 | 9999.583
96 | NI-MCPM-JM-04 (500g) | INSCO | F1 | 500 | 0.000203 | 500.0002 | 0.00059 | 0.0033333 | 0.0019245 |  | 0.0025 | 2023-07-20 | RECOPE, Certificado RCP-LMV-MSWS-105-23 | acero inoxidable | 7950 | 70 | 500.0019 | 499.9981

## kU(E)
|  | 1lb=453.592g |  |  | 1kg = 2.20462 lb |  |  | 1 g = 0.0022 lb | [9 empty] | Cálculo de densidad de aire in situ
| Presupuesto de incertidumbre expandida | [17 empty] | Parámetro |  |  |  | Valor | Unidad
| Parámetro | Símbolo | Unidad | Valor |  |  |  | Asimetria | Curtosis | [6 empty] | ra vs. r0 |  | r0 – densidad de referencia del aire |  |  |  |  | 1.2 | kg/m³
| Resolución del equipo con carga | dT | g | 0.1 | Decim.: | 1 |  | <±2 | <±2 | ¬ Condición de la distribución normal de las inerti- | [5 empty] | -1.749% |  | rc – densidad de referencia |  |  |  |  | 8000 | kg/m³
| Resolución del equipo sin carga | d0 | g | 0.1 | [6 empty] | dumbres de los puntos de medición. | [6 empty] | p – presión barométrica |  |  |  |  | 1001 | hPa |  | Cálculo de aportación incertidumbre por empuje de aire |  |  |  |  | Todo en [kg]
| Dif. temps. entre ambiente y patrón | DT | °C | 0 | [13 empty] | hr – humedad relativa de aire |  |  |  |  | 49.35 | % |  | # | Patrón | mN [kg] | mpe [kg] | w(δmB_N1) | r [kg/m3] | u(r) [kg/m3] | dmB [kg] | w(δmB_N2) | du(mB1) | du(mB2)
| Tiempo ambientación | tamb. | min | 30 | [13 empty] | t – temperatura de aire |  |  |  |  | 21.3 | °C |  | 1
[18 empty] | ra – densidad del aire ambiente |  |  |  |  | 1.179 | kg/m³ |  | 2
[18 empty] | u(p) – incertidumbre estándar presión |  |  |  |  | 0 | hPa |  | 3
| Componentes incertidumbre combinada todos los puntos calibración | [5 empty] | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g |  | u(hr) – incertidumbre estándar humedad |  |  |  |  | 0.14434 | % |  | 4
Sí | Fuente de incertidumbre | Fórmula | Símbolo | Distrib. | Divisor | Coef. ci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | u(t) – incertidumbre estándar temperatura |  |  |  |  | 0.11547 | °C |  | 5
| Resolución con carga | dT/(2Ö3) | u(δIdiv0) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | u(ra) – incertidumbre estándar aire amb. |  |  |  |  | 0.0072624 | kg/m³ |  | 6
| Resolución sin carga | d0/(4Ö3) | u(δIdivL) | Rectang. | 6.9282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Repetibilidad | Ö(1/n-1)S(Iprom-Ij)2 | u(δIrep) | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8
| Excentricidad | I¦Iecc.i¦max/2LeccÖ3) | u(δIexc) | Rectang. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 9
| Corrección de la masa patrón | U95/k | u(δmc) | Rectang. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10
| Deriva de patrón | D/Ö3 | u(δmD) | Rectang. | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11
| Empuje del aire | w(dmB)*¦dmB¦ | u(δmB) | Rectang. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 12
| Variación de temperatura | Dmconv/Ö3 | u(δmconv) | Rectang. | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Incertidunbre expandida |  |  | Todo en [g] |  |  |  |  | 13
| Total | Raíz de la suma | cuadratica | Todo en | [kg] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Punto # | mc | Ij | E | k | U95=kun(E) | CMC |  | 14
[18 empty] | Punto 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 15
[18 empty] | Punto 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16
| Componentes incertidumbre combinada todos los puntos calibración | [5 empty] | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g |  | Punto 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17
| Fuente de incertidumbre | Fórmula | Símbolo | Distrib. | Divisor | Coef. ci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Punto 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18
| Resolución con carga | dT/(2Ö3) | u(δIdiv0) | Rectang. | 3.4641 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19
| Resolución sin carga | d0/(4Ö3) | u(δIdivL) | Rectang. | 6.9282 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20
| Repetibilidad | Ö(1/n-1)S(Iprom-Ij)2 | u(δIrep) | Normal | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21
| Excentricidad | I¦Iecc.i¦max/2LeccÖ3) | u(δIexc) | Rectang. | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22
| Corrección de la masa patrón | U95/k | u(δmc) | Rectang. | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23
| Deriva de patrón | D/Ö3 | u(δmD) | Rectang. | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24
| Empuje del aire | w(dmB)*¦dmB¦ | u(δmB) | Rectang. | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Punto 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25
| Variación de temperatura | Dmconv/Ö3 | u(δmconv) | Rectang. | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 26
| Total | Raíz de la suma | cuadratica |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 27
[18 empty] | Incertidunbre expandida |  |  | Todo en | kg |  |  |  | 28
[18 empty] | Punto # | mc | Ij | E | k | U95=kun(E) | CMC |  | 29
|  | Cálculo grados efectivos de libertad | [15 empty] | Punto 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30
|  | Descripción |  | Variable |  | Valor | [11 empty] | Punto 1 | [7 empty] | 31
|  | Cantidad mediciones |  | n |  | 0 | [11 empty] | Punto 2 | [7 empty] | 32
|  | Grados libertad |  | vi=n-1 |  | -1 | [11 empty] | Punto 3 | [7 empty] | 33
|  | Incertidumbre estandar |  | ui(y)=u(δIrep) |  | #VALUE! | [11 empty] | Punto 4 | [7 empty] | 34
|  | Incertidumbre combinada punto 1 |  | uc4(y) |  | 0 | u14/vi | u24/vi | u34/vi | u44/vi | u54/vi | u64/vi | u74/vi | u84/vi | u94/vi | u104/vi |  | Punto 5 | [7 empty] | 35
|  | Incertidumbre combinada punto 2 |  | uc4(y) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Punto 6 | [7 empty] | 36
|  | Incertidumbre combinada punto 3 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0 |  | Punto 7 | [7 empty] | 37
|  | Incertidumbre combinada punto 4 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0 |  | Punto 8 | [7 empty] | 38
|  | Incertidumbre combinada punto 5 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0; #VALUE! u24/vi: Si la repetibilidad (la unica contribución de tipo A) es |  | Punto 9 | [7 empty] | 39
|  | Incertidumbre combinada punto 6 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0; #VALUE! u24/vi: igual a cero, no hay los grados efectivos de libertad. |  | Punto 10 | [7 empty] | 40
|  | Incertidumbre combinada punto 7 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0 | [9 empty] | 41
|  | Incertidumbre combinada punto 8 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0 | [9 empty] | 42
|  | Incertidumbre combinada punto 9 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0 | [9 empty] | 43
|  | Incertidumbre combinada punto 10 |  | uc4(y) |  | #VALUE! 0: 0; #VALUE! u14/vi: k | [9 empty] | 44
|  | Grados efectivos de libertad punto 1 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2 | [9 empty] | 45
|  | Grados efectivos de libertad punto 2 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2 | [9 empty] | 46
|  | Grados efectivos de libertad punto 3 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2 | [9 empty] | 47
|  | Grados efectivos de libertad punto 4 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2 | [9 empty] | 48
|  | Grados efectivos de libertad punto 5 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2 | [9 empty] | 49
|  | Grados efectivos de libertad punto 6 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2 | [9 empty] | 50 | 0
|  | Grados efectivos de libertad punto 7 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2
|  | Grados efectivos de libertad punto 8 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2
|  | Grados efectivos de libertad punto 9 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2
|  | Grados efectivos de libertad punto 10 |  | veff |  | #VALUE! u14/vi: 2
Factor de covertura, k, para diferentes grados efectivos de libertad, neff
|  |  |  | neff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ¥
|  |  |  | k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2
Error estándar por convecciónpara un patrón con la masa máxima
IF(E6<>0,IF(MAX(RngLinealidad)>=10,IF(UnidadEscala="g",INDEX(deltaMconv,MATCH(MAX(Patrons_List),MnomDeltaT),MATCH($E$6,deltaT,-1))/SQRT(3),IF(UnidadEscala="kg",INDEX(deltaMconv,MATCH(MAX(Patrons_List),MnomDeltaT),MATCH($E$6,deltaT,-1))*0.001/SQRT(3),(INDEX(deltaMconv,MATCH(MAX(Patrons_List),MnomDeltaT),MATCH($E$6,deltaT,-1))/SQRT(3))*0.0022)),0),0)
Sí
No
Note on Y4: Author: Para este calculo se deja el valor de referencia de 8 000 kg/m3

## CMC
CMC's Balanzas
CMC's Balanzas |  |  |  | Rango |  | Incertidumbre |  |  | Todo en [g]
min (g) | max (g) | CMC (g) |  | min. | max. | min. | max. | a0 | a1 | a2 | a3 | a4
1 | 500 | 0,0002 a 0,0039 | y = 7.4148E-06x + 1.9259E-04 | 1 | 500 | 0.0002 | 0.0039 | 0.00019259 | 7.4148e-06
|  | Valor Nominal | Expresada como función | 10 | 32000 | 0.1 | 0.27 | 0.099947 | 5.3142e-06
|  |  |  | 200 | 400000 | 10 | 32 | 0.009989 | 5.5028e-05
CMC's Balanzas
min (g) | max (g) | CMC (g)
10 | 32 000 | 0,10 a 0,27 | y = 5.3142E-06x + 9.9947E-02
|  | Valor Nominal | Expresada como función
CMC's Balanzas |  |  |  | Todo en [g]
min (kg) | max (kg) | CMC (kg) |  | Punto # | mc | U95=kun(E) | CMC | CMC min
0.2 | 400 | 0,010 a 0,032 | y = 5.5028E-05x + 9.9890E-03 | Punto 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Valor Nominal | Expresada como función | Punto 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 2 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 3 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 5 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 6 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 7 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 9 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Punto 10 | 0 |  | 0 | 0

## Etiqueta
Equipo | Fecha de Calibración | Identificación del Equipo | Código del Certificado
Balanza Digital | 2021-01-01 | 002456635 | NI-MC-B-XXX-2020

## BD Clientes
METROLOGÍA CONSULTORES DE NICARAGUA, S.A.
Base de datos de clientes
Clave | Cliente | Dirección de la empresa
1 | A&T Nicaragua S.A. | Coyotepe, 800 m norte
2 | Aalfs Uno S.A. | km 105 Carretera Panamericana Sebaco, Matagalpa, Nicaragua
3 | ABASA Coca-Cola | km 126,5 ruta al Atlántico, Rio Hondo, Zacapa - Guatemala
4 | Aceitera EL Real S.A. | Rotonda Los Encuentros, 300 m sur
5 | ACI-ACN | Lotería Nacional, 300 m oeste. Entrada a Edificio Agricorp
6 | Acopio y Procesadora de Leche San Antonio/Sarawas | Carretera a Siuna KM 265 a 200 varas del puente del río wapi Mulukukú RACCN
7 | ACQUASU S.A. de CV | km 4,5 Carretera Norte
8 | Agencia Aduanera GRH S,A. | De Los Semáforos de Sabana Grande 1 500 m Este.
9 | Agricola el Cardon S.A. | Chinandega el Realejo - Carrtera a Corinto, trocha cañera el Ensayo 5 km
10 | Agricola Nicavista | Ciudad Rama, Atlántico Sur, Nicaragua
11 | Agricola El Rosario, S.A. | El Realejo, km. 145 carretera Chinandega - Corinto, luego 10 km. hacia adentro, hasta llegar a la finca.
12 | AgroBioTek Nicaragua S.A | Reparto El Carmen, Hyundai Montoya 200 m Este, Managua
13 | Agroexport S,A. | Gasolinera Puma Las Marias 700 m Carretera al Tuma.
14 | Beneficio de Café Talia | km 121 Carretera Sebaco-Matagalpa, frente a portones de SOLCAFE
15 | Agroindustrial Nicaraguense de Tabacos S.A. | Condega - Estelí
16 | Agropecuaria Raminsa S.A. | Plaza España, Edificio Malaga Módulo E8
17 | Aivepet Inspecciones Nicaragua S.A. | Reparto las Palmas, del BANPRO 2 cuadras al Norte, 1 cuadra al Oeste, ½ cuadra al Sur; casa 123, Managua, Nicaragua.
18 | Aje Nicaragua S.A. | km 3,5 Carretera Norte
19 | Albanisa | Terminal Benjamín Zeledon Corinto.
20 | Alejandro Alonso | Managua, Nicaragua
21 | Alinsa | Km 24.5 Carretera a Tipitapa-Masaya. Nave 24C
22 | Almidones de Centroamerica, S.A | km 78,6 Carretera Managua-León
23 | Alpla Nicaragua S.A. | Carretera 4,5 Carretera Norte
24 | Alta Research | Sinsa Altamira, 100 m al sur, 100 m este
25 | Alternative Manufacturing S.A. | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
26 | Annic II, S.A. | km 45,5 Carretera San Marcos-Masatepe, Parque Industrial Las Palmeras
27 | Altamar Seafood, S.A | Km 9.5 Carretera Nueva a León, frente a Camas Karen
28 | Apen | Instalaciones del Aereopuerto Internacional Augusto C. Sandino. / km 10,5 Carretera Norte, portón 5 de aduana aérea.
| Arturo José Castellon Lothrop | Beneficio de café picasa, Km.117 carretera- Sebaco matagalpa frente al beneficio la providencia
29 | Asfaltos Industriales S.A. | Frente a la Tropigas Cuesta El Plomo, Managua
30 | Astaldi S.P.A. | Semáforos Club Terraza 150 m oeste, casa #38
31 | ASTALDI SPA - PROYECTO Pantasma Wiwili TI | km 265 Pantasma Wiwili
32 | ATB TRADING | km 11,5 Carretera Masaya, contiguo Bayer
33 | Avicasa | Kilómetro 27.5 carretera vieja Tipitapa-San Benito
34 | B2GOLD CORP, Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. | Mina La Libertad Chontales
35 | BAIT & SEAFOOD | Tiscapa. Barrio Largaespada. Busto José Martí 3 C al Este y 1 C al Norte.
36 | Banco de Sangre | Reparto Belmonte 7 Sur, Contiguo a La Cruz Roja
37 | Básculas Ramón Nicoya | Km 18 carretera nueva a León. Ciudad El Doral casa D-55
38 | Básculas Rodriguez | Km 130 Chinandega
39 | Bayer S.A. | km 11,5 Carretera a Masaya
40 | BENCAFE | km 107 Carretera a Matagalpa-Sebaco, Frente al Campo de Baseball–Villa Chaguitillo
41 | Benediciadora de café La Providencia S.A. | km 120 Carretera Sebaco-Matagalpa
42 | Beneficiadora OLAM | km 122,5 Carretera Managua, Matagalpa Entrada a Tejerina 500 m al norte
43 | Beneficio Don Will S.A. | km 114,5 Carretera Sébaco - Matagalpa
44 | Beneficio Las Nubes Inrocasa | km 122,5 Carretera Matagalpa-Managua, del puente Waswali 100 m Norte, 200 m Oeste
45 | Farmacos Bioequivalentes, S.A | km 11.4 carretera Masaya, entrada de Esquipulas 150 m al este.
46 | Biwater International, LTD. | Subasta, 1 200 m noroeste
47 | Bluefields Technologies, S.A | Portón principal Claro Villa Fontana 1 1/2 C al norte, Casa #259
48 | Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A. | km 8,5 Carretera Masaya, 100 m Oeste, Managua
49 | Borinquen, S.A (Empacadora de Raices y Tuberculos) | km 179 Carretera a Muy Muy, Comunidad el Plomo
50 | Brands of The World in America S.A. | Km 45 carretera al Pacifico La Boquita, Diriamba, Carazo
51 | Brito Real Estate S.A. | km 10 Carretera Tola-Las Salinas, Rivas
52 | Burke Agro de Nicaragua S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
53 | Café Soluble S.A. (Laboratorio Cereales) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
54 | Café Soluble S.A. (Laboratorio Soluble) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
55 | Café Soluble S.A. (Planta) | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
56 | Cafetalera Castellon S.A. | Km 107 carretera a Matagalpa. Entrada a Chagüitillo 1,5 Km al norte. Matagalpa, Nicaragua.
57 | Cafetalera La Bastilla S.A. | Jinotega, Banpro 100 m Este
58 | Camanica Zona Franca, S.A. | km 130 Carretera a Chinandega
59 | Cambridge Internacional,S.A. | km 3,5 Carretera Norte. El Nuevo Diario 150 m oeste
60 | Campresa Mariscos Procesadores S.A. | km 106 1/2 Carretera panaméricana- Rivas
61 | Carbox de Nicaragua, S.A | Km 7 1/2 Carretera Norte Edificio Fabrigas Copa Managua, Nicaragua
62 | Cargill de Nicaragua S.A. | Km 17 Carretera a Masaya
63 | Casa del Café S.A. | Planteles Claro, 25 m oeste No. 206
64 | CEFSA | Tiscapa. Barrio Largaespada. Busto José Martí 3 C al Este y 1 C al Norte.
65 | CEGA Nicaragua S.A. | km 95, Laboratorios Divina, 800 m oeste. León
66 | Cemex Nicaragua S.A. | km 3,5 Carretera Sur, desvío a batahola
67 | Central American Fisheries S.A. | Managua, Nicaragua
68 | Centro Nacional de Diagnostico Y Referencia | Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios.
69 | Centrolac, S.A | km 46,5 Carretera Masaya-Tipitapa
70 | Cereales de Centroamérica S.A. | Paso a desnivel Portezuelo, 150 m norte
71 | Cervecería Panamá Barú S.A | Parque Industrial San Cristobal, Calle Santa Rosa, Bethania, Ciudad de Panamá
72 | César Machado | Puerto Sandino, el Empalme
73 | Cheolmin Park | Managua, Nicaragua
74 | CIA. Centroamericana de Productos Lacteos S.A. | Planta Aguadora 200 m norte
75 | CIDEA UCA | Universidad Centroamericana (UCA), Managua
76 | CIRA/UNAN-Managua | Hospital Monte España 300 m Norte
77 | Cocesna | km 10,5 Carretera Norte, Frente a La Aduana Aérea, Managua
78 | Cojicafe-Beneficio Las Trincheras | Beneficio Las Trincheras, puesto Norte, Jinotega
79 | Comercial MW S.A | De La Iglesia Las Palmas 30 m abajo, Managua
80 | Comercializadora de Maní S.A. (COMASA) | km 139 carretera a Corinto
81 | Compañia Azucarera del Sur, S.A. (CASUR) | Ingenio CASUR, km. 103 carretera Panamericana, Potosi (Rivas).
82 | Compañía Cervecera de Nicaragua S.A. | km 6,5 Carretera Norte, Cruz Lorena 800 m norte
83 | Compañía Licorera de Nicaragua S.A. | km 119 Carretera a Chinandega, Gasolinera UNO
84 | Complejo Agroindustrial | Empalme de Boaco, km 74.5 carretera Managua el Rama
85 | Command Medical | Zona Franca Industrial las Mercedes, Módulo 16.
86 | Concretera Total S.A. | km 12 Carretera a Masaya
87 | Consorcio Europeo Hospital de Chinandega | Chinandega
88 | Constructora MECO, S.A | Rotonda Ticuantepe 8.5 km al Noreste, carretera hacia Veracruz
89 | Consultoría y Construcción S.A. | km 82,5 Carretera León - Managua
90 | Coopagro R.L. | Km 108,5 carretera Managua - Matagalpa
91 | Cooperativa Chontalac | Km 184,5 Carretera Managua-San Pedro De Lovago
92 | Cooperativa Integral de Productores Agroecológicos R.L. | kilometro 115 carretera a sebaco matagalpa.
93 | Cooperativa Agropecuaria de Servicios Santo Tomás R.L | Km 185.5 Carretera Managua- El Rama
94 | Coopreleche El Triunfo | Nueva Guinea
95 | Cooserva R.L | Km 212 carretera hacia el Ayote, Santo domingo, Chontales
96 | COQUIMBA S.A. | Hospital España 5 km al Oeste
97 | Corporación Agroindustrial del Pacifico S.A | km 132 Carretera a Corinto, De La Rotonda 300 m Sur, Frente a Aceitera El Real S.A
98 | Corporación Montelimar S.A. | km 62,5 Carretera a Montelimar
99 | Cruz y Medal | Km 252 carretera Managua a San miguelito, Rio San Juan
100 | Cruz Reyes y Cia Ltda. | km 243 Mulukukú, de la gasolinera puma 200 metros al norte
101 | Dasoltex S.A. | Carretera Norte, km 12,5 Módulo 2. Zona Franca Las Mercedes
102 | DHL Global Forwarding Nicaragua S.A. | Camino de oriente, edificio U frente al gimnasio Try Fitness
103 | Delicarnes, S.A
104 | Dicegsa | Carretera Sur, km 7, 800 m al este
105 | Dimex Nicaragua S.A. | Estación Uno plaza el sol 1 cuadra al sur y 1 1/2 media cuadra abajo
106 | Diseño y Supervisión, Control de Calidad, S.A (DYSCONCSA) | Semáforos del seminario 1C al Norte, 1C Oeste. Casa esquinera – Managua, Nicaragua.
107 | Distribuidora de Carbón El Milagrito | km 44,5 Carretera Vieja a León, Empalme El Transito, 5 km Sur.
108 | Distribuidora Internacional Medwell Nicaragua, S.A | Entrada Principal Oncológico 4c al Este, 4c al sur, Lomas de San Judas, Managua
109 | Disnorte-Dissur | Km 16 carretera nueva a Leon, detrás del cementerio los Brasiles
110 | Draexlmaier Partes Automotrices Nicaragua S.A | km 25,5 Carretera a Masaya
111 | Drew Estate Tobacco Company S.A. | Donde fueron Las Aldeas SOS, Barrio Oscar Gamez N°2, Estelí
112 | Drogueria Rocha | km 15,2 Carretera Managua-Masaya
113 | E Chamorro Industrial S.A. | km 15,2 Carretera a Masaya
114 | Eddy Job Pallais Vallecillo | La Paz Centro, cancha 100 m Oeste, 50 m Norte
115 | Edisa | Calle 27 de Mayo CST 100 m Sur 200 m Este, Managua
116 | EDT Nicaragua, S.A | Km 7.5 carretera norte, de la Kativo 50 metros al este. Managua, Nicaragua
117 | Eins S.A. | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
118 | El Socorro Enterprises S.A. | Escuela Palo Solo 1 km Oeste, la Concepción - Masaya
119 | Electrónica Técnica, S.A | De la Óptica Nicaraguense, 3C al Este 1/2 C al Sur Residencial Bolonia. Managua, Nicaragua
120 | Ecoquimica S.A. | Ticuantepe, km 16.5
121 | Elvatron | Rotonda El Güegüense, Managua
122 | Embotelladora Nacional S.A. | Gasolinera UNO Waspan 700 mts al sur
123 | Empacadora de Camarones Santa Inés, S. de R.L de C.V | Aldea Santa Elena, Desvío Carretera a Cedeño, Honduras, C.A.
124 | Empresa Energética Corinto, LTD | Planta Electríca Margarita II
125 | Empresa Servicios Electrónicos Azocar S.A. | Segunda Entrada a Las Colinas, Iglesia Católica 100 m Norte 250 m Este
126 | ENEL | Pista de La Resistencia, Managua
127 | ENERGY LINDMAN ENTERPRISES CORP | Km 15.5 Carretera a Ticuantepe
128 | Eolo de Nicaragua S.A. | km 123 Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 m Sur, Rivas
129 | Ernesto Blake | Barrio La Fuente del Portón de La Escuela Normal 300 m Este 300 m Sur
130 | Ernesto Francisco Castellón | Del tanque Enacal 75 m al Oeste.
131 | Esteli Horticultural S.A. | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
132 | Exportadora Panamericana Norte S.A. | Carretera Panamericana km 215,5 Somoto-Madriz
133 | FACEMA S.A. | km 19,4 Carretera Masaya-Managua
134 | Fara Coffee S.A. | km 121 Carretera Managua - Matagalpa
135 | Farmaquim | Km 2 carretera norte, semáforos de la Dirección General de Contrataciones del Estado 1 c. al sur 1/2 c. al oeste, Managua
136 | FINISA | Reparto Serrano, De la Catedral Metropolitana 2c al lago,1/2c. abajo. Casa No.39
137 | Finotex Nicaragua | Zona Franca Astro Nicaragua S.A. Nave 21E km 47,5 Carretera Tipitapa a Masaya Tipitapa Managua
138 | Fracocsa | km 2,2 Carretera Norte
139 | Frío Industrial S.A. | Semáforos del Ministerio de Gobernacion 75 Varas al este frente a la Iglesia el Redentor
140 | Ganadería Integral Nicaragua S.A. | km 34,5 Carretera Vieja a León, 1 200 m Sur, Municipio Villa El Carmen. Managua
141 | Gatornica-AB S.A. | De donde fue La Pepsi 200 m Lago
142 | GChamorro Agroindustrial S.A. | km 185 Carretera Jinotega San Rafael del Norte
143 | Generación Green Power S.A | San Rafael del Sur, Nicaragua
144 | Gerardo Ferrufino | Managua, Nicaragua
145 | Gildan Activewear Rivas II, S.A. | km 109,5 Carretera Panamericana Sur 300 m oeste
146 | Gildan Activewear San Marcos II, S.A. | km 45 Carretera a San Marcos
147 | Gildan Activewear y Cía Ltda. | km 45 Carretera a San Marcos
148 | Gran Costa Nicaragua S.A. | Portón Principal Hospital Bautista 100 m Sur, 8 m Oeste
149 | Grupo ACISA | Del portón del antiguo Hospital Militar 200 m al lago
150 | Grupo CYMCA S.A. | Puerto Sandino
151 | Grupo Fhelca S.A. | km 122 1/2 Carretera Managua - Matagalpa, entrada a Tejerina 500 m norte.
152 | Grupo FLOTEC S.A. | Altamira del BDF 100 m al Lago 50 m Oeste, Managua - Nicaragua
153 | Grupo Industrial el Granjero | Masatepe - Estación de Buses 800mts al sur.
154 | Gunnar James | Pista Sabana Grande 150 m Sur
155 | Hacienda la Hammonia y Cia. Ltda | Selva Negra, Matagalpa
156 | Handsome Nica S.A. | Km 14,5 Carrtera Nueva a León
157 | Hannes Schwarzberger | Managua, Nicaragua
158 | Hanon Tercero Metals LTD | De donde fueron las delicias del volga 2c ½ al lago a mano derecha
159 | Hialpesa Nicaragua S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 35
160 | Hospital Metropolitano S.A | km 9,8 Carretera a Masaya 250 m Oeste
161 | ICABALCETA CONSULTORES | Pista a la Refinería #22, Frente al BAC Las Brisas
162 | Impelsa | km 6,5 Carretera Norte, Contiguo a Bodega Pollo Estrella
163 | Impexca S.A. | Frente al Restaurante El Pullazo, Las Tejas km 125, Carretera Matagalpa Sebaco
164 | INBRA-Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción Animal | km 9,5 Carretera a Masaya, contiguo al Hospital Vivian Pellas
165 | Incasa | km 30 Carretera Managua-Granada
166 | Industria Cerámica Centroamericana, S.A | km 5,5 Carretera Norte
167 | Industria de Envases Tecnificados S.A. | km 11 Carretera Nueva a León 300 m Oeste, 100 m Sur
168 | Industria Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA) | km 4,5 Carretera Norte
169 | Industrias Nicaraguenses Diversificadas, S.A (Pixca) | Km 29 Carretera Masaya Tipitapa. Finca Ave Azul
170 | Industria Robelo Camacho S.A. | Banpro 100 m al Este, 10 vrs al Sur, Matagalpa-Nicaragua
171 | Industria Textilera Sil, S.A | Km 12.5 Carretera Norte Parque Industrial las Mercedes Módulo 10
172 | Industrial Comercial San Martin, S.A. | km 67,5 Carretera Panamericana Sur
173 | Industrias Cárnicas Integradas, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
174 | Industrias Delmor S.A. | km 7 Carretera Sur, contiguo a UNO 7 Sur
175 | Industrias Edison S.A. | Banpro Ciudad Jardin 100 m Norte, 100 Este
176 | Industrias Mantica S.A. | Costado Sur Iglesia San Sebastian, León-Nicaragua.
177 | Industrias Toro S.A. | De La Parmalat 500 m lago, 200 m arriba
178 | Ingemann Fine Cocoa, S.A | Km 43.5 Carretera Panamericana Norte
179 | Ingemann Food Nicaragua, S.A | Km 43.5 Carretera Panamericana Norte
180 | Ingenieria de Materiales, S.A | Rotonda la Virgen, 100 metros al Norte, 30 metros al oeste, Managua
181 | Ingeniería de Pesaje S.A. | Residencial Mayales, casa N° 62, Esquipulas
182 | Ingeniería y Controles Automatizados S.A | Hotel Bermúdez 40 vrs al Oeste, 2do piso, Modulo 1, Matagalpa
183 | Ingenieros Consultores Centroamericanos S.A. | Los semáforos de claro Villa Fontana, 100 m al este 150 m al norte
184 | Innova Industrias, S.A | Km 19 1/2 Carretera Vieja a Tipitapa
185 | Inspectorate America corp | Carretera Norte de Laboratorios Ramos, 100 m Norte, 100 m Oeste
186 | Instituto de Ciencias Sostenible | Del restaurante Summer 1,5 C. Norte, Casa M/I No. 128. Los Robles III Etapa
187 | Instituto Mechnikov S.A. | km 6 Carretera Norte, Managua.
188 | Instituto Nicaragüense del Cemento y del Concreto (INCYC) | Canal 2; 200 m al oeste; 150 m al sur; Residencial Bolonia; 48 15 Av. Suroeste.
189 | Instituto Nicaraguense de Energía, INE | Frente al portón Lugo Renta Car, Bolonia
190 | INSUMA-Institutos De Suelos Y Materiales | Rotonda Centroamérica 350 metros al oeste. Managua, Nicaragua
191 | Insumos Disagro S.A. | Paso a Desnivel Portezuelo 300 m Norte
192 | Internacional de Textiles S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Zona Franca Industrial Las Mercedes, módulos 32-33 y 45
193 | Intertek Caleb Brett Panama, Inc. | Calle Nueva, de donde fue el Resturante Bohemio 50 m Oeste, Corinto, Nicaragua
194 | Intesal S.A. | De la UdeM 200 m Este 50 m Sur
195 | Inversiones en Concreto S.A. | km 26,5 Carretera Tipitapa - Masaya
196 | Inversiones Nicafish | Km 15 1/2 Carretera Nueva a Tipitapa, Managua.
197 | Inversiones Secoya S.A. | Empalme cuesta el plomo 300 m al este 400 m al norte
198 | Inversiones Vargas S.A. | Semaforos del Club Terraza, 75 vrs Sur, Edificio Discover II-3er piso
199 | Inversiones y productos de Centroamerica S.A. | Boulevar de Las Brisas, entrada Inst. Ramirez Goyena 1 C al Oeste, 1 C al Sur, Managua, Nicaragua.
200 | Investigación y Control de Calidad S.A. - Nicaragua | De la rotonda de Villa Fontana Norte 200 m Sur 200 m Oeste Condominio Los Soveche, Apartamento 1 Managua
201 | Iprocen S.A. | Puente El Edén 100 m norte, 100 m este, 75 m norte
202 | Jaime Herrera | Ciudad el Doral, km 19,5 carretera nueva a León
203 | José Alfredo Vargas | Portón del Cementerio 50 m Sur, Telica León
204 | José Francisco Blanco Cordero | De dónde fue la clínica Santa María 20 vrs arriba.
205 | José Wilfredo Solís Díaz | Iglesia Don Bosco 500 m al oeste, Villa Don Bosco, casa No. D-56
206 | Kentex, S.A | Km 14 1/2 Carretera Nueva a León, Zona Franca Saratoga
207 | Kola Shaler Industrial S.A. | km 2 Carretera a Sabana Grande
208 | Korea Nicaragua, S.A | Edificio el Centro 1. Segundo piso, Contiguo a Casa Pellas Plaza España.
209 | Kufferath Nicaragua S.A. | Carretera Norte ,km 7,5 Parque Industrial El Transito, Managua
210 | La India Gold S.A. | Mina La India, km 174 Carretera León-San Isidro
211 | La Montaña, S.A | Km 217 Crretera al Rama La Gateada Chontales
212 | Labnicsa | Rotonda Rubén Darío 100 m al Sur 50 m al Oeste
213 | Laboratorio Ambiental Pronic | AV. 20 SE Ciudad Jardin, K-15, Managua
214 | Laboratorio Clinico San Angel | Esquina de Los Bancos 50 m Sur, Chinandega
215 | Laboratorio de Análisis S.A. | km 95,5 Carretera León-Chinandega Nicaragua
216 | Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología UNAN-Managua | Reciento Universitario "Ruben Darío", de La Biblioteca Central Salomón de la Selva 100 m Oeste
217 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario de Calidad y Semilla | km 12,7 Carretera Sur, Comarca San José de Las Cañadas, Managua
218 | Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Microbiología de los Alimentos | km 12,7 Carretera Sur, Comarca San José de Las Cañadas, Managua
219 | Laboratorio Nacional de Residuos Químicos y Biológicos | Bo. Casimiro Sotelo Enel Central 300 vrs Sur, Managua
220 | Laboratorios Bengoechea S.A. | km 5,5 Carretera a Masaya
221 | Laboratorios Ceguel | Carretera Masaya km 45,5 Granada
222 | Laboratorios Químicos S.A. | km 83 Carretera León
223 | Laboratorios Ramos S.A. | km 4 Carretera Norte, Managua.
224 | Laboratorios Servicios Agroindustriales S. A. (SERAGRO) | km 138 Carretera a Corinto, Chinandega
225 | Labs de Costa Rica S.A. | 35 m Oeste, de la Iglesia Católica, Casa #035, Río Segundo, Alajuela, Costa Rica
226 | Lácteos las Mesas | Santo Tomas-Chontales, de la Pepsi 3 c. al sur
227 | Lácteos Froilan | km 222 Carretera Panamericana hacia la frontera del Espino, 100 mts al Oeste, Somoto, Madriz
228 | Lala Nicaragua, S.A (Planta Altagracia) | 18 y 19 Avenida Sur Oeste, Altagracia, Managua
229 | Lala Nicaragua, S.A (Planta San Benito) | Carretera Panamericana Norte km 35 1/2 Banda Este, San Benito Tipitapa
230 | LANAMET-MIFIC | km 3.5 Carretera Panamericana Norte, Managua, Nicaragua
231 | Lanco Nicaragua S.A. | Km 36,5 Carretera Masaya-Tipitapa, Nicaragua
232 | Langostinos de Centroamérica, S.A. | km 151 Carretera Chinandega al Guasuale, 2 km oeste
233 | Las Limas, S,A | Carretera Panamericana, km 153 Estelí, Nicaragua
234 | LOGICOM Logistica Comercial S.A. | Edificio Delta km 5,5 Carretera a Masaya
235 | Logistica Ecológica, S.A | Barrio Acahualinca, Bodega No.8
236 | Luis Alberto Balladarez | Beneficio Las Segovias, Semáforos Hotel Frontera 800 m Oeste, 125 vrs Sur, 25 vrs Oeste, Ocotal, Nueva Segovia
237 | Luis Alberto Chavez | Lomas de Tiscapa, antiguo Hospital Militar
238 | Luis Emilio Valladarez | De Los Semáforos del Hotel Fronteras 800 m Oeste, Ocotal-Nueva Segovia
239 | LUNIC S.A | Del Granjero de Masatepe 3 km al norte
240 | MAKIBER S.A. | Reemplazo de Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Puerto Cabezas
241 | Mangosa | Comunidad de El Jicaral, León
242 | Margumar | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
243 | Marvin José Sánchez Espinoza | Armando Guido 2C al Sur, 90 varas al este.
244 | Matadero Cacique | km 16,5 Carretera Nueva a León 800 m Norte Ciudad Sandino, Nicaragua
245 | Matadero Central, S.A. | km 130 Carretera Managua a Juigalpa
246 | Matagalpa Coffee Group S.A. | km 115 Carretera Sébaco - Matagalpa
247 | Mayacero de Nicaragua | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo
248 | Medisut S.A. | Zona Franca Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
249 | Metalinspec S.A. de CV - Monterrey Mexico | km 36,5 Carretera Masaya – Tipitapa Comunidad de Guanacastillo
250 | Miguel Marcenaro | Managua, Nicaragua
251 | Ministerio de Transporte e Infraestructura | Frente Al Estadio de Béisbol Denis Martinez
252 | Molinos de Nicaragua S.A. | km 15,2 Carretera a Masaya
253 | Molinos de Nicaragua S.A. (MONISA) | Final Calle Inmaculada, Granada
254 | Morris Sallick Industrial Supplies S.A. | Centro Richardson, Contiguo al Banco Central, Carretera Sur
255 | Mudanzas Mundiales S.A. | Bo. Altagracia, Frente al costado Norte Restaurante El Eskimo, edificio de una planta color blanco, portones negros, Managua
256 | Muliservicios Hernández | Ingenio Monte Rosa, de la terminal de buses 2 C. Este, el viejo Chinandega
257 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El Galpón | km 122 Carretera Sebaco-Matagalpa
258 | Multiagro & Cia Ltda Beneficio de Café El taburete | km 116 Carretera Sebaco-Matagalpa
259 | Narcy´s / Papa John´s | Contiguo a entrada a Masaya
260 | Next Nivel S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 3738
261 | Nica Beef Packers S.A. | km 182 Carretera Panamericana Norte, Condega, Estelí
262 | Nicamex S.A. | Gasolinera Uno Plaza El Sol 100 m sur, 150 m oeste. Casa # 113 contiguo a SEVASA Los Robles
263 | Nicamex Seafood S.A | Rotonda el CEPAD 100 m este, 25 m sur
264 | Nicaragua American Cigars S.A. | De donde fue la Rolter 2C al Norte 2C al Oeste, 1C al Norte.
265 | Nicaragua Banana Corp, S.A | Chinandega, Nicaragua
266 | Nicaragua Operación y Mantenimiento S.A. | km 123, Carretera Panamericana Sur, del empalme de La Virgen, 400 mts al sur Rivas, Nicaragua
267 | Nicaragua Sugar States Limited | Del portón de Chichigalpa 5 km. al Sur.
268 | Nicoz Resources S.A | Jícaro-Nueva Segovia. De la Alcaldía Municipal 1C al Norte, 1C al Este Esquina Opuesta Ministerio de la Familia.
269 | Nilac S.A | km 20,3 Carretera Nueva a León, Mateare
270 | Novaterra S.A. | km 42 Carretera Panamericana Norte
271 | Nuevo Carnic S.A. | km 10,5 Carretera Norte, 800 m al norte
272 | Oil Test Internacional de Nicaragua S.A | Reparto San Juan casa #190, Gimnasio Hércules 200 m Sur, 200 m arriba, 50 m Sur
273 | OIRSA-LNDVMA | Residencial Las Colinas 2da entrada, Avenida Paseo del club, frente a La Estación de Bomberos
274 | Opportunity International Nicaragua, INC | km 48,2 Carretera a Nandaime, Granada Nicaragua
275 | Optima Industrial S.A. | Semaforos Delicias del Volga, 200 m Norte, 200 m Oeste
276 | Orgoma-Nicaragua | Cuerpo de Bomberos 175 m oeste, Managua
277 | ORTYCAST | km 123 Carretera Panamericana contiguo al campo de futbol, La Trinidad Estelí
278 | Pacific Seafoods de Nicaragua S.A. | Corn Island, Nicaragua, Bolonia, Esquina Norte de Canal 2, 50 m Este, Managua
279 | PALCASA | Rio San Juan, Nicaragua
280 | Pantaleón Ingenio Monte Rosa | km 148,5 Carretera El Viejo-Potosí Chinandega
281 | Panzyma Laboratories S.A. | km 23,5 Carretera Sur, El Crucero.
282 | Peninsula Maritime Corp. S.A. | Miramar Punta La Flor
283 | Plantel Los Angeles | Las Colinas 2da entrada del Kinder Montesori 100 m Este, 100 m Norte, 500 m Este
284 | PLEICSA | km 13,5 Carretera Sur, de la Iglesia Monte Tabor 500 m Sur, Entrada a la muela
285 | Plomeria Sirias | Estación de bombeo ENACA, León
286 | Polaris Energy Nicaragua S.A. | km 114 Carretera León-Malpaisillo
287 | Precon Nicaragua S.A. | km 17,5 Carretera Nueva a León
288 | Prevasa | Km. 11 Carretera Nueva a Leon 700 mtros abajo 150 mtrs al sur
289 | Procesadora de Huevo S.A | Del puesto de buses (terminal) Masatepe 800 m Sur
290 | Procesadora de Nicaragua, S.A | De gasolinera UNO Norte 400 m al Noreste, Esteli
291 | Productores de Mariscos de Nicaragua S.A. | Puerto Cabezas, Nicaragua
292 | Productos del Aire Nicaragua S.A. | km 7,5 Carretera Norte
293 | Productos El Sol S.A. | De los semaforos del Hospital La Mascota 250 vrs arriba
294 | Productos Frescos del Mar San Carlos | De La Aldea Santa Elena Choluteca, Honduras, km 2 Carretera hacia Balneario Cedeño
295 | Programa Mundial de Alimentos | Km 18 1/2 Carretera Nueva a León. Enabas los Brasiles
296 | Promotora Agropecuaria San Pedro, S.A | Km 15 1/2 carretera vieja a Tipitapa, frente a la entrada de Cofradia
297 | Protena S.A. | km 26,5 Carretera Panamericana Norte
298 | Puma Energy Bahamas S.A. | Base cuesta del plomo, Refinería, Managua
299 | Puros de Estelí Nicaragua S.A. | Estelí costado Norte de la Universidad Farem
300 | Químicas Veterinarias, S.A | Pista Suburbana, 293 Camino a San Isidro 3.4 al Sur, Managua.
301 | Rainbow Apparel Trading S.A. | De donde fue La Kativo, 500 m Sur
302 | Recycling | Distrito VI, Barrio Villa Reconciliación, de los semáforos del Mayoreo 4 cuadras al Oeste (sobre la pista), mano derecha, en la propia esquina, portón verde grande.
303 | Reencauchadora Santa Ana | Del arbolito 200 m al oeste, Managua.
304 | RETECSA | Km. 11.5 Carretera a Masaya, Complejo OFINOVA, Ofibodegas 7 y 8, Costado Sur de Pricesmart
305 | Rexcielo S.A. | km 12,5 Carretera Norte, Parque Industrial Las Mercedes, modulo # 15
306 | Rey de los Camarones, S.A | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
307 | Rocedes S.A. | Puerto Cabezas, Nicaragua
308 | Rodríguez y asociados | km 16 Carretera Masaya-Ticuantepe
309 | ROGER CASTELLON ORUE | Beneficio de café picasa, Km.117 carretera- Sebaco matagalpa frente al beneficio la providencia
310 | Roo Hsing Co. Nicaragua S.A. | De la Subasta 1200 metros al lago
311 | Royal Shrimp S.A. | km 189,5 Carretera El Viejo-Potosí 12 km Este
312 | R-PAC Nicaragua S.A. | Km 8 Carretera Norte, de donde fue la Kativo, 500 mts al Sur, Parque Industrial el Tránsito. Nave No. 9
313 | Sabina de Ingenieria S.A | Km 13 Carretera a Masaya
314 | Sacos de Nicaragua S.A. | km 14 Carretera Nueva a León
315 | Sae A Technotex S.A. | km 48,5 Carretera Tipitapa Masaya frente a Astro Cartón
316 | Sahlman Seafoods of Nicaragua S.A. | Valle de Esquipulas, de las cuatro esquinas de las Enrramadas 150 m Oeste
317 | Sajonia Estate Coffee | km 116 Carretera Managua-Matagalpa, Comarca quebrada onda
318 | Salinera de Nicaragua S.A. | De Alke Carretera a Masaya 100 m abajo, 100 Sur, 50 m abajo, contiguo a La Embajada de Chile, Los Robles
319 | Salsas Especiales S.A. (SAESA) | km 10 Carretera Sur, 1c oeste, 1c norte, 3c oeste
320 | Salud Digna para Todos S.A. | Pista La Sabana Frente a Supermercados La Colonia a un costado del bar La Barra
321 | SAMSA Nicaragua S. A. | Corinto, Chinandega, Nicaragua
322 | San Lotano Cigars S.A. | km 129 Carretera a Ocotal 300m al Oeste Valle de Verapaz, Totogalpa, Madriz
323 | Seijiro Yazawa Iwai Nicaragua S.A. | Ofiplaza El Retiro, Edificio 8, Suite 812, Rotonda del Periodista 150 m Sur
324 | Servibasculas Nicaragua S.A. | km. 4,4 Carretera Norte, frente donde fue el grupo Q, sobre la calle marginal
325 | Servicios técnicos de basculas | Villa Reconciliación de la Bloquera Howard 2c Al Sur.
326 | Servilab Nicaragua | Casa Pellas Acahualinca 2 c arriba 1c Sur
327 | Scientific Instruments | Km 11.5 Carretera a Masaya, Contiguo a Pricemart
328 | SIHSO, S.A. | Villa 9 de Junio, del Monumento 300 m Este, Mano Derecha
329 | Simplemente Madera Millworks S.A. | km 12,5 Carretera Nueva León, Entrada a Xiloa 300 m Hacia La Laguna
330 | Sol Orgánica S.A. | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
331 | Soluciones Ingenieriles, Diseño y Ventas S.A. (SIDVSA) | Residencial Rubenia, Hotel Estrella 2c. al este, 2c. al sur, casa H-28
332 | Sovereign Logistics | Edificio Torres Zamora oficina 7
333 | SPRL S.A. | Lomas del Valle N°13 B
334 | SCMI Construction INC | Del Empalme Piedras Blanca, 5km al oeste carretera a Puerto Sandino, junto a subestación Enatrel, Nagarote-Nicaragua
335 | Tabacalera A.J Fernandez Cigars de Nicaragua S.A. | De estación de servicio UNO salida Norte, 800 m Norte, Carretera Miraflor-Estelí
336 | Tabacalera Cubana Nicaragüense S.A. | Comercial Erwin 100 m Sur 50 m Oeste, Estelí
337 | Tabacalera Oliva de Estelí S.A. | De La Rotonda El Cepad 200 m Norte, 50 m Este, Barrio Dios Proveera de Estelí
338 | Tabacalera Perdomo S.A | Estelí
339 | Tabacalera Tavicusa S,A. | Surtidora El Oriental 50 m Este, Estelí
340 | Tabacos Asociados de Nicaragua S.A. | De La Rotonda El Cepad 100 m Este, Estelí
341 | Tabacos Cubanica S.A. | Estelí, km 147 Carretera Panamericana Norte, Frente Operaciones Policía Nacional
342 | Tabacos del Sol | Salida Norte a Condega, Contiguo a Petronic
343 | Tabacos Valle de Jalapa S.A. | Centro Sor María Romero 200 m Oeste, Estelí
344 | Tecniprocesos de Nicaragua S.A. | Managua
345 | Tecno Diagnostica Nicaragua S.A. | Mansión Teodolinda 300 metros sur -Bolonia
346 | Tecshoes Latinoamérica | km 47,5 Carretera Tipitapa-Masaya
347 | Ternium Internacional Nicaragua, S.A | Km 7.5 Carretera Norte, Shell Waspan, 1 C al Sur, 2 C al Este
348 | Terraexport S.A. (Planta Matagalpa) | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí
349 | Texnica Internacional S.A. | km 5,5 Carretera Norte, Puente desnivel 400 m al Lago Frente a pinturas Sur
350 | Tipitapa Power Company | km 19 Carretera vieja a Tipitapa
351 | Transportes Tical S.A. | km 8 Carretera Norte
352 | Tubal S.A. | Nagarote
353 | UCCEI R.L | km 119,7 Carretera a Sébaco-Matagalpa
354 | UNAN-Managua | De Enel Central 2,5 km al Sur. Villa Fontana
355 | Universal Design Nicaragua S.A. | Tipitapa, complejo Astro Nicaragua módulo 8
356 | Universal Leaf Nicaragua S.A. | Estelí, De Comercial Erwin 200 m Sur, 50 m Oeste
357 | Universidad Nacional Agraria | km 12,5 Carretera Norte
358 | Unión de Cooperativa de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva RL | Empalme de Boaco, km 74.5 carretera Managua el Rama
359 | Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce, R.L. | De la plaza Agusto Cesar Sandino 400 mts al sur El Sauce, León.
360 | Vestas Nicaragua, S.A | Km 114.5 Carretera Sur 2 km al Oeste camino Viejo a San Juan
361 | WeAreInk S.A. | km 8 Carretera Norte, 500 m Sur,Parque Industrial El Transito, Bodega 16B
362 | Yazaki de Nicaragua S.A. | km 90,5 Carretera Managua - León
363 | Yudis Francisco Trujillo | Managua, Nicaragua
364 | YS Textiles, S.A. | Zona Franca Las Mercedes, Km 12 ½ Carretera Norte, Módulo # 30-31
365 | Zecalconsa | Managua, Nicaragua
| Cooperativa Masiguito RL | km 3,5 carretera a la monataña, complejo rancho rojo, Camoapa, Boaco